行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：研究）

九十一年度公務人員出國專題研究：

「研究醫療輻射曝露品質保證之管制」出國報告

服務機關：行政院原子能委員會

出國人職稱：薦任技正

姓　　　名：關展南

出國地區：美國、加拿大

出國期間：９１年６月２日至９１年８月２８日

報告日期：９１年１１月２７日

摘             要

為配合游離輻射防護法中有關輻射醫療設備品質保證作業之管制規定，原子能委員會派員至美國與加拿大相關醫院參訪，瞭解先進國家輻射醫療設備之品保作業並蒐集相關資料。此外並參訪兩家公司與核醫藥物中心，另參加美國核醫學會與醫學物理學會之年會與研討會。

美國與加拿大各醫院在執行輻射醫療設備之品質保證作業時，皆是依據美國醫學物理學會出版之第四十六號報告，國內於研訂相關管制規定時亦宜參考該報告辦理。國外實施品保作業成功之原因及國內主管機關在執行時可能遭遇之問題與解決方案，於本報告亦有所分析與建議。

目           次

壹、目的                                       1

貳、過程                                       2

一、前言                                     2

二、行程安排                                 3

三、參訪內容                                 9

參、心得與建議                                 50

肆、附錄                                       56

壹、目的

行政院原子能委員會自民國八十六年起有感於現行原子能法對於游離輻射之管制規定，已不敷實際管制所需，尤其是現代民眾法治觀念提昇，政府各項涉及人民權利義務之作為皆應有法源依據，加上行政程序法施行後，行政機關施政更應依法行政。因此，原子能委員會輻射防護處於八十六年開始研擬「游離輻射防護法」草案，草案中除將原子能法之管制精神持續保留外，並廣泛參考國際間最新的游離輻射管制原則及先進國家相關管制法規，配合國內管制現況與實務進行草案研擬作業。

由於國際間核能工業的低迷不振，世界先進國家對於輻射安全的管制重點，已由以往以核能電廠為主的作法，逐漸重視醫療輻射劑量並納入管制體系中，尤其是對醫療輻射設備的品質保證作業更極為重視。國際原子能總署在其所發佈的第115號報告「游離輻輻安全標準」中即對醫用游離輻射之管制有許多建議，而歐盟、日本於其最新的游離輻射管制法規中亦對醫用游離輻射之輻射安全與品質保證作業皆訂有管制規定。

國內對於醫用游離輻射之管制，依原子能法僅著重於工作人員與一般民眾之輻射安全，有關游離輻射醫療設備之品質保證作業，則因無法源依據，僅以行政命令要求醫院實施，並無強制性與罰則。有鑑於醫療輻射所造成之集體劑量佔所有人為輻射劑量的百分之九十以上，如何有效降低醫療輻射所造成之集體劑量已成為國際間輻射防護的管制重點之一。因此原子能委員會在研擬「游離輻射防護法草案」時，即參考國際間之管制趨勢，將醫用游離輻射防護之管制擴及醫療輻射設備之品質保證作業。但為避免新法規之實施可能對放射醫療界造成太大衝擊，因此條文中亦規定將採公告方式依不同輻射設備之特性，專業人員培訓時程等分階段施行。

因醫療輻射設備之品質保證作業對原子能委員會亦為一新的範疇，如何配合「游離輻射防護法」研擬相關管制規定，對管制機關而言亦為一重要之課題，故原子能委員會輻射防護處於九十年度向行政院人事行政局提出一項公務人員出國專題研究申請案，計劃採全程觀實習方式執行，為期三個月，目的在派員前往美國相關醫療機構了解輻射醫療設備之品質保證作業方法及程序等，並蒐集相關資料，作為研訂國內相關管制規定之參考依據。

貳、過程

一、前言

行政院原子能委員會（以下簡稱原能會）於九十年十月接獲行政院人事行政局（以下簡稱人事局）通知，謂原能會所提派員出國專題研究案業奉核可，並請原能會先行派員參加由語言中心所舉辦之出國專題研究人員語文測驗，經語文測驗達標準之人員方可薦送出國專題研究。本人因承辦國內醫療機構使用輻射設備之管理工作，故獲派參加語言中心所辦之語文測驗，並僥倖通過及格標準，乃有機會獲原能會推薦參加人事局「研究醫療輻射曝露品質保證之管制」出國專題研究計畫。

二、行程安排

依人事局編印之「九十一年度公務人員出國專題研究甄試錄取人員須知」規定，出國研究人員應於出國前一個月，將出國研究計畫、參訪機構之邀請函等相關資料由服務機關（推薦主管機關）送請人事局備查。且依規定出國正取人員應於民國九十一年六月底前出國研究，逾期未成行者，視為放棄，並註銷資格改由備取人員出國。因此在參加了人事局於九十一年十二月二十八日舉行之出國前講習後，即開始規劃出國研究的行程。因為以往並未與美國任何醫療機構有過聯繫，在規劃之初感到不知從何著手，所幸經與和信治癌中心醫院醫學物理科主任黃英強博士（他當時亦為中華民國醫學物理學會理事長）聯繫後，黃博士十分熱心的提供意見，並建議可至幾家醫學中心參訪，他並願協助代為聯絡醫院的醫學物理部門負責人以徵詢他們的同意。同時我亦透過台灣欣科公司傅孟實先生的協助，獲得美國欣科公司的邀請，至他們位於美國洛杉磯的總公司與迴旋加速器中心及水牛城的核醫藥物中心參訪。而台灣統醫科技公司的郭槐秋總經理獲悉此事後，亦主動代為聯繫美國Accuray 公司，並獲得該公司同意邀請前往參訪。而美國核醫學會及醫學物理學會正好在91年6月及7月分別於美國洛杉磯與加拿大蒙特婁舉行年會及研討會，因此亦將其納入此次出國行程中。

由於人事局規定全部行程須按參訪機構所在地點依序安排，不可來回繞道進行，否則該項經費不予核銷；而各參訪機構亦有其既定之行事曆，故事前的協調聯繫，花費了不少時間，所幸在前述各位先生的全力協助下，終於在四月中將所有參訪行程安排妥當（尤其是Memorial Sloan Kettering 醫學中心的邀請函直到最後一刻幾乎就要放棄前才收到），並隨即由原能會送人事局核備（本案原能會於九十一年四月二十七日會人字第910007693號函報人事局並奉人事局九十一年五月十日局考字第0910014662號函復「已予備查」。）

此次出國專題研究之行程表如下：

| 日 期 | 起迄地點 | 考察內容 | 考察機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 |  |  |  |
| ６ | ２ | 台北－舊金山 | 路 程 |  |
| ６ | ３ | 舊金山 | 放射醫療設備之品質保證作業 | 加州大學舊山分校醫學中心 |
| ６ | ４ | 舊金山 | 放射醫療設備之品質保證作業 | 加州大學舊山分校醫學中心 |
| ６ | ５ | 舊金山 | 放射醫療設備之品質保證作業 | 加州大學舊山分校醫學中心 |
| ６ | ６ | 舊金山 | 放射醫療設備之品質保證作業 | 加州大學舊山分校醫學中心 |
| ６ | ７ | 舊金山 | 放射醫療設備之品質保證作業 | 加州大學舊山分校醫學中心 |
| ６ | ８ | 舊金山 | 放射醫療設備之品質保證作業 | 加州大學舊山分校醫學中心 |
| ６ | ９ | Sunnyvale Stanford | 放射醫療設備之品質保證作業 | Accuray公司（工廠）及cyberknife中心 |
| ６ | １０ | Sunnyvale Stanford | 放射醫療設備之品質保證作業 | Accuray公司（工廠）及cyberknife中心 |
| ６ | １１ | Sunnyvale Stanford | 放射醫療設備之品質保證作業 | Accuray公司（工廠）及cyberknife中心 |
| ６ | １２ | Sunnyvale Stanford | 放射醫療設備之品質保證作業 | Accuray公司（工廠）及cyberknife中心 |
| ６ | １３ | Sunnyvale Stanford | 放射醫療設備之品質保證作業 | Accuray公司（工廠）及cyberknife中心 |
| ６ | １４ | Sunnyvale Stanford | 放射醫療設備之品質保證作業 | Accuray公司（工廠）及cyberknife中心 |
| ６ | １５ | Sunnyvale Stanford | 放射醫療設備之品質保證作業 | Accuray公司（工廠）及cyberknife中心 |
| ６ | １６ | 洛杉機 | 參加美國核醫學會年會及研討會 |  |
| ６ | １７ | 洛杉機 | 參加美國核醫學會年會及研討會 |  |
| ６ | １８ | 洛杉機 | 參加美國核醫學會年會及研討會 |  |
| ６ | １９ | 洛杉機 | 參加美國核醫學會年會及研討會 |  |
| ６ | ２０ | 洛杉機 | 參加美國核醫學會年會及研討會 |  |
| ６ | ２１ | 洛杉機 | 參加美國核醫學會年會及研討會 |  |
| ６ | ２２ | 洛杉機 | 參加美國核醫學會年會及研討會 |  |
| ６ | ２３ | 洛杉機 | 參加美國核醫學會年會及研討會 |  |
| ６ | ２４ | 洛杉機 | 同位素製造及放射醫療設備之品質保證作業 | Syncor公司及其迴旋加速器中心 |
| ６ | ２５ | 洛杉機 | 同位素製造及放射醫療設備之品質保證作業 | Syncor公司及其迴旋加速器中心 |
| ６ | ２６ | 洛杉機 | 同位素製造及放射醫療設備之品質保證作業 | Syncor公司及其迴旋加速器中心 |
| ６ | ２７ | 洛杉機 | 同位素製造及放射醫療設備之品質保證作業 | Syncor公司及其迴旋加速器中心 |
| ６ | ２８ | 洛杉機 | 同位素製造及放射醫療設備之品質保證作業 | Syncor公司及其迴旋加速器中心 |
| ６ | ２９ | 水牛城 | 核醫藥物之品質保證作業 | Syncor公司之核醫藥物中心 |
| ６ | ３０ | 水牛城 | 核醫藥物之品質保證作業 | Syncor公司之核醫藥物中心 |
| ７ | １ | 水牛城 | 核醫藥物之品質保證作業 | Syncor公司之核醫藥物中心 |
| ７ | ２ | 水牛城 | 核醫藥物之品質保證作業 | Syncor公司之核醫藥物中心 |
| ７ | ３ | 水牛城 | 核醫藥物之品質保證作業 | Syncor公司之核醫藥物中心 |
| ７ | ４ | 水牛城 | 核醫藥物之品質保證作業 | Syncor公司之核醫藥物中心 |
| ７ | ５ | 水牛城 | 核醫藥物之品質保證作業 | Syncor公司之核醫藥物中心 |
| ７ | ６ | 蒙特婁 | 放射醫療設備之品質保證作業 | McGill大學健康中心 |
| ７ | ７ | 蒙特婁 | 放射醫療設備之品質保證作業 | McGill大學健康中心 |
| ７ | ８ | 蒙特婁 | 放射醫療設備之品質保證作業 | McGill大學健康中心 |
| ７ | ９ | 蒙特婁 | 放射醫療設備之品質保證作業 | McGill大學健康中心 |
| ７ | １０ | 蒙特婁 | 放射醫療設備之品質保證作業 | McGill大學健康中心 |
| ７ | １１ | 蒙特婁 | 放射醫療設備之品質保證作業 | McGill大學健康中心 |
| ７ | １２ | 蒙特婁 | 放射醫療設備之品質保證作業 | McGill大學健康中心 |
| ７ | １３ | 蒙特婁 | 放射醫療設備之品質保證作業 | McGill大學健康中心 |
| ７ | １４ | 蒙特婁 | 參加美國醫學物理學會年會及研討會 |  |
| ７ | １５ | 蒙特婁 | 參加美國醫學物理學會年會及研討會 |  |
| ７ | １６ | 蒙特婁 | 參加美國醫學物理學會年會及研討會 |  |
| ７ | １７ | 蒙特婁 | 參加美國醫學物理學會年會及研討會 |  |
| ７ | １８ | 蒙特婁 | 參加美國醫學物理學會年會及研討會 |  |
| ７ | １９ | 蒙特婁 | 參加美國醫學物理學會年會及研討會 |  |
| ７ | ２０ | 蒙特婁 | 參加美國醫學物理學會年會及研討會 |  |
| ７ | ２１ | 匹茲堡 | 放射醫療設備品質保證作業 | 匹茲堡大學醫學中心 |
| ７ | ２１ | 匹茲堡 | 放射醫療設備品質保證作業 | 匹茲堡大學醫學中心 |
| ７ | ２２ | 匹茲堡 | 放射醫療設備品質保證作業 | 匹茲堡大學醫學中心 |
| ７ | ２３ | 匹茲堡 | 放射醫療設備品質保證作業 | 匹茲堡大學醫學中心 |
| ７ | ２４ | 匹茲堡 | 放射醫療設備品質保證作業 | 匹茲堡大學醫學中心 |
| ７ | ２５ | 匹茲堡 | 放射醫療設備品質保證作業 | 匹茲堡大學醫學中心 |
| ７ | ２６ | 匹茲堡 | 放射醫療設備品質保證作業 | 匹茲堡大學醫學中心 |
| ７ | ２７ | Long Branch | 放射醫療設備之品質保證作業 | Monmouth醫學中心 |
| ７ | ２８ | Long Branch | 放射醫療設備之品質保證作業 | Monmouth醫學中心 |
| ７ | ２９ | Long Branch | 放射醫療設備之品質保證作業 | Monmouth醫學中心 |
| ７ | ３０ | Long Branch | 放射醫療設備之品質保證作業 | Monmouth醫學中心 |
| ７ | ３１ | Long Branch | 放射醫療設備之品質保證作業 | Monmouth醫學中心 |
| ８ | １ | Long Branch | 放射醫療設備之品質保證作業 | Monmouth醫學中心 |
| ８ | ２ | Long Branch | 放射醫療設備之品質保證作業 | Monmouth醫學中心 |
| ８ | ３ | Long Island | 放射醫療設備之品質保證作業 | Mercy醫學中心 |
| ８ | ４ | Long Island | 放射醫療設備之品質保證作業 | Mercy醫學中心 |
| ８ | ５ | Long Island | 放射醫療設備之品質保證作業 | Mercy醫學中心 |
| ８ | ６ | Long Island | 放射醫療設備之品質保證作業 | Mercy醫學中心 |
| ８ | ７ | Long Island | 放射醫療設備之品質保證作業 | Mercy醫學中心 |
| ８ | ８ | Long Island | 放射醫療設備之品質保證作業 | Mercy醫學中心 |
| ８ | ９ | Long Island | 放射醫療設備之品質保證作業 | Mercy醫學中心 |
| ８ | １０ | Long Island | 放射醫療設備之品質保證作業 | Mercy醫學中心 |
| ８ | １１ | Long Island | 放射醫療設備之品質保證作業 | Mercy醫學中心 |
| ８ | １２ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Beth Israel醫學中心 |
| ８ | １３ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Beth Israel醫學中心 |
| ８ | １４ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Beth Israel醫學中心 |
| ８ | １５ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Beth Israel醫學中心 |
| ８ | １６ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Beth Israel醫學中心 |
| ８ | １７ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Beth Israel醫學中心 |
| ８ | １８ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Beth Israel醫學中心 |
| ８ | １９ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Memorial Sloan Kettering醫學中心 |
| ８ | ２０ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Memorial Sloan Kettering醫學中心 |
| ８ | ２１ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Memorial Sloan Kettering醫學中心 |
| ８ | ２２ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Memorial Sloan Kettering醫學中心 |
| ８ | ２３ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Memorial Sloan Kettering醫學中心 |
| ８ | ２４ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Memorial Sloan Kettering醫學中心 |
| ８ | ２５ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Memorial Sloan Kettering醫學中心 |
| ８ | ２６ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Memorial Sloan Kettering醫學中心 |
| ８ | ２７ | 紐約市 | 放射醫療設備之品質保證 | Memorial Sloan Kettering醫學中心 |
| ８ | ２８ | 紐約－台北 | 返 程 |  |

三、參訪內容

（一）參訪加州大學舊金山分校（UCSF）醫學中心

懷著忐忑不安的心情，獨自一人於九十一年六月二日搭乘長榮航空公司班機自中正機場飛抵美國舊金山。所住的旅館距加州大學舊金山分校（UCSF）之Mountain Zion Hospital 只有六、七條街之隔，步行不到15分鐘即可到醫院，可說是十分方便。旅館是出國前透過Mountain Zion醫院放射腫瘤科的Dr. Verhey代訂的，旅館的對面就是舊金山有名的Japan town（日本城）。

於出國前，黃英強博士即建議我第一站最好先到UCSF醫學中心看看，因為該院幾乎具備了所有放射治療方面的設備，且該院以教學研究為主，在放射治療設備的各項品質保證作業方面亦有許多優秀的人才，應該可以提供給我很好的學習機會。只是醫院內人人都很忙，事前安排好的行程隨時可能會有變化，是否能如願在短時間內學到或者看一些事情，仍要到醫院與相關人員討論才有定論。因此六月三日上午十時（事前與Dr. Verhey約好的見面時間）準時抵達Mountain Zion Hospital放射腫瘤科Dr. Verhey的辦公室，見面後先討論這幾天在醫院要看的重點項目，Dr. Verhey事前即已安排妥了計劃請科內同仁帶我看包括醫用直線加速器，近接治療，加馬刀（Gamma knife）等設備的醫療品質保證作業，此外亦會儘量安排核醫或放射診斷部門的同仁帶我瞭解一下有關的品保及輻射安全的作業。

Dr. Verhey首先說明Mountain Zion Hospital與UCSF校本部醫院的放射腫瘤部門共有六部直線加速器（全部為Siemens廠牌），一部加馬刀，一部使用Ir-192射源的遙控後荷式治療機，即將於7月份安裝一部Cyber knife，另有非放射治療的Hyperthermia設備一部。在醫事人員部份，科內共有十三位醫生，九位醫學物理師（其中二位負責Hyperthermia，其他人則負責放射治療用設備）。參訪時碰到由台北榮民總醫院癌病中心來此受訓的劉裕明醫師，他當時已完成訓練課程，即將返回台灣。

我首先被安排到放射腫瘤科的治療計畫室，由夏萍博士與朱寧生博士（兩人皆是由大陸來美讀書，並取得博士學位）介紹有關直線加速器，強度調控放射治療（Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT）的治療計畫。據夏博士說明該科目前所使用的放射治療計畫系統係由美國NOMOS公司所生產製造，做一個簡單的IMRT治療計畫大約只需要十五分鐘，較為複雜的治療計畫，則可能需要一至兩小時，甚至更久。每一位癌症患者在正式治療前，皆需視腫瘤的大小、位置，並考量腫瘤周圍正常組織或器官對輻射的耐受程度，至少要做五個以上，甚至十幾個不同的治療計畫，提供醫生選擇其中最合適的計畫，為病患治療。由於設計治療計畫甚為耗時，通常一個上午大概只能完成兩位病患的治療計畫。加上USCF做為一個教學研究單位，較一般醫院營運壓力來的小，工作人員可以有時間依病患病情做多方面的考量，因此求好的品質比速度重要。夏博士表示該院自1998年開始使用IMRT以來，已完成三百多例的治療，並對其中八十餘位罹患鼻竇癌的病患做長期追蹤，只有一例復發。顯見使用IMRT技術可增加腫瘤部位的輻射劑量，有效消滅癌細胞，提高局部控制率，增加治療率，減少副作用及復發率（包括原部位復發及遠端轉移）。

第二站Dr. Verbey安排我到UCSF校本部與該院的輻射防護人員（Radiation Safety Officer, RSO）見面討論。由Mountain Zion Hospital可搭乘院方的接駁車至校本部，車程約十五分鐘。校本部的輻射防護人員為Dr. Lew，為中國人，但只會講少許廣東話，不會說國語，兩人只好以英語交談。首先Dr. Lew告訴我有關美國Radiation Safety Officer的職掌，在依規定執行政府法令明訂的各項輻射安全事宜，包括輻射作業的事前審查，輻射設備或物質使用的輻射安全（包括工作人員，一般民眾與環境），輻射作業場所的屏蔽安全，定期或不定期執行輻射偵測，及配合州政府輻射安全主管部門每年定期的檢查等。美國的輻射防護人員因有管理階層的全力支持，故擁有極大的權力，如醫院內有單位被發現輻射防護作業有缺失，輻射防護人員除可要求該單位限期改善外，必要時甚至可命其停止各項輻射作業。因此在院方這種良好有效的自行檢查與管理的制度下，主管機關的定期檢查主要是做書面紀錄的審查，較少實際輻射檢測，對主管機關及醫院而言皆省事不少。

Dr. Lew對UCSF的各項輻射防護作業十分自豪，並帶我至該校兒童醫院的碘-131治療病房，實際瞭解患者於接受碘-131放射性同位素治療時，院方所做的各項輻射防護措施。當日正好有一位少女因罹患腦神經腫瘤正接受碘-131MIBG核醫藥物的治療。根據資料，她共接受了766毫居里的碘-131，較國內用於治療甲狀腺腫瘤的200毫居里高出甚多。Dr. Lew指出該碘-131治療病房內地板（含廁所地板）皆舖滿塑膠布，以防止如有放射性物質不慎洩漏造成地面污染時，可便於清除污染。同時為降低污染機率，病患於接受治療期間，全程使用導尿管收集尿液，並以電動泵浦將尿液抽送至馬桶中排放，如此病患可不須走路至廁所排尿，降低輻射污染的機會，而且含放射性的尿液可即時排出體外，避免尿液長間期留存體內，以降低患者所受的劑量。病房內外並置有三具輻射偵檢器，病房內的一具儀器用來偵測距患者一公尺處的輻射劑量率，可讓工作人員了解輻射強度。另一具置房門外，用以量測工作人員進入病房後再出來時，鞋套或隔離衣是否有遭受放射性污染的情形。第三具偵測儀亦是放病房門外，用以測量病患於接受治療期間對病房外所造成的累積劑量，這是因為該治療病房對外並未採用鉛門做屏蔽，只是在病床朝外一側放置了一扇鉛屏風做輻射屏蔽，故有必要了解病患對病房外所造成之累積劑量。離開碘-131治療病房後，Dr. Lew帶我到該校的放射性物質接收作業室參觀，據Dr. Lew表示所有由外界送至該校的放射性物質皆須先送至接收室，經包件輻射偵測、表面污染擦拭檢查確認無輻射洩漏或污染後，方可送至醫院或學校之教學研究部門使用。該接收室內並有一間供配製碘-131MIBG核醫藥物的製藥室，室內有一設有機械手臂的小型熱室，熱室內並連接裝有活性碳過濾器的通風排氣裝置，以避免碘-131昇華時對工作人員造成影響。

此外Dr.Lew亦表示由於醫院成立甚早，當初很多供輻射作業的場所或治療室，雖然在建造之初已對其輻射屏蔽做了加強設計，但由於輻射設備的發展甚快，以醫用直線加速器為例，目前能量可高達15-20MV，為確保以前設計的治療室仍具有完好的屏蔽功能，他在每一間治療室的室外相關地點皆放置了相當數量的熱發光劑量計，做長期輻射偵測。開始時每個月計讀乙次，連續六個月，以確認無輻射外洩情形，然後每三個月計讀乙次，如此量測兩年後，將熱發光劑量計的數目由三十個減少為十個。此種作法可獲得長期的累積劑量，並確知是否符合法規限值。

在UCSF的下一個行程，是由Dr. Verhey說明有關該院Gamma Knife的QA作業，Dr.Verhey首先簡要介紹了Gamma Knife 的治療原理，因今年初機器換過新射源（鈷-六十），並加裝了自動定位系統（Automatic Position System,APS），對於須採用多點照射的患者，可於控制台上事先設定APS的座標，則治療時就不須再像以前一樣每照一點，工作人員都必須進入治療室以手動調整治療架座標。有了APS之後，於治療過程中，APS可自動調整治療架座標，縮短治療時間，並可減少人為失誤。由於Gamma Knife的構造很簡單，它的QA作業以每日治療前的QA為主，項目包括檢查電源系統、控制系統、電視監視器、輻射區域偵檢器、緊急停止開關與APS定位系統等。Dr. Verhey表示，放射腫瘤部每年皆會定期進行一次Gamma Knife的意外處理演習，參加人員包括醫師，物理師，放射技師及護理人員等，所幸至今尚未發生過任何意外事件。最後Dr. Verhey做了兩位病患的Gamma Knife 治療計畫，其中一位較簡單，只有兩個照射點，另一位因腫瘤形狀不規則，治療計畫較為複雜，共有二十個照射點。計畫完成後須徵詢神經外科及放射腫瘤科醫師的意見，兩位醫師都同意方可使用，否則必須加以修改。

看完Gamma Knife 後，Dr. Verhey 安排我與Dr. Pouliot 討論有關高劑量率遙控後荷式近接治療機的QA作業。Dr. Pouliot為法裔加拿大人，據他表示，UCSF Mt. Zion Hospital有一部HDR（High Dose Rate）近接治療機，使用一枚十居里的Ir-192射源，每天約治療二至四位病患。每三個月要更換一次射源，新射源於安裝前，Dr. Pouliot皆會使用井型腔偵檢器量測新射源的活度，其目的有二：一是確認新射源的活度與廠商所提供的活度量測資料相符；二是確認新射源活度後，須再進行HDR治療設備放射治療計畫系統中有關射源活度衰變資料的更新，如此方能在日後治療時提供正確的劑量。近接治療設備的定期QA作業，除上述測量射源活度及更新資料外，還包括須檢查射源在治療導管中的正確位置，以馬錶量測治療設備上計時器的準確性，及用偵檢儀器量測治療設備表面五分分處的輻射劑量。Dr. Pouliot在介紹完HDR治療設備後，說明該院同時亦從事永久性放射性射源植入治療，所用核種為I-125及Pd-103，植入部位主要為腦部及攝護腺。如病人治療後情況良好，且存活時間長者（如攝護腺癌患者），其植入的射源活度會隨時間衰變而減低至背景值，故不需要予以取出。至於腦部腫瘤的患者則因病情變化較大，有時射源植入不久，因患者病情變化而須開刀治療時，則必須先將植入的射源取出後方能動手術。若患者於植入射源不久後過世，則需評估是否要將射源取出以免因屍體火化而造成放射性污染。

此外UCSF Mt. Zion Hospital亦使用Sr-90密封射源對曾接受心臟冠狀動脈氣球擴張術的患者，做血管壁近接放射治療，其目的在減少冠狀動脈因術後血管壁增生造成再阻塞的機會。根據該院統計，經過血管內近接治療者，其冠將動脈再阻塞的機率約為百分之十，遠低於未做血管內近接治療的百分四十再阻塞率。在血管壁所接受的輻射劑量方面，則隨心導管管壁的厚度不同，約有十八格雷至廿五格雷的劑量。

在UCSF的最後一項也是最重要的一項學習項目，就是接下來要談的有關醫用直線加速器的品質保證作業，因為美國各醫院放射腫瘤部門執行直線加速器品質保證作業，皆參考美國醫學物理學會所出版的第四十六號報告（Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40，簡稱TG-40）：Comprehensive QA for Radiation Oncology.。在日後參訪的各家醫院（包括加拿大的醫院）都是依據TG-40的建議執行醫用直線加速器的品質保證作業，只是在執行方法上略有不同而已。因此在USCF所看到有關醫用直線加速器QA的作業，於本節報告中將做較詳盡的敘述，至於日後在其他醫院所見因內容近似，細節部份將不再詳述。

Dr. Bruce Faddegon是指導我有關醫用直線加速器QA作業的主要負責人，他來自加拿大，在UCSF已工作超過三年。他表示Mt. Zion Hospital及UCSF校本部醫院各有三部直線加速器，皆由其負責研訂QA程序及執行QA作業，每日的QA作業由放射技師執行，他則負責每月及每年的定期QA作業。由於六部直線加速器都是Siemens牌，且中三部又同屬Primus型，故其QA作業相對而言就比較單純。Dr. Faddegon對QA作業訂有每日、每月及每年QA作業的檢查紀錄表，執行時必須詳細紀錄，並且至少要保存四年，以備政府衛生主管部門派員到醫院視察時，供查核之用。而且保險公司有時亦可能會索取相關紀錄。

因為醫院週一至週五都要使用直線加速器治療病患，所以只能利用週六或週日實施QA作業。此次參訪行程可說時機恰好，Mt, Zion Hospital正好有兩部直線加速器要做年度全程校驗，經與Dr. Faddegon討論並獲其首肯，可於週六及週日兩天到醫院觀看他與其他同事進行醫用直線加速器年度全程校驗。執行QA作業的人除Dr. Faddegon 外，另外還有一位印度裔的博士及兩位正在接受臨床實務訓練的博士後研究員（一位德國裔女性及一位墨西哥男性）共四人，其中墨西哥人已在舊金山附近的一家小醫院找到醫學物理師的工作，即將離開UCSF。

此次要實施年度校驗的兩部直線加速器皆為Siemens Primus型，於去年上半年剛安裝使用，此次參訪正好碰到要做年度校驗。Dr. Faddegon等人一早先將校驗所需的儀器，包括ion chamber ，水假體等都準備好，並確定那一部加速器先做。全程校驗的工作內容首先由量測加速器機械中心點的準確性開始，共做了包括Collimator （準直儀），Gantry（旋轉臂），Couch（治療檯）三者的機械中心點，這是全程校驗中極為重要的步驟，如機械中心點不準，則會影響後續的QA作業。接著則是測量雷射定位系統的準確性。然後再利用X光片量Collimator,Gantry及Couch的輻射中心誤差是否在可容許範圍內。在光子劑量輸出方面則利用水假體（water phantom）測量光子輻射劑量輸出的特性，包括對稱性（Symmetry），平坦性（Flatness）及劑量百分比（Percent Depth Dose,PDD）。在測Flatness 時發現超過３％以上的誤差，Dr. Faddegon立即以電話通知Siemens公司的工程師第二天派員檢修及調整。第二天進行的項目則是加速器6MV及18MV的光子與電子劑量輸出的量測，並利用各種角度的Wedge（楔形過濾器）進行transmission的量測，包括使用Wedge時之劑量輸出情形。

Dr. Faddegon對於各項校驗工作都十分仔細，如有不滿意處則要求重做，或用其他方法加以確認。因為這兩部加速器是安裝後第一次做年度全程校驗，有些程序尚不熟悉或須做修正，故進行的速度較為緩慢。進行過程中，Dr. Faddegon不時會為我解說各項量測的目的，方法及合格標準，讓我獲益良多。有關美國醫學物理學會第四十六號報告的資料可至該學會網站www.aapm.org查詢，該報告中所列醫用直線加速器的QA作業項目及頻次見附錄一。

（二）參訪Accuray公司

行程的第二站是到距舊金山約一小時車程的Accuray公司參訪，該公司位於San Jose，是由一位史丹福大學附設醫院的醫生Dr. John Adler所創立，現任公司總裁為Dr. Caddes。參訪期間分別與同樣來自台灣長庚醫院林口分院的放射腫瘤科洪志宏主任與葉健一物理師，及成大醫院放射腫瘤科梁永昌主任不期而遇。洪主任等二人只在Accuray公司停留二天即趕至匹茲堡大學中心，他們此行目的在了解Accuray公司生產之Cyber knife 直線加速器的性能。而梁主任則是來此與Accuray公司討論有關該院新裝的一部Cyber knife直線加速器，使用上碰到的一些問題，以做為使用者與製造者間的經驗回饋。

首先簡單說明何謂Cyber knife？由於傳統醫用直線加速器在治療病患時，只能在同一個360度的切面上提供劑量，加上照野面積通常都在10公分×10公分大小，所以在治療時對病患身體同一治療平面上的器官或多或少都會接受到劑量，如果其中有器官對輻射的耐受度較低而必須予以避開，則可能造成腫瘤部位的劑量不足，或其他正常組織要承受較高的劑量。Cyber knife是將一具6MV的直線加速器安裝在由電腦精確控制的工業用機械手臂（德國製）上，利用機械手臂的靈活度及不受限制的轉動角度，可將加速器所產生的放射線，以腫瘤為中心由任何選定的角度射入人體，並準確限制在腫瘤部位，因為入射的角度多，每一射柱對正常組織或器官所造成的劑量相對減少，但腫瘤部位的總劑量郤可適度增加，有效殺死癌細胞，提高腫瘤控制率。目前Accuray公司生產的Cyber knife雖受限於安裝在治療檯下的兩個X光定位系統，只能由病患上方或側面加以照射，但已可提供一百個以上的照射角度，一般治療已綽綽有餘。

據Dr. Caddes 表示目前全世界共有十六部Cyber knife 正在運轉，包括美國六部、日本八部、韓國一部及台灣一部，另外南加州大學（USC）即將於七月底安裝一部，義大利也訂購了一部，只等歐盟醫療儀器認證通過後，即可安裝。而台灣的代理商亦正在與該公司洽談派人來此受訓之事，受訓人員中將包括大陸四人、台灣三人、義大利一人、香港一人。Dr.　Caddes隨後帶我至工廠參觀，因Cyber knife所有的零組件皆是在其他地方製造，本地工廠只負責組裝及測試，在測試室正好看到南加大所訂的Cyber knife已完成測試，正準備裝箱送至南加大。

接下來的行程，則是由Dr. Adler帶領參觀該公司位於史丹福大學醫學中心內的Cyber knife治療中心，該中心所裝的Cyber knife是Accuray公司最早生產的一部機器。參觀當日該中心正為一位鼻咽癌復發的病患做治療，依治療計畫將一次給予總劑量十五Gy，這在傳統直線加速器治療不可能一次給過麼高的劑量。該中心以Cyber knife 治療病患時，傾向於充份利用Cyber knife的特性，儘量一次給予高劑量，包括頭頸部的腫瘤亦同。他們已安排一位胰臟癌的病患近日來接受治療，給予的一次總劑量將高達逹20Gy，醫生們將同時觀察在如此高劑量下可能產生毒性的情況如何，以瞭解對胰臟癌是否適用一次高劑量治療。在此之前，他們曾對一位三叉神經痛的患者給予一次高劑量（80Gy）的治療，為縮短時間，他們將加速器靶至腫瘤的距離（SAD）縮短為65公分，並使用高劑量率（400Mu/min）照射，只用了一個小時即完成，工作人員對此甚感興奮。隨後Dr. Adler帶我們至醫學中心的放射腫瘤部門參觀，該部目前共有四部直線加速器與一部定位用電腦斷層攝影掃瞄儀。新的癌症中心已在施工建築中，預期完工後，將可安裝乙部Cyber knife。

下一個參訪的重點是討論有關Cyber knife治療室的輻射防護屏蔽與Cyber knife的品保作業。Accuray公司此部門的負責人是Dr. William Main。由於Accuray公司所生產的Cyber knife計劃行銷全世界，因此該公司對於各國有關輻射防護的法規均有蒐集相關資料。Dr. Main 即對我國有關直線加速器治療室之輻射防護要求與原能會稽查人員如何查核等業務十分有興趣，雙方對此討論甚久，也交換不少意見。Dr. Main已蒐集了，日本、韓國、香港等地的輻防法規，目前正在蒐集義大利與歐盟方面的規定。

至於在Cyber knife的品質保證作業方面，Dr. Main表示，該公司在發展初期只提供一個基本的Guideline給醫院，因為美國的醫學物理師喜歡建立自己的品保作業程序。但公司經營到現在，已有不少醫院使用Cyber knife，因此公司這幾年也陸續蒐集不少使用單位的經驗回饋，同時也已用於發展自己的新品保作業程序，因此目前已有不少醫院建議該公司建立詳細完整的品質保證作業程序，以方便醫院使用。另外該公司有鑑於目前國際間或美國國內對Cyber knife亦無一致的品保標準，因此Dr. Main表示Accuray公司覺得有責任協助美國醫學物理學會（American Association of Medical Physicist, AAPM）建立完整詳細可行的Cyber knife品保標準與作業程序。

而在設計Cyber knife治療室的輻射防護屏蔽方面，Dr. Main表示美國在設計放射治療室的屏蔽時，係使用NCRP４９號及５１號報告所建議的方法，因該種計算方法考慮了工作負載，設備使用因素與人員佔用因素等，雖然與實際使用情形較接近，但若有機器能量提高、劑量率提高、工作負載增加或輻防法規改變等情形發生時，其原有之屏蔽厚度是否仍然提供足夠的防護則不無疑慮。尤其現在科技進步，加速器的能量與劑量率不斷提高，加上IMRT與Cyber knife等新技術的使用，造成工作負載大幅增加；而Cyber knife更具有可朝多個方向照射的特性，則治療室原設計之次要（Secondary）屏蔽是否仍足夠，皆需要再加以評估。尤其美國迄今尚未採用國際輻射防護委員會（ICRP）的第六十號報告建議，將一般民眾劑量由五毫西弗降為一毫西弗，若日後採用此一新劑量限值，則對目前已有的輻射屏蔽會造成多大的影響，尚難以評估。當Dr. Main聽說我國早已要求各輻射作業設施，在設計規劃時之劑量限值應採用每年一毫西弗，並且原能會稽查人員查核時係使用測量連續劑量率的方式判定是否合格，以避免採用工作負載、使用因素、佔用因素之設計可能造成之困擾時，Dr. Main亦認為我國的管制方式雖較美國嚴格，但可避免日後因前述各項因素造成必須改善治療室屏蔽的不便。

下一個討論的議題是Cyber knife所使用的治療計畫系統（Treatment planning System, TPS），由Mr. James Wang負責此一議題，Mr. Wang曾至台灣協助成大醫院安裝國內第一部Cyber knife。Mr. Wang表示TPS所使用的治療計畫觀念，與IMRT或Gamma knife一樣，即採用Inverse planning的觀念所設計，所謂Inverse planning 是在做治療計畫時，先由醫生決定要給腫瘤多少總劑量，而醫學物理師或劑量師則設計使用多少個照野及每一照野所給予的劑量，如此除可知道腫瘤的總劑量外，對於照射路徑上每一正常組織或器官的劑量亦可算出，而Cyber knife因為可提供上百個的照射路徑，故其治療計畫更為複雜（或許這也就是為什麼會有『Cyber knife是醫師的夢想，郤是物理師的夢魘』的說法的原因）。TPS可依醫師治療的需求，給予每一治療路徑上各點的劑量，並可按腫瘤發生部位，如頭頸部或軀幹（胸、腹部）作不同的計算，使用上十分方便。

成大醫院梁永昌主任亦對該院使用Cyber knife後，提供一些建議給Accuray公司做為改進。首先，梁主任建議Cyber knife可用於治療身體軀幹腫瘤，因為其發展性較Gamma knife好很多；其次，Cyber knife X光定位系統目前安裝於治療床的下方，限制住機械手臂的活動性，而不能由床下方照射，也就使得可用的照射方向減少，相對增加腫瘤前方正常組統或器官的劑量，因此梁主任建議Accuray公司應考量如何改進其X光定位系統安裝的位置，使不影響或降低影響機械手臂的活動，以提升Cyber knife的功能。

（三）出席美國核醫學會年會及研討會

今年美國核醫學會年會及研討會在美國洛杉磯會議中心舉行，國內各醫院及研究單位有許多人參加，包括長庚醫院曾凱元主任、閰紫宸醫師、張佑銓醫師、台北榮總劉仁賢主任、三軍總醫院黃文盛主任、高醫附設醫院陳毓雯主任、慈濟醫院文中原主任、原能會核能研究所丁幹副所長與魏孝萍博士與高醫賴永昌教授等人。

美國核子醫學會為全世界最具權威性與影響力之核子醫學學會組織，今年為第四十九屆年會，於美國洛杉磯市會議中心舉辦，聚集來自四十四國專科醫師、核醫化學家暨儀器、技術專家與會。會場分為幾個區域，有廠商展示區、壁報論文區、開幕及閉幕的大會場、以及十數間會議室，每間會議室都有至少200-300個座位。各個會議室有不同的主題，例如口頭論文報告、專家分析讀片、繼續教育課程等。聽講的人可以隨自己的興趣選擇課程，但精彩的演講往往是座無虛席。在開幕大會上，美國核醫學會主席Dr. Maurer宣布將學會名稱加個註解“Advancing molecular imaging”。這表示愈來愈多研究應用目前的或是未來可能有用的放射性示蹤劑於分子影像上，而核子醫學與分子醫學的連結將突顯的更強烈。幾天的會議下來，我發現國內核子醫學科在這幾年間，對於正子造影應用於癌症病人的臨床經驗並不會少於外國，比較缺乏的是國內研發新放射性示蹤劑的人才，以及更基礎的分子影像研究。

從這次發表的1440篇論文來看，日本有200多篇，韓國有80多篇，台灣有20多篇。與PET相關的論文發表每年都持續增加，可見PET仍是現在核醫界當紅炸子雞。今年的年度影像就是利用F-18 FDG PET來偵測出皮肌炎(dermatomyositis)病人之潛在肺部惡性腫瘤。隨著FDG PET的廣泛應用，愈來愈多不在目前保險給付範圍的惡性腫瘤被列入研究主題。例如有一篇提到應用FDG PET可以預測胃癌病人接受術前化學治療的效果，以節省其他不必要的治療策略或支出。長庚醫院高潘福醫師發表一篇比較FDG PET與傳統電腦斷層或核磁共振影像來偵測子宮頸癌的病灶，發現FDG PET對於骨盆病灶偽陰性較高，但對於主動脈旁淋巴結、胸腔、頸部病灶偵測率較高。也有學者利用影像融合技術幫忙作更好的腫瘤放射治療定位，減少其他正常組織接受不必要放射暴露。在今年10月，美國將把乳癌也列入保險給付範圍，可以想見的是，到時候他們接受FDG PET檢查的數量會不斷上升。值得一提的是，FDG還是有其先天的限制，它代表的只是細胞對葡萄糖代謝程度，仍有部份炎症病灶會有高FDG吸收的情形。因此會有其他C-11 acetate，C-11 methionine，F-18 FLT等放射性示蹤劑，想來解決這個問題，目前仍沒有具體結論。關於PET在腦部的應用，仍是以癲癇及阿茲海默症為主，很多學者試圖利用相位影像經由電腦定量的方式和正常人之資料庫來比較，希望更早偵測到病灶位置，以提供臨床醫師能早期用藥或手術治療。至於PET在心臟方面，Rb-82是由generator產生之正子造影示蹤劑，它提供心肌的血流情形，結合FDG心臟造影，有助冠狀動脈的病變得到更好的偵測。針對肺栓塞病人，有臨床試驗顯示傳統核醫肺部換氣/灌注掃描仍是優於螺旋式電腦斷層的偵測結果。另一個年度動物實驗影像是結合animal SPECT與Tc-99m TRODAT-1來偵測老鼠腿部肌肉經由adenovirus載入之dopamine transporter的表現。長庚醫院曾凱元主任及紫宸閻醫師則發表Tc-99m TRODAT-1應用於臨床神經科巴金森症候群及威爾森氏症病患的結果。Tc-99m TRODAT-1可以提早偵測巴金森氏症病患基底核的病變，也對威爾森氏症病患的病理機轉提供不同的假說。

在這次的繼續教育，也把分子生物課程列入其中，讓更多人對新興的分子影像有基礎了解。這些分子影像造就另一項吸引人注目焦點，就是MicroPET。藉由小動物的研究，包括藥物的體內分布，神經接受體的分布，疾病的實驗機轉，缺氧對腫瘤的影響，reporter gene的表現等，都是人類想要進一步探討疾病成因及治療方式不可少的工具。同樣的，也有人利用animal SPECT來進行類似的動物研究。針對PET廣泛應用於腫瘤方面，新機型都是結合功能影像PET與解剖影像CT的PET/CT為主，其中CT的功能仍維持為衰減校正並提供解剖定位。另外detector的材料也由目前之BGO進展為LSO，每個病患收集影像的時間可大幅下降，讓整個醫院的成本也會隨之下降。

核子醫學這幾年在不斷的新機器、藥物、電腦分析的演進變化下，的確朝著分子影像的腳步前進。藉著與臨床優秀的團隊很好的合作，醫生可以對疾病作更好的探究，並將這些經驗實際應用於臨床上，讓病患得到最好的服務。

在核醫藥物方面，美國1998 年開始氟-18-FDG之健保給付及近年PET融合影像之快速發展，創造了醫療產業與服務業之新機會，本屆研討會廠家展示顯示新產品與服務業之成倍發展，含PET-Net核醫藥物公司，Syncor 及Eastern Isotope公司建立放射藥局，提供氟-18-FDG 服務。G.E.、Siemens與 Philips公司，不斷推出新型PET與PET/CT產品，Concorde Microsystems及Gamma Medica 公司推出小動物研究之micro-PET及micro-SPECT。特別值得一提的是UCLA分子藥理系，由於掌握未來分子影像在新藥物開發及臨床診斷與服務之需求與商機，2001年與PET-Net聯盟成立LA技術中心(LA Tech Center)，其服務內容包含放射藥局提供氟-18-FDG、照射靶、自動化技術服務、前驅物合成、實驗室設計、管制法規、人員訓練及合約技術研究(Contract Research Services)等技術服務，至2002年，業績已達美金六百萬。以上核醫藥品、儀器與服務業之快速發展，充份顯示知識經濟成功之範例，

美國FDA近年通過及上市新單株抗體與胜月太標幟核醫藥物，如直腸癌診斷之CEA-Scan (Immunomedics)；針對腫瘤Somatostatin Receptor 診斷內分泌腫瘤造影之銦-111-DTPA Pentetreotide (Octreo Scan, Mallinckrodt)、及鎝-99m-Depreotide (NeoTest, Berlex)、攝護腺癌造影診斷之銦-111-Capromab Pendetide (Prosta Scint Scan, Cytogen)、急性深部靜脈血栓造影之鎝-99m-Apcitide (Acu Tests, Berlex)。2002年FDA通過第一個單株抗體標幟核醫治療Non-Hodgkin’s Lymphoma 藥物釔-90-Ibritumomab Tiuxetan，含治療前診斷之銦-111-Ibritumomab Tiuxetan。以上進展顯示單株抗體標幟的放射診斷與治療藥物研發之突破。

在輻射法護法規方面，主要是有關10CFR Part35醫用放射性物質之管制。美國於今年四月二十四日公布新修訂的Part35規定，並將於六個月後，即十月二十四日正式施行（對Non-agreement State），對Agreement State其緩衝期最遲可延至2005年10月24日。這次修正的部份甚多，主要修正項目包括工作人員的訓練與經驗部份予以放寬簡化，並以具相關專業學會認證資格為主。在接受核醫治療病人外釋之管制上，取消須體內活度低於30亳居里或距離1米處劑量率小於5mR/hr的限制，此點在會場上引起許多醫學物理師的質疑，認為日後將會造成困擾，且是否會因此造成病人接受過多劑量，亦值得考量。在核醫藥物放射性活度校驗部份，不再硬性規定醫院一定要有活度校驗設備（Dosage Calibrator）。如果醫院使用由核醫藥物廠商所提供的藥物，其活度可以用直接量測或依據核種衰變常數計算兩種方式核對，與會人員則認為取消dosage calibrator的規定，恐會造成活度誤差過大的問題。

此次為配合10CFR Part35的修正，美國核管會亦同時研修了相關執行導則，即Nureg 1556以及核管會執行稽查之導則，即Inspection Guidance，因為資料甚多，有興趣者可至美國核醫學學或美國核管會的網站查詢（www.snm.org或www.nrc.gov）

研討會還有一項與目前熱門的反恐怖行動有關的議題，即恐怖行動和放射性物質間的關聯，如恐怖分子要利用放射性物質造成社會影響，其途徑包括（1）製造所謂髒彈（Dirty Bomb 即在高爆性炸藥外面再包以具放射性的物質，利用爆炸使放射性物質擴散而造成大面積放射性污染）（2）攻擊核子設施，如核能電廠、核燃料製造廠、放射性廢料貯存場；（3）使用核子武器。但其中以第一項的可能性最高，而NCRP138號報告亦是以假設恐怖分子取得鈷-六十或銫-一三七射源的機率最高為前提，設計了兩種警報值（Alarm level）即Alarm level I為0.1， Alarm levelⅡ為0.1Sv/hr或0.1Sv。

如萬一不幸發生上述輻射污染事件時第一線處理緊急狀況的人員應備有可靠的輻射偵檢儀器，但不一定要最好或最精密的，因為他們只要確定有無放射性污染即可，以保護一般民眾。至於像游離腔偵檢器（Ionization Chamber）則應由專業人員配備，以量測及確認真正的劑量率。

一般而言，使用髒彈所造成的影響是心理層面大於生理上實際所受到的傷害，因此在處理時如何與媒體民眾說明亦十分重要。同時據傳美國運輸部為執行國土保安計畫（Homeland Security Issue）之反恐怖行動，未來將要求運送一定量以上的放射性物質，要有警衛隨行押送。同時核管會要求各使用單位加強放射性物質的管制，以及單位內部工作人員的內部管控查核。但此項傳聞被與會者大加質疑，認為此舉將增加醫療成本。尤其輻防方面的專家更認為美國國會要求核管會做科學性的防範，核管會就應秉持專業做好防範工作，而非不分青紅皂白的一律從嚴管制。

有關美國核醫學會年會及研討會之議程如附錄二。

（四）參訪Syncor 公司及其迴旋加速器中心

Syncor 公司總部位於洛杉磯市邊緣的Van Nyus, 公司迄今已有25年的歷史，創辦人是台灣去的Mr. Monty Fu（傅孟真）。欣科公司最早是從1974年以配製核醫藥物提供醫院核醫部門做造影之用開始，迄今該公司所提供的核醫藥物數量已佔全美的百分之五十五，美國國內有一百二十個核醫物中心，並且在世界各地擁有十五個營業據點，台灣地區就有一家。

該公司因為業務成長，原有辦公室不夠，最近才買了另一間辦公大樓，參訪之時該公司的一些部門正在搬家。據傅先生表示，Syncor 公司於2002年6月14日與Cardinal Health 公司共同發佈新聞，宣佈兩家公司在股東會通過，並經美國政府主管機關核准後，將會合併為一家公司。合併後，Syncor公司仍將以Syncor為其名稱，成為Cardinal之子公司，Syncor 之業務，除美國國內之醫學影像檢查部門將售予其它公司外，其餘業務（含核醫藥局及海外部門）仍將繼續營運，對所有客戶及員工均無任何影響。

由於Syncor公司在全美及世界各地設有許多公司，因此總公司對於人員的教育訓練十分重視，公司內就設置了一間上課的教室及一間核醫製藥的實驗室，讓來自各地的工作人員可實際操作及學習，以符合公司一致的作業程序。此外，各地分公司輻射防護人員也會定期到總公司接受繼續教育訓練，以學習最新的觀念。同時該公司亦有完善的法律、財務部門協助公司營運。

依據該公司的計畫，將在全美各大城市（或附近）一共設置十個迴旋加速器及正子核醫藥物中心，參訪時已完成九個中心，第十個預訂將設在西雅圖。而在未設置的地區將尋求與設有迴旋加速器的醫院或大學合作，共同生產正子核醫藥物提供附近醫院使用。

此次參訪的迴旋加速器中心，就設在離總公司大約十分鐘車程之處，該中心設有一部GE的小型迴旋加速器及Coincidence 自動合成裝置，以生產氟-18-FDG核醫藥物為主，供應洛杉磯市附近各醫院核醫部門使用。該中心最大產能可達每批次6居里，通常一般工作日生產兩批次，第一批次約凌晨三、四點完成，第二批次約早上八點完成，經品管測試合格後即由公司的專用貨車分別送給醫院。有時甚至要由附近的機場請小飛機送至較遠的醫院，最遠的醫院大約在兩個小時車程左右。

中心內共有四名工作人員，包括主管，藥師及輻防人員，分別負責迴旋加速器之運轉，放射性藥物之合成與品管，藥物之分裝與確認，放射性廢棄物之管理等，可說是效率甚高的工作小組。在核醫藥物的品保作業方面，主要著重於兩方面，一是核醫藥物的品保，即所生產的氟-18活度是否足夠與FDG標誌合成時之比率是否到要求，其次是在分裝時要依據醫院的需求，及給病患注射的時間、病患的個人資料等，分別將適當活度的藥物吸入注射筒內及加貼識別貼紙並由第二人確認，而所有的資料皆會建檔保存。至於在迴旋加速器的維修方面，該公司係以契約維修方式定期進行保養，每次保養要花一天時間。

（五）參訪Syncor公司水牛城核醫藥物中心

離開洛杉磯後搭飛機前往水牛城時，因碰上飛機誤點，被航空公司安排改搭其他航空公司的飛機，而在洛杉磯機場多等候了十個小時，所幸離開的時間較早，沒有碰上七月四日發生在機場的槍擊案，也還算運氣不錯了。

Syncor公司的水牛城核醫藥物中心位於水牛城國際機場旁邊，負責人為Mr. Marshall Biber，他本身是一位藥師，同時擔任經理的工作。該中心共有十五位工作人員（含運送藥物的司機），其中有四位是藥師，每天要調製三百劑以上的核醫藥物，提供三十家以上的醫院診所使用，其中最遠的醫院距該中心有二百五十英里之遠。為配合使用者的需求該中心每天分二組工作人員輪班製藥，第一次約凌晨三、四點，第二次約早上八點，如醫院有臨時需求亦可配合製藥。

據Mr. Biber表示該中心所有的藥師皆須至總公司接受六週有關放射性製藥、品質管制、輻射防護方面的訓練，而其他工作人員（包括司機）亦需在中心定期接受在職訓練。在核醫藥物的運送方面，該中心所用盛裝放射性物質的包件皆為甲型包件，包件的安全性則是委由合約工程廠商測試，以符美國運輸部對放射性物質運送的規定。

該中心為加強對醫院的服務，對所有訂有採購合約的醫院皆提供一套免費的電腦系統，除可讓醫院的工作人員輸入患者的病歷資料外，亦可利用此系統透過網路直接向該中心下單採購，如此一來節省了醫院與該中心許多的作業時間及成本。而為應付每天各醫院的訂藥需求，該中心每天第二班工作人員需要對第二天的訂單進行準備工作，如依據訂單列印病人姓名，病歷號碼，所需核種及活度的資料，準備針筒、鉛容器等。

在製藥的品質管制方面，則是一次調劑後，取其中少量，利用一套多頻分析儀加以分析，即可立即知道配藥結果是否符合要求。依據Syncor公司的規定，對於配藥的標準需至少達到百分之九十五以上，有些藥物甚至要達百分之九十八以上，高於核醫學會的標準。而為防止醫院用錯核種或打錯病人，該中心則是利用不同顏色的標籤紙及前述病患資料加以區別。

在輻射防護方面，該中心尤其重視碘-131製藥的防護，在碘-131製藥室中終年維持負壓，另裝置兩個空氣採樣器（Air Sampler），空氣採樣器每週要檢測一次，以確認有無空浮污染。而配製碘-131的藥師每週也要用蓋革偵檢器量甲狀腺一次，以確認甲狀腺未受污染。而配藥用的氣櫃裝有兩層的活性碳濾層，抽氣系統在屋頂上另裝有一更大的活性碳濾層。而盛裝含碘-131針筒的鉛容器內部亦可加裝一環形活性碳濾層，用以吸收在運送過程中可能昇華的碘-131。

訪客進入該中心的管制區，皆須穿實驗衣，佩戴劑量筆並簽名後方可進入，參訪過程中不可觸碰任何器具，離開時要經手足偵檢器量測確認未遭污染，並紀錄劑量筆之讀數。

由於Syncor公司對醫院所提供的服務，除了核醫藥物及品管測試外，還包括用過針筒等放射性廢棄物的回收。因此在水牛城核醫藥物中心內，亦設有一間放射性廢棄物貯存室，其中存放的大多為由醫院回收的針筒。回收的櫃子共分三櫃，其中第一櫃所裝為半衰期最短的Tc-99m針筒；第二櫃則用來裝半衰期稍長的Tl-201等針筒；至於第三櫃則是專門用來存放碘-131針筒。所有盛裝針筒的鉛容器在配裝藥物的時候皆已在外表註明貯存櫃的編號，當司機由醫院收回注射針筒後，只要依註明的編號投入對應的廢棄物貯存櫃中即可，不需再另外分類，非常的方便省事。需存放於貯存檯中的廢棄物經置放至少十個以上的半衰期，並以偵檢器量測確認為背景值後，方交由專業廢棄物處理公司處理。

Mr. Biber表示，該公司在輻射防護方面已做的很好，目前他更擔心的其實是生物性傷害（Biohazard）方面。因此在配製生物性製劑時（如白血球標誌化合物），即於所用之氣櫃中裝置兩層高效率濾層（HEPA Filter），並且每年測試濾層一次。而為防止工作人員被回收的針頭刺傷，每一針筒皆另外附有一個硬塑膠管，當針筒用過後，即由醫護人員放入塑膠管中，並加上須用工具才能開啟的蓋子，以防止生物性傷害。

目前該中心正在與紐約大學水牛城分校洽談合作事宜，利用該校設置的迴旋加速器生產正子放射性同位素，由該中心加以合成配製後，提供給醫院做正子斷層造影用。

（六）參訪加拿大McGill大學健康中心

McGil大學位於加拿大魁北克省的蒙特婁市，蒙特婁市曾於1976舉行過奧林匹克運動會。魁北克省的官方語言為法語，所幸蒙特婁市為一商業都市，觀光客其多，因英語在此地尚可溝通。

到此地之後才弄清楚所謂的McGil大學健康中心，其實是以蒙特婁總醫院為主的十幾個大小醫院所組成的聯合醫療體系，這是因為加拿大為公醫制度，所有的醫院皆屬國家所有，而醫院間本就有互相合作支援的關係，自然就形成了醫療合作關係。蒙特婁總醫院位於市區內一座山的半山腰上，由數棟建築物組成，是蒙特婁市附近最大的一所醫院。

此次參訪的單位是蒙特婁總醫院的醫學物理部門，部門負責人為Dr. Podgorsak ，他亦是加拿大醫學物理學會的重要成員。由於美國醫學物理學會年會及研討會將於下週在蒙特婁市會議中心舉行，而Dr. Podgorsak身為加拿大方面的籌備委員，有許多與年會有關的事務及會議要處理及參加，同時醫院醫學物理部門內的許多同仁也要參與年會準備工作，因Dr. Podgorsak 另外安排Dr. William Parker與我討論有關放射治療設備的品質保證作業。

Dr. Parker 表示蒙特婁總醫院放射腫瘤部目前共有六部直線加速器（皆為Varian公司製造），一部高劑量遙控後荷式近接治療機，兩部電腦斷層模擬攝影機。六部加速器中已有五部可作IMRT。醫學物理部門負責全院放射部門（包括放射診斷、核子醫學、放射腫瘤）的品質保證作業，共有十幾位醫學物理師，半數以上有博士學位，大部份人員負責放射腫瘤部門所用設備的品保作業。Dr. Parker負責醫院中二部加速器的定期品保作業。加拿大亦是依據美國醫學物理學會出版的第四十六號報告執行加速器的品保作業，與UCSF所作內容相同，因此不在此贅述。

但與Dr. Parker討論的過程中有幾件事仍值得在此報告。首先，加拿大醫學物理師的養成教育是以博士及碩士為主，一般理工醫相關科系的大學畢業生，如欲繼續攻讀醫學物理學位，可參加蒙特婁總醫院與McGill大學共同開辦的研究所課程。研究生在學期間全時間在醫院內上課，一邊修習相關基礎課程，同時參與臨床醫療工作，期間完全不用至學校上課，成績合格者則由McGill大學授與博士或碩士學位，此點與國內的教育制度相較差異甚大。

其次，在醫學物理師的專業認證方面，則由加拿大醫學物理學會辦理。醫學物理師必須先具備三年的臨床工作經驗，然後參加學會所辦的認證考試，考試分筆試與口試兩部份，筆試又分基礎課程（基礎醫學、基本放射物理）及臨床醫學物理。筆試合格者方能參加口試，兩者成績合格即取得醫學物理學會會員資格，可單獨執行作業。而有意進一步取得醫學物理師認證者（即有意擔任主管者），則須再經四年臨床訓練，然後參加筆試及口試，成績合格方可取得正式之醫學物理師認證。

在蒙特婁總醫院參訪期間，正好碰到加拿大醫學物理學會於該院舉辦前述後段之醫學物理師認證口試。本次共有八位醫學物理師參加認證，口試委員亦有八位。口試的方式為先由考生準備約半小時的專題報告，內容以本身從事的臨床工作為主，然後再由口試委員就醫學物理、臨床醫學、輻射防護、醫病關係、財務法律等不同領域提出問題，每一位考生的口試時間大約為一個半小時至兩小時，過程可說是十分嚴謹。口試完後第二天下午即可知道成績。

第三，加拿大主管全國輻射安全的機關為原子能委員會，如同我國一樣，該政府機關只有中央單位而沒有地方單位，因此所有的輻射防護業務皆由中央負責。原子能委員會定期派員至各醫院檢查，但以工作人員、一般民眾及輻射作業場所的輻射安全為主。對於輻射醫療設備的品質保證作業，原子能委員會迄今未予管制。但受國際潮流影響，加拿大政府有意將輻射醫療設備之品質保證作業納入管制。但政府目前碰到幾個問題有待解決：（一）管制人力的來源，加拿大因施行公醫制度、醫學物理師的待遇或許不若美國好，但較諸公務人員仍然好一些，因此願意進入公務機關服務的醫學物理師極少，對未來執行檢查的人力是否具專業能力及人數是否足夠將造成極大影響。（二）現有人力之培訓緩不濟急，而且培養出來的人才具有專業能力後，將會很容易跳槽或被挖角。（三）缺少相關專業人力的支援，政府執行公權力時易受到專業人士或團體的質疑。因此加拿大政府迄今仍未將品保作業納入輻射安全管制的範圍。我國在正式推動將輻射醫療設備之品保作業納入管制時，恐亦將面臨這些加拿大政府所遭遇的問題，因此如何事前擬具妥善處理措施，實為一重要課題。

（七）出席美國醫學物理學會年會及研討會

今（2002）年美國醫學物理學會年會在蒙特婁市會議中心舉行，會議中心就緊臨中國城，對離開台灣已有一陣子的我來說，可謂倍感親切。今年研討會的主題最熱門的還是強度調控放射治療（IMRT）。目前IMRT之劑量調強方式不外傳統MLC（Multileaf Collimafor，多葉準直儀）調強及斷層掃描調強。IMRT治療之品質保證應該包括：

A. 輸出系統驗收測試

(1) 直線加速器

  - 劑量輸出對不同劑量率不同角度之穩定度

  - 劑量輸出對不同劑量率之線性度

  - 小mu（治療時間）之輸出劑量率及其穩定度

(2) 多葉準直儀

- 穿透率

- 葉間滲漏率

- 葉片位置精準度

- tongue and groove效應

- 圓端葉片效應

- 葉片速度及其穩定度（DMLC，動態多葉準直儀）

B. IMRT系統測試（commissioning）

- 逆向治療計劃研究：

了解運算內涵，研究各部之腫瘤及其重要器官之目標函數及劑量之選定如何影響運算結果。

- 假體研究：

選擇各部位腫瘤（骨盆腔、頭頸部），依治療計劃最佳化產生之強度分布，於假體作實際測量比較並研究準直儀之物理限制與散射等因素對輸出準確度之影響。

C. 治療前劑量驗證

- 第二套治療時間(mu)或強度分布驗算系統

- 強度分布驗證

- mu驗證（點測量）

D. 治療前照野驗證

1.	電子照野呈像裝置 (EPID ; Electronic Portal Image Device) ( 模擬攝影片(Simulation film) (  數位重構影像 (DRR；Digital Reconstruction Radiograph)

- 治療中監控

- 網路化之紀錄與確認系統(R＆V系統)

E. 例行品管

- 機械結構之精準度

馬達的穩定度

葉片位置的準確度

- 特殊或新部位腫瘤治療前研究

經過有經驗之物理師完成系統測試，臨床上大多能維持在3﹪之精準度。

唯需注意者，由於IMRT之治療時間為傳統治療之2-5倍，斷層式調強(Tomotherapy)甚至可達10倍，機器之屏蔽與治療室之屏敝所可能產生之問題，必須考量下列因素重新評估。

（1）機器本身之屏蔽為重金屬，由於IMRT之治療時間較傳統治療成倍數增加，則

- 屏蔽本身之洩漏與穿透量亦倍數增加，病人全身劑量也成倍數增加，如此正常器官接受數倍劑量，二次致癌的機率也倍增。

- 重金屬亦受高能量之打擊而活化，超過10MV以上，長時間照射機頭會有不同程度之活化（能量愈高，照射時間越長，活化愈大），活化產生之暴露將威脅工作人員，故建議醫院對病人治療排程宜高低能量之病人交錯相間治療，避免連續排高能量治療之病人，或治療照射完成後停留3至5分鐘，待活化元素如28Al、56Mn活度降低後再進入治療室。

（2）雖然IMRT的治療時間增加，但病人仍維持原劑量，故主屏蔽不受影響，有影響者為副屏蔽，而副屏蔽之設計需再考慮IMRT之工作負荷來決定應否增加屏蔽及增加屏蔽之厚度。

此外，在輻射防護方面，亦討論到美國醫學物理學會與美國輻射防護委員會目前正在重新研修NCRP第49號報告，此報告之建議係供在設計輻射作業場所之輻射防護屏蔽所需厚度時參考使用。目前草案修訂的原則如下：（一）將使用IMRT所增加之劑量納入設計屏蔽時考量；（二）現行NCRP49號報告內所用之一般民眾劑量限值為每年500毫侖目（5毫西弗），而國際間對一般民眾的劑量值已降為每年一毫西弗，因此是否將劑量限值亦降為一毫西弗，將再審慎考量，因為此舉會使早期設計建造的輻射屏蔽可能不符法規規定，而改善工程將使醫院增加不少成本。（三）在設計屏蔽時仍採用現行以工作負載為計算之依據，即維持將佔用因素，使用因素納入計算公式，而不採用連續劑量率的方式計算，以便讓使用單位在設計屏蔽時有較大的彈性。因目前修訂草案尚未對外公布，故其實際修訂內容尚不得而知。據主辦單位表示，草案正由美國物理學會的修訂工作小組作業中，俟初稿完成尚須送美國輻射防護委員會討論，所以最近幾年內可能還不會正式定案。如果NCRP49號報告的修訂版確依上述三項原則修訂，預期不會對國內醫院現有之輻射防護屏蔽造成太大影響，因為國內目前對屏蔽的要求已較NCRP49號報告建議標準為高，屆時如有需要亦可利用於治療室外佈放熱發光劑量計作長期環境輻射劑量測量的方式，加以驗證。

美國醫學物理學會年會及研討會的議程如附錄三。

（八）參訪匹茲堡大學醫學中心（UPMC）

匹茲堡位於賓州，市區被三條河所圍繞，全市共有九百多座大小橋樑，因此而有「橋樑之都」之名，並與舊金山並稱美國東西兩岸的山城。到此參訪的匹茲堡大學醫學中心，實際亦是由將近二十家大小醫院所組成，這些醫院皆是由匹茲堡大學所併購，並由大學醫學院支援相關醫學研究與臨床技術合作。匹茲堡大學校區位於市郊，佔地極大，與另一所在理工方面有名的學校卡內基美倫大學為鄰。

此次參訪UPMC的主要聯絡人為Dr. Andrew Wu,他是匹茲堡大學醫學中心醫學物理部門的負責人，Dr. Wu今年四月才到台灣出席一場醫學物理的研討會。經與Dr. Wu討論後，他共為我安排參訪其中三家醫院及一場醫學物理部門每月定期舉行的專題討論。

第一家參訪的醫院是MaGee Women’s Hospital，負責的醫學物理師為Ms. Grendolyn King。該院共有二部直線加速器，一部高劑量率遙控後荷式治療機及一部模擬攝影機。該院對直線加速器所做之定期品質保證作業程序，亦是依據美國醫學物理學會之第四十六號報告所建議之頻次與項目執行，且UPMC系統所有醫院亦同。

第二家參訪的醫院為Presby University Hospital,由醫學物理師Dr. Jing Dong Li負責（Dr. Li的主修是天文物理），該院現有二部直線加速器，在近接治療方面該院有一特別的方法用碘-125射源（5毫居里）裝在隱形眼鏡上置於病人眼睛，可治療眼球內部的腫瘤，全部療程共需四天。

第三家參訪的醫院是Shadyside Hospital,分別與Dr. Cihat Ozhasogln及Dr. Bruce Libby晤談。該院的癌症中心是由民眾捐款所建，尚在做最後裝修工作，人員也正陸續搬至新辦公室。目前該院共有兩部直線加速器（一部siemens ,一部Elekta），一部Gamma knife，一部電腦斷層模擬機，一部模擬攝影機及一部高劑量率遙控後荷式近接治療機，近期內將再加裝兩部Varian的直線加速器，以便做IMRT，因另兩家醫院的加速器同為Varian所製造，做IMRT的治療計畫時將更方便。同時新機裝好後，將淘汰Elekta加速器。另該院尚有一部Cyberknife治療機，該機於1994年即安裝，但今年年初之前甚少使用，直到Dr. Cihat到職後，治療病患數量才逐漸增加，其中以治療脊椎方面的腫瘤為主。

定期研討會則是由Dr. Wu 主持，由 Dr. Cihat報告有關使用Cyberknife治療腫癌病患時，如何利用respiratory gate的方法，以減少因病人呼吸使腫瘤位置移動，造成治療困擾的問題。與會人員包括醫師、醫學物理師、放射師與護理人員。

在與前述各醫學物理師會談討論時，他們皆表示醫學物理師是協助醫師執行醫療業務的醫事人員之一，其它還包括放射師、護理人員等。因為美國社會大眾對自身的權益為重視，時而會有醫療訴訟的情況發生，因此在放射治療的過程當中，醫師、醫學物理師、放射師各有其應做的工作，而提供病患最好的服務是大家共同的責任，一旦發生醫療糾紛，則依各自的工作內容承擔法律責任。因此在醫院中所有的工作人員皆應相互合作，以提供患者最好的服務為目標，才能吸引病患持續到醫院看病，醫院及工作人員才能長久存在與永續發展。

（九）參訪Monmouth醫學中心

Monmouth中心位於美國紐澤西洲的Long Branch，屬於美國一家健康管理組織（Health Management Organization, HMO）其中的一家醫院。Long Brach 距約紐約市坐火車大約一小時十五分鐘左右的車程，為一寧靜的小鎮。該院的醫學物理部門主管為Dr. Jack Yang, Dr. Yang是國內清華大學核工系畢業，到美國後才轉攻醫學物理，另有一位醫學物理師陳翰森先生，曾在國內長庚醫院服務過。該院現有兩部Siemens 直線加速器，一部高劑量遙控後荷式近接治療機，一部電腦斷層模擬攝影機。目前該院正與Siemens公司合作，開發新的加速器治療系統，以工作人員的工作便利性為主要考量，分別就醫師、醫學物理師、放射師等不同的工作內容，於系統軟體設定不同的工作環境，如病人治療時間的排序，治療次數、部位、劑量的記錄等，目前治療記錄已達無紙化的程度。

同時該院與Siemens公司正在研發一套QV（Quality validation）作業系統，此項構想是考量美國國土廣大，並非所有醫院皆設有專職醫學物理師，加以現代直線加速器皆全面數位化，機器的各項參數可透過網路傳輸。如果偏遠地區的醫院定期將加速器的各項參數傳送至大的醫學中心或設備製造公司由專業醫學物理師協助判讀，如為小問題可由醫院的工作人員先做即時修正，避免大問題的發生。如機器參數偏離標準太多則支援醫院或公司亦可及時派員協助調整或執行品保作業。如本計畫確實可行則未來醫學物理師的主要工作將變成審視機器的各項參數以能有效維持機器在最佳狀態下運作，而實際的量測工作將轉為次要業務。

（十）參訪Mercy醫學中心

Mercy醫學中心位於紐約州的Long Island，距紐約市搭乘火車約需四十分鐘。該中心為一私人醫院，其放射腫瘤部門委由紐約市的Memorial Sloan Kettering醫學中心經營。放射腫瘤部門的醫學物理師共有4人，另有一名劑量師，主管為原來在台灣和信治癌中心擔任醫學物理科主任的黃英強博士，黃博士多年前曾在Memorial Sloan Kettering 醫學中心服務過，他於今年3月才到Mercy 醫學中心工作。

目前該中心有2部Varian的直線加速器，一部Gamma knife，一部高劑量遙控後荷式近接治療機。此外，該中心還使用I-125或Pd-103密封射源做攝護腺癌的永久性植入治療，每位病患所受的總劑量大約為136格雷。而據黃博士表示美國醫院之所以使用密封射源做永久性植入治療，是因為在美國動外科手術收費太貴，而做射源植入治療，一來病患所受痛苦較開刀少，二則是收費較低，且醫生承擔的醫療糾紛風險也較少。例如使用碘-125射源，射源成本約5000美元，加上其他費用不到2萬美元，可是開刀可能要花三、四萬美元。

黃博士表示由於Memorial Sloan Kettering醫學中心在紐約州亦有許多醫院，直線加速器的總數約二十部，且全為Varian的機器，因此加速器的品質保證作業亦完全一樣，做治療計畫時使用同樣的Beam data不但方便而且節省成本。此外使用加速器做IMRT時每部機器的前五位患者的治療計畫，於正式計療前，須先以假體確認可滿足治療所需。而該中心與Memorial Sloan Kettering 總院間有電腦連線，因此可使用總院的治療計畫系統，病患的治療病歷亦會做備份送至總院存檔。

最近幾年由於IMRT的逐漸廣泛使用，且保險公司對IMRT的保險給付為一般加速器傳統治療方式的三倍，因此美國各大醫院除積極更換新型加速器外，更是對外招兵買馬廣徵有經驗的醫學物理師，所以目前有很多醫院還缺人手，Mercy醫學中心就還缺一位醫學物理師。而據美國醫學物理學會公佈一份醫學物理師年薪調查報告，具博士學位，經醫學物理師認證，有多年工作經驗者，年薪可高達十萬美元以上；而一般相關科系具碩士學位，無經驗者，基本起薪也在六、七萬美元，如果通過醫學物理師認證後年薪可再增加一、兩萬元。黃博士認為這樣的供需情形大概還可以維持好幾年，此外據傳國內也有幾位醫學物理師將被挖角到美國的醫院工作。在此情況下，黃博士對國內要推動輻射醫療設備之品質保證作業，亦不免感到憂心。

（十一）參訪Beth Israel醫學中心

Beth Israel醫學中心位於紐約市的聯合廣場旁邊，該院醫學物理部門的負責人邱守桐博士剛好在我參訪前住院，故改與施敬倫博士討論，施博士是國內清華大學核工系畢業，來美後才改攻醫學物理。該院現有二部Varian直線加速器，一部可做IMRT，另一部未來加裝MLC後，亦可做IMRT。但該院於參訪之時尚未進行任何IMRT的治療。

據施博士表示，美國國家衛生院（NIH）為確認使用放射線做癌症時，不同醫院間，對某一特定癌症所給予的放射劑量是否一致，並據以評估治療效果，特別提供經費給德州大學的MD Anderson醫學中心，成立Radiologic Physics Center，定期提供各醫院熱發光劑量計，做放射治療劑量的遠距比較。而Beth Israel醫學中心亦是參與比較的醫院之一。

紐約市政府輻射安全主管單位亦要求各醫院每年定期要做內部視察報告，報告內容包括醫院內放射線工作人員的姓名、專業資格、負責的業務及輻射設備種類、數量，執行品質保證作業的頻次項目等，並須註明是否曾發生醫療失當（Misadministration）或意外事件等。這份報告完成後，須送主管機關備查。如發生醫療失當或意外事件，須即時通知主管機關，主管機關亦會派員至醫院查核。

Beth Israel醫學中心另有一院區，該院區有一部直線加速器，一部鈷-六十遠隔治療機及一部高劑量率遙控後荷式治療機，同時也做眼睛的近接治療與血管內放射性近接治療，參訪時正好碰到紐約市輻射防護主管單位（Bureau of Radiologic Health）的稽查人員到醫院做鈷-六十遠隔治療機的定期檢查。查核的檢查表多達三十頁，內容包括醫院基本資料，輻射安全項目，設備的品質保證作業等，其中品質保證作業部份係依據醫院醫學物理師所做之品保報告填寫，稽查人員則對治療室以輻射偵檢器做輻射測量。

經向稽查人員請教後，得知紐約市政府輻射安全主管單位共有十五位工作人員，分設有放射性物質及可發生游離輻射設備兩個科，其中物質科主要負責醫院及學術研究機構各種放射性物質之輻射安全管理，另外還包括醫院的直線加速器；設備科則是負責各類醫用X光機的輻射安全。紐約市共有八百萬人口，X光機的數量約七千部，直線加速器則有約一百部。紐約市雖屬紐約州管轄，但有關輻射安全業務，州政府完全交由市政府負責執行。在九一一事件中該單位曾動員至災難現場做地毯式之輻射偵測，找尋大樓中使用的放射性物質，所幸並未發現任何輻射污染情事。

（十二）參訪Memorial Sloan Kettering醫學中心

Memorial Sloan Kettering醫學中心是世界知名的醫學中心，全世界各地皆有病患來此求醫。該院設有一獨立的醫學物理部門，負責全院（含分院及其他同系統之醫院）的醫學物理事宜，部門的負責人為Dr. Clifton Lin，他曾經多次到台灣的長庚醫院教授醫學物理與輻射生物方面的課程。據Dr. Lin表示，目前該部設有臨床物理、醫學工程、電腦維護（含程式設計）、博士後研究（教學）等單位，全部工作人員大約有140-150位，大概是全世界最大的一個醫學物理部門。

該院現有九部直線加速器，一部鈷-六十遠隔治療機，兩部高劑率遙控後荷式治療機。在其他分院或合作醫院另有十部加速器及一部Gamma Knife。所有的直線加速器都是Varian生產，而且只有6MV及15MV兩種光子能量。如此對設定機器的各項參數及擬訂治療計畫等均十分簡單方便。本院設定好各項參數後，各分院只要照著執行即可，不會有不適用或難行之處。在十九部直線加速器中，已有十三部可做IMRT。本院每日的放射治療病患數大約是三百人，其中約35%-40%使用IMRT治療技術，其中又以治療攝護腺腫瘤為主。

在執行直線加速器的品質保證作業方面，該院同樣使用AAPM的46號報告，在劑量量測上，則仍然使用TG-21報告的建議，尚未採用TG-51報告之建議。醫學物理師在執行每月的定期品保作業時，每部加速器約須花費5-6小時。在執行年度品保作業時則每部加速器要耗時30小時，不過該院雖然加速器數量多，但工作人員也多，所以指定1人要負責1-2部加速器的定期品保工作，在工作量上還算適當。

在輻射防護方面，該院設有一輻射防護委員會並獲市政府同意該院可自行檢查院內所有輻射作場所的輻射安全，市政府則每年派員到醫院查核各項紀錄，這對主管機關來說，可節省檢查人力；而對醫院來說則是專業能力的獲得肯定，但責任也相對增加。

參、心得與建議

- 一個新的制度如要能成功的推動，需要整個大環境的配合。此次出國研究有關美國輻射醫療設備品質保證作業，覺得此一制度之所以在美國能成功推動主要有以下幾個因素。

1.從法律面：美國有關法規（如：10CFR Part35）對輻射醫療設備品保的著墨並不多。品保制度建立主要在於美國人十分重視自已的權益，在醫療過程中醫院如有任何疏失，則會有醫療糾紛，而法院對此種因疏失造成的案件，常會判決醫院除應給予正常賠償外還有懲罰性賠償，懲罰性賠償可能高達數百萬美元以上。因此醫院對於如何建立各項醫療作業的品保措施皆極為重視，並會聘請相關專業人員執行。

2.從醫療保險面：保險公司為維護公司及投保人的權益，在與醫院簽訂合約時，都會要求醫院要定期或依個案提供輻射醫療設備的品質保證作業報告，並且品保作業要由專業人員負責執行，報告上也要簽名。而保險公司亦可對任何新的醫療方式給予不同的給付額度，如IMRT的保險給付即為一般傳統放射治療的三倍。

3.從專業面：美國的醫學物理師養成教育，主要是理、工、醫等科系的大學生於畢業後繼續進入研究所修習醫學物理方面的課程，並具有臨床實務經驗後才能至醫院服務。而美國醫學物理學會更建立一套完備的醫學物理師認證制度，對認可專業人才已獲社會肯定。而為讓醫學物理師的專業能力能與時俱進，跟上時代，學會現更規定認證的有效期限為十年，會員必須接受繼續教育達一定時數以上，才能延長認證的有效期限。

- 從以上幾個因素來看我國在推動輻射醫療設備之品質保證作業時可能遭遇的問題及努力方向。

1.從法律面：目前游離輻射防護法業已立法通過，其中第十七條已規定使輻射醫療設備者，應實施品質保證作業，因此在法源上已有所依據。而為降低新制度對醫界所造成的衝擊，將採以公告方式分段實施。至於執行辦法草案，亦正由原能會研訂中，俟草案研訂完成後亦會徵詢業界意見，以利日後實行。此外，衛生署修訂中的醫療法草案第五十九條亦規定醫院對醫療設備要訂品保制度，因此，日後兩法如何配合推動，有賴兩個部會的協調。

2.從醫療保險面：目前我國實行的全民健保制度，性質屬於社會保險，並且是由政府辦理，因此對各種醫療方式有固定的給付。而在放射性醫療方面目前對於醫院有無執行設備的品質保證作業，在保險給付上並無差異，自然讓醫院推動品保的意願不高。而且健保目前已採行總額給付制度，在醫院的收入成長性低，推動輻射醫療設備品保作業又可能增加醫院成本的情形下，如何讓醫院體認到品保作業的重要性又有意願去實施，有待主管機關與放射醫界共同努力。

3.從專業面：目前國內的大學並沒有醫學物理方面的科系，只是在一些放射技術系或原子科學研究所設有醫學物理方面的課程。在專業學會方面雖有中華民國醫學物理學會在辦理專業的認證，但因國內從事的人不多，故在推動專業認證還有努力的空間。另依據醫事放射師法規定，醫事放射師有執行相關品保作業的責任，只是醫事放射師的主要的工作項目為放射技術，且基於專業分工的原則及確立醫療作業中參與者的個別責任，輻射醫療設備的品保作業由具醫學物理專業的人員執行為佳。只是國內在專業人員的教考訓用方面仍然有長遠的路要走。

- 鑑於國內目前只對醫院的輻射作業加以管制，且輻射醫療設備的品保作業方面之專業人才仍然不足，在目前政府積極精簡人事的政策下，主管機關可能不易進用此類專業人員，因此在如何執行輻射醫療設備品質保證作業的檢查方面，有以下幾點建議：

1.委託專業學會辦理：在推動品保作業制度之初可委託專業學會（如中華民國醫學物理學會）協助查核各醫院是否依規定實施品保作業。只是在執行面上要避免球員兼裁判的疑慮，因為台灣面積不大，醫院數量不算多（與美國比），人員之間彼此熟悉，因此委託學會辦理時，主管機關也要有一套稽核制度加強考核。

2.由主管機關人員與專業學會共同辦理，即由主管機關委託專業學會辦理，同時亦派員共同參與，一來主管機關的工作人員可同時學習，二來亦可避免球員兼裁判的疑慮，三則可兼具考核的功能。只是在目前主管機關人力有限的情況下，如何調整現人力執行品保作業檢查，可能還要看游離輻射防護法施行後，在新法規定下其他各項管制工作的人力需求都確定時，才能決定。

3.由主管機關自行檢查：此點包括專業人員進用與現有人員在職訓練兩項要考慮。進用人員方面涉及人員需具公務員高普考資格及需有缺額兩項不易解決的問題。此外具有相關專業資格的人，在民間的就業市場或薪資可能比公務機關好時，他們進入公務機關服務的意願就相對降低，更何況公務人員高普考的錄取率偏低，任用資格亦是一難過的門檻。而現有人力加以訓練後在執行檢查上或許沒有問題，但當市場上缺人而待遇又好時，有經驗的專業人才被挖角或跳槽亦不無可能，因此如何留住人才也要加以注意。

4.仿照紐約市政府的作法：主管機關只對醫院執行品保作業的報告作業書面形式審查，不作專業方面的檢查或測量，並規定應由專業人員執行並簽名，以示負責。此點如有良好可信的專業認證時，不失為一簡單易行且節省人力的作法。

- 參訪過美國及加拿大多家醫院後，瞭解他們在執行輻射醫療設備的品質保證作業方面，皆是依據美國醫學物理學會的專業建議，因此我國在研訂相關的品保標準與執行導則時，亦應參考美國醫學物理學會的建議。據了解國內醫院放射腫瘤部門在執行品保作業時，亦是依照相同的建議，因此日後如何與國內醫界保持良好互動，配合實務研訂可行的規定是十分重要的。此外，如何取得醫院管理階層的共識，瞭解推動品保作業為時勢所趨，使其願意投入經費與人力辦理，有待主管機關的加強溝通。

- 在輻射防護方面，國內主管機關的工作人員在學歷素質及工作經驗上與美國相比並不遜色。而對國內各醫院輻射防護的管制要求亦達美國的水準，甚至比美國更嚴格。只是科技進步，各種新的設備與新的醫療方式，不斷推陳出新，因此主管機關對於相關資訊的取得，並適時研修管制法規應予重視與加強。

- 美國 10 CFR part 35 有關醫用放射性物質管制規定已經修訂發布，non-Agreement state自今年十月二十四日開始施行，Agreetment state則自2005年十月二十四日開始施行，其中有關取消dosage calibrator 及核醫治療病患外釋標準等規定，會對核醫的輻射防護管制造成何種影響，尚待觀察。建議主管機關先瞭解那些規定作了修正即可，不需急著修改國內現行的相關管制規定。

- 這次參訪的機構包括了醫院及生產廠商，但美中不足之處則是沒有安排至任何政府主管機關參訪，雖然在紐約市時有機會碰到市政府管制單位的人員，但限於時間未能多瞭解美國管制機關實際檢查的規定與做法，不無遺憾。希望日後原能會再有同仁有機會前往國外參訪或學習時，可安排至適當的政府管制機關瞭解其作法。

- 這次參訪行程歷時三個月，對個人而是一個極難得的學習機會，雖然安排參訪單位較多，每一單位只能走馬看花式的粗淺瞭解一些皮毛，但認識不少專業人士，他們所提供的資料預計要花很長一段的時間才能消化，但藉此機會建立與國外的聯絡管道，對日後獲得相關資訊也是十分有幫助的。

- 最後，謹藉本報告的一角，向曾經在本次參訪行程中曾幫助過我的國內長官、同仁、朋友及國及各參訪機構的專家、女士、先生們致上最大謝意，因為有你們此行才能如此圓滿順利。

肆、附錄

附錄一：美國醫學物理學會第四十六號報告有關醫用直線加速器品質保證作業之項目及頻次。

附錄二：第四十九屆美國核醫學會年會及研討會議程

附錄三：第四十四屆美國醫學物理學會年會及研討會議程