行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：實習)

美國德州大學安德生癌症中心「強度調控放射治療」實習心得報告

服務機關：臺大醫院

出 國 人職    稱：主治醫師

姓    名：黃昭源

職    稱：醫事放射士

姓    名：許雅娟

出國地區：美國休士頓德州大學安德生癌症中心

出國期間：民國九十一年十二月十六日至民國九十二年二月十五日

報告日期：民國九十二年五月十三日

內容摘要

本院腫瘤醫學部最近新購一批治療設備，其中包含一部具有多葉式準直儀(multileaf collimator, MLC)的直線加速器，及一套可以做「強度調控放射治療」(intensity modulation radiotherapy, IMRT) 的計畫系統。

為了獲得世界先進的醫療單位在使用IMRT的實務經驗，我們選擇在癌症治療界中具有舉足輕重角色的「美國德州大學安德生癌症中心」(M. D. Anderson Cancer Center, MDACC) 當作我們學習的對象。希望在對方的指導之下，讓我們對IMRT有一更深的了解，可以嘉惠未來治療的民眾。

在經過這兩個月的實習，我們學習到IMRT的基本精神。不只知道如何使用技巧設計治療計畫，且了解治療計畫驗證的重要性。在這段期間也學習一些如頭皮、乳癌、立體定位放射治療及結合電腦斷層和加速器(CT on Rail)治療病人的做法及治療計畫的設計。

關鍵字：多葉式準直儀、強度調控放射治療、CT on Rail

目次

內容摘要………………………………………………1

目次……………………………………………………2

目的……………………………………………………4

過程……………………………………………………5

一、MDACC整體概況……………………………………   5

二、治療流程………………………………………………  6

(一)電腦斷層模擬攝影機…………………………………………   6

(二)治療計畫系統………………………………………………     7

(三)直線加速器……………………………………………………… 8

(四)特殊的治療計畫………………………………………………… 8

A、頭皮的治療計畫………………………………………………  8

B、乳癌的治療計畫………………………………………………  9

C、立體定位放射手術治療計畫…………………………………  10

D、CT on Rail……………………………………………………  11

(五)IMRT治療計畫的品質驗證……………………………………… 13

心得……………………………………………………15

建議……………………………………………………17

圖

圖一 MDACC治療流程……………………………………… 19

圖二 治療前評估討論……………………………………… 20

圖三 MDACC治療計畫系統………………………………… 21

圖四 Rod and Chain………………………………………  22

圖五Radionics公司生產的外接式的MMLC……………… 23

圖六 用來驗證立體定位放射手術治療所開MLC的圖形，將其貼在frame上………………………………………………24圖七 圓錐式準直儀………………………………………… 24

圖八 CT on Rail…………………………………………… 25

圖九 IMRT驗證用的水假體………………………………… 26

圖十 IMRT驗證用的EDR2 film…………………………… 26

圖十一治療計畫和film結果的比較……………………… 27

附件一

附件二

目的

在放射治療界中，發展「殺死腫瘤細胞而使正常組織受到傷害降至最低」的技術，一直是醫師及醫學物理師共同努力的目標。在傳統的放射治療當中，因無法有效的知道腫瘤和周遭正常組織解剖相關位置，治療射束無法調控。直到MLC及三度空間治療計畫系統(3D planning system)之發展已趨於成熟，才使三度空間順形治療（3D conformal therapy）得以迅速發展。

近年來，歐美國家及速發展IMRT技術，利用MLC技術及非平坦式射束截面(non-flat beam profile)，逆向計畫系統(inverse planning system)及相關電腦軟硬體設備的配合，可調控每一入射射束通量的能力，及射束強度可做動態變化調整控制，如此可以更準確的給予所需的劑量到腫瘤體積上。此技術可以提高腫瘤的控制率及降低正常組織的併發症，進而大大提高治癒率及醫療品質。

很幸運的有這一次進修IMRT的機會，我們在深思熟慮之下，決定到世界上數一數二的癌症治療中心-MDACC進行兩個月的進修，MDACC使用IMRT技術治療癌症病人已行之有年，且在放射治療界中有不錯的成果及發表過不少文章，所以是我們學習有關IMRT的相關技術的地方。期望經由這兩個月的受訓之後，可使我們在往後使用新購買的MLC及具有IMRT功能的治療計畫系統，更能發揮IMRT的精神。

過程

一、MDACC的整體概況

在台灣時間九十一年十二月十五日帶著既期待又緊張的心情，經過十五個小時的飛行時間，降落在美國休士頓布希機場。隔天，在台灣過去MDACC工作十幾年的翁培峰學長(Pei)帶領之下，到MDACC報到。初到MDACC時，被其週遭的醫院給嚇到，在德州的醫學中心裡共有二、三十家大型醫院，而MDACC只是其中一家。

在MDACC裡又劃分為Blue、Purple、Green、Rose及Yellow五區，每一區都有專職的地方，可見其規模之大。而MDACC裡共有三十位主治醫師、二十位住院醫師、三十位物理師、四十位劑量師以及好幾十位的技術師及護理人員，放射治療的團隊的陣容是多麼龐大。董士民學長(Sam)替我們安排這兩個月學習的課程，因為此次實習的重點主要在放在IMRT的學習，設計許多相關方面的學習。

MDACC將這些醫療人員分組，有專門在做研究、發明及臨床的物理組，而臨床應用的物理組又依不同治療部位(如頭頸部、GYN…等) 而分組，所以每個醫師、物理師及劑量師都有自己的專業。我想這就是國外對自己專業的重視，而在台灣的醫院因為基於人力成本的考量，並不會花費相當多的經費在人力上，以致在台灣劑量師及物理師的角色一直定位不明。

二、治療流程

圖一是MDACC於開始治療病人前整個準備流程圖，包含有「電腦斷層模擬攝影」（CT-Sim）、治療計畫的設計與直線加速器的治療。當病人經主治醫師檢查確認罹患癌症後，需做放射線治療時，會以 CT-Sim訂出治療的範圍及中心點。MDACC有一套AcQSim系統，除了可當場將要治療的中心畫出，且可提供住院醫師畫解剖相關位置，再經由CT掃描的影像傳至治療計畫系統。若病人以3D conformal治療，則由劑量師設計治療計畫。假若病人需做IMRT的話，則由醫學物理師來進行治療計畫。至於病人是否要以3D conformal或IMRT治療方式，完全是經由各個主治醫師，還有物理師、劑量師及護理人員的代表經由治療前評估討論後決定，如圖二。

(一)電腦斷層模擬攝影機

在MDACC裡有三部CT，其中兩部具有模擬定位(simulator, Sim)的功能即CT-Sim，CT結合Sim可以提高單純只有Sim所缺乏的解析度，且更正確的找出治療中心點。在實習期間於CT-Sim看到一個特殊的case，有一病患於耳朵附近長了腫瘤，為使劑量均勻的到達其病兆處，所以由發展組的物理師依著病人耳朵處設計其專用的bolus。這也是醫院設有發展組的好處，除了可以給病人更好的醫療品質且做相關治療結果的探討。

(二)治療計畫系統

A、計畫系統的名稱

MDACC共有兩套治療計畫系統-Corvus及Pinnacle。目前主力是用NOMOS的Corvus系統做IMRT計畫(這是第一部研發做IMRT的電腦軟體公司，目前此系統只提供IMRT功能，並不具有3D計畫功能，但缺點是不能結合電子射束的治療計畫)。Corvus 所做的IMRT計畫以治療頭頸癌的病人為主，通常在劑量為80%以上可以包住CTV就算是一個不錯的計畫，當然這之中會經過物理師不斷的測試。現在MDACC通常用Corvus做IMRT的病人(其中以prostate、H&N Cancer居多)，因為另一套IMRT的計畫系統為ADAC的Pinnacle6.0版本，在做IMRT處理較耗時，有時需耗上一個星期來得到一個好的計畫，故此計畫系統還是以做3D計畫為主。不過最近中心將此治療計畫系統升級為6.2版，對於往後做IMRT計畫的速度處理上將會大幅改進，圖三分別為Corvus及Pinnacle的治療計畫系統。

B、計畫系統畫輪廓(contour)的比較

Pinnacle: 畫contour時，假如有兩個lesion重疊時，隨意先畫哪一個lesion，software皆可判斷此為兩個獨立個體。

Corvus: 畫contour時，假如有兩個lesion重疊時，一定要先將體積較小的lesion畫入，讓其佔據contour之pixel。再將大體積的lesion畫入，此software才會將此兩lesion判斷為獨立的個體。選取anatomy時，最好將有lesion的contour往上及往下各加10個slices，通常H&N的病人以3mm切。

(三)直線加速器

MDACC共有五台Siemens、八台Varian及兩台Co-60的治療機，離開醫院前，還在裝第九台Varian的加速器，這些加速器都配有葉片寬度為5mm或1cm的MLC。

(四)特殊的治療計畫

A、頭皮的治療計畫

Pei用ADAC之Pinnacle的planning system做scalp的治療計畫，這種治療的方式通常以cutaneous lymphoma、melanoma及angiosarcoma為多。通常兩側的scalp用電子射束，而靠近midsagittal plane頭皮兩側以光子射束治療。有時還會加上一個石臘做的bolus(1.5 cm)貼在病人的頭皮上，此目的在於以光子照射病人時可以增加病人頭皮皮膚的劑量；但同時以電子射束照射頭部時，可以減少腦部的傷害。為補償相反兩側的光子照野在接連(junction)上劑量的不足，使用overlapped fields的方式，光子照野和電子照野以重疊3到4公分是最適化的。

病人以6 MV的光子及9 MeV的電子加上1.5 cm的bolus做治療，其光子的連接方式分三段，當第一階段治療完後，光照野往前0.5 cm；而第二階段結束後再往前0.5 cm，共移動1 cm(光子照野和電子照野一起移動)。最後加上boost縮小治療的面積，但電子射束此時並不需要，而光子射束只需在lesion處加上boost即可。

B、乳癌的治療計畫

孫作良學長(Joe)是負責breast cancer的物理師，病人首先以CT-Sim做掃描，再將掃完的資料抓到AcQSim處理，定了red box(大約要治療的地方)及Iso blue(指的是在興趣治療範圍中rib 外的肌肉點)。還有上緣定在stermal notch下約1至2公分；而下緣定在breast contour 下約1至2公分處(最好不要超過兩公分)，若有治療到heart需做block加以遮擋；而中間及腋下外側即靠乳房邊緣訂出即可。

這裡有些breast cancer 病人會在切CT時，加上一個鋁製的rod-chain，如圖四。這個特殊的裝置放在病兆上緣(約notch下2公分左右)，此時依據在AcQSim醫師可以依據rod-chain的位置來轉動gantry 、collimator和couch angle。

而MDACC治療breast cancer病人的方式是用field in field的 3D planning，通常用的方式還是lateral及medial tangential fields(photon beam)加上一個supraclavicular(S / C)field (electron beam)治療。做治療計畫當中會做一個沒有加bolus及加上一個0.5 cm 的bolus計畫，加上bolus目的是為減低breast表面的劑量。通常病人間隔一天做有加bolus的治療，共連續做兩個禮拜(五次)，後來治療的模式都是沒有加上bolus。

C、立體定位放射手術治療計畫(stereotatic radiosurgery, SRS)

因為本院也有在做SRS，所以利用此次實習的機會學習國外的做法。在MDACC裡有一台專門在做SRS的加速器，而李銘福學長(Jim) 是負責做SRS治療計畫的物理師，MDACC有一些boost的治療是以SRS方式處理，如NPC的病人在接受體外放射線治療達到一定的劑量時，就做三次縮小範圍的治療，每天是以225 cGy的劑量連續治療三天。

此SRS治療方式是以MLC，加上XPlan2.2版的治療計畫，因考量到先前病人腦部已經受到體外放射治療的劑量。所以做計畫時，在lesion後處做了一個小動作，假裝有一個小的腦部組織，將其優先值 (priority) 的值設高，讓在腦部的劑量降低，以Siemens Primus直線加速器中能量為6 MV的X-ray治療病人。治療機上接有Radionics公司生產的外接式的MMLC，其共有31對MLC，寬度為4 mm，如圖五。病人會以GTC 頭架(frame)模式固定，外接類似太空帽的位置確認帽(由MDACC設計工程組設計，用以確定病人中心點 (isocenter)的位置沒有跑掉，共點上五點，左右兩側各一點及頭頂兩點還有額頭一點)。

套上確認MMLC位置的frame，但之前已將MLC開的形狀貼上frame，如圖六。再將gantry轉至planning設計的角度，光照野打開，確認MLC開的照野和planning是否一樣。之後，將frame拿掉治療開始。

假若用圓錐準直儀(cone)來治療病人，如圖七。則一次給予大的劑量當中，若使用之cone小於2 cm則Dose為2200 cGy；若cone為2~3 cm則Dose為1800~2000 cGy；cone大於3 cm 則Dose為1600 cGy。

D、CT on Rail

所謂CT on Rail是指在治療室裡的加速器對側又擺了一台CT，這是對治療位在危及器官周圍的腫瘤所設計的另一種特殊治療方式，如圖五。廠商提供機器讓MDACC的人做研究，可以幫他們做宣傳，使用的CT是GE公司而加速器是Varian公司。很幸運的在實習其間，看到這個特殊的治療。不過，以此方式治療的結果與評估，目前還由研究組的物理師在做評估當中，但目前已有其他醫院發表相關文章。

有一個在L1的veterbal body上有sarcoma的病人，因為lesion是在spinal cord附近，所以治療要非常小心。通常病人先到CT-Sim定位，並在body frame兩側及上方貼標幟 (B.B)，先定出病人的中心點。

隔天，病人到CT on Rail的治療室先做定位上的確認。首先，病人先以真空墊固定住，套上塑膠套，用pump抽真空，如圖八。其功能有二：其一是可固定病人，其二為將病人軀幹有凹陷的地方往下壓。再將昨日訂好的B.B frame套上病人body，送入CT掃描(床不動而CT動)，最後轉到加速器方向。再將病人轉至CT方向進行第二次的CT掃描，這個做法是為確定兩次CT掃描中，病人的spinal cord位置誤差變化不大(利用掃完的data傳至planning system，經XPlan的image fusion功能，可判別兩者之間的差異)。

通常病人連續掃三天的CT，來比較這三天中lesion的位置差異多少，其中利用第二天的CT做planning。使用ADAC Pinnacle planning system來做計畫，利用 IMRT方式設計planning。這類的病人通常用一次給600 cGy，治療五次，其中需間隔48小時再進行下一次的治療(根據文獻發現其毒性和一次給予180 cGy，共28次，5040 cGy一樣)。每次治療病人之前也須做CT，將CT的lesion位置和planning的CT lesion位置利用Radionics System之image fusion功能做比較，若發現位置有變化，再將病人移到正確planning lesion位置，之後照 portal film，用MLC為5 mm的加速器進行治療，治療完成後再掃一次CT，來確定位置有沒有跑掉(此次目的只為research用)。

(五)IMRT治療計畫的品質驗證(QA)

前文已經提起在 MDACC裡需做IMRT計畫的還是以H&N及Prostate的病人為主。所以會分別為H&N 及Prostate的治療計畫進行驗證工作。Ricky是負責做 IMRT 治療計畫驗證工作的劑量師，利用研發組的物理師設計的IMRT-QA的水假體(water phantom)，如圖九。及柯達公司的驗證片(film)，如圖十，當作驗證工具。

首先，在已approved的IMRT計畫isodose curve當中，找出high dose and low standard devation參考點且此點最好是低gradient，如此才不會被週遭劑量所影響。因H&N的病患大多有較大需治療的lesion，故使用大 film；prostate其lesion較小，故只需使用較小的film，我們使用的film是飽和度及靈敏性高的EDR2 film。最後照出來的片子，用Vidar掃描讀取，經由Doselab轉換，可和原先由原電腦計畫設計出來的結果相互比較，如圖十一。

對於在設計IMRT的計畫時，所有的環節從開始取影像到設計完計畫後所做的QA都是相當重視的，這個可從他們所設計的表格得知，如附件一及附件二。他們對於這些細節的重視，可以是我們學習效法的對象。

心得

這次前往美國受訓，除了學習到最新以IMRT治療方式外，亦瞭解到之後所需的治療評估及驗證技術。尤其在與國外專家的交流中，得知更多IMRT在癌症治療中扮演的重要角色。由於IMRT的技術，往往需要投入相當的治療人力及經費方能成功。基於上述原因，在結合一流的醫療技術、以及優秀的專業人才，才能讓整個醫療團隊充分的發揮功能，照顧更多的癌症患者。MDACC的放射醫療團隊中，很重視個人的專業，所以分成醫師、物理師及劑量師，他們之間是相輔相成的，當然技術師及護理人員和行政人員也是相當重要的。

美國的保險費很高，所以可以給付癌症患者很高的治療費用，尤其以IMRT做治療的患者。相對的醫院對病患用心的程度也大幅提高，因為唯有如此才可吸引到更多的病人來此治療。反觀國內因健保給付相對低廉，而治療一個 IMRT的病人所要花費的人力及物力和幾付卻不成比例。雖然每位醫療人員的愛心不變，但基於醫院經營成本的需求，不是每位患者都能享受到最好的醫療品質。倘若將來給付方式變動，健報局提高IMRT治療患者的健保給付，相信會有更多的醫療單位願意投入更多人力、物力及時間在治療品質上。

這次的實習承蒙台灣過去的擔任物理師學長們的幫助，如Pei、Sam、Joe及Jim學長，不論在學習上及生活上都給我們許多援助，使我們雖身楚異地，但並不覺得孤單，在此對他們獻上十二分的敬意。經過這一次的實習，不僅學習到專業的技能，且對於美國人對於異地來的遊客熱情，相當感動。感謝那些在我實習時，給我無限幫助在MDACC工作的醫療人員。

建議

建立劑量師制度

(一)目的：加速強度調控放射治療的發展，提升放射治療的品質，有效利用人力資源，增進物理師工作效能。

(二)背景：

A、物理師完成IMRT的時間約為傳統2D治療計畫時間的3-6倍。物理師不足的現象，益形嚴重。

B、本院為醫學中心，研究與創新為重要職責，於有限的人力下，應提升同仁之作業等級，作為因應對策。

C、挑選具淺力的技術師加以訓練，提升其技能與作業層級，於物理師的監督下，執行劑量師的工作。

(三)功能架構：如下圖所示

- 醫師將臨床目標與物理師討論，物理師指示劑量師初步設計計畫。

- 劑量師若遇困難可與醫師或物裡師直接討論，再交由技術師執行。

(四)方法

A、由物理師設計訓練課程。

B、挑選具淺力技術師接受訓練。

- 通過筆試與口試後，正式成為劑量師。

(五)優點

A、提升技術師升級管道，鼓勵努力向上。

B、常規業務由劑量師執行，物理師則專心處理高難度的治療計畫與新技術的研發。

C、具技術師背景之劑量師為醫師、物理師與技術師的橋樑，增進溝通順暢。

- 分層負責，人盡其才。

# Text boxes

圖二 治療前評估討論

圖三 MDACC治療計畫系統

(上圖為Corvus 治療計畫系統

下圖為Pinnacle治療計畫系統)

圖五  Radionics公司生產的外接式的MMLC

(上圖為外接至加速器MMLC遠視圖

下圖則為MMLC近圖)

圖六 用來驗證立體定位放射手術治療所開MLC的圖形，將其貼在frame上。

圖四 Rod-Chain

(上圖為實際圖

下圖為在病人身上的應用)

圖七 圓錐式準直儀

圖八 CT on Rail

(上圖中一端為直線加速器另一端為CT

下圖掃描方式是以CT往床方向動，故CT有滑軸)

圖九 IMRT驗證用的水假體

圖十 IMRT驗證用的EDR2 film

圖十一 治療計畫和film結果的比較

醫師

物理師

劑量師

技術師

圖一　MDACC治療流程圖

電腦斷層模擬攝影機

Linear Accelerator Machine

Siemens:

五台

Varian:

八台

(

其中一部為

CT on Rail

使

用，第九部

Varian

目前正在加裝中。

)

Co

-

60:

二台，目前較少使用。

科內網路系統

IMPAC (

(MultiACCESS)

Corvus

(NOMOS):

只能使用

於

IMRT

的計畫，不能做

3

D

的計畫，且不能和電子束治

療的計畫劑量相加，但處理

速度較快。

(

目前於

M. D.

Anderson Cancer Center

裡，

IMRT

的計畫還是以

Corvus

為

主。

)

Pinnacle (ADAC):

可做

3

D

及

IMRT

計畫，且能和電子束

治療計畫的劑量相加，但

做

IMRT

的處理速度較慢。

(

有關其他的

3

D

計畫還是以

Pinnacle

為主。

)

電腦治療計畫系統

(

二套

)

AcQsim

-

CT:

二台

另有一部

CT