行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：研習    ）

亞太地區登革熱之實驗室分子診斷訓練

服務機關：行政院衛生署疾病管制局

出 國 人 職    稱：薦任技士

姓    名：簡麗蓉

出國地區：美國科羅拉多州 Fort Collins

出國期間：民國91年8月19日至9月19日

報告日期：民國92年3月7日

行政院及所屬各機關出國報告提要     系統識別號：C09200966

出國報告名稱：亞太地區登革熱之實驗室分子診斷訓練

頁數：33 含附件：是 ■否

出國計畫主辦機關/行政院衛生署疾病管制局

聯絡人/電話/國際業務組國際合作科 黃貴玲/ 23959825轉3022

出國人員姓名/簡麗蓉	行政院衛生署疾病管制局研究檢驗組薦任技士

出國類別：□1考察□2進修■3研究□4實習□5其他

出國期間：美國科羅拉多州 Fort Collins

出國地區：民國91年8月19日至9月19日

報告日期：民國92年3月7日

分類號/目：J4 公共衛生

關鍵詞：登革熱、分子診斷、即時RT-PCR

內容摘要：（二百至三百字）

登革病毒為黃病毒屬，流行於熱帶與亞熱帶地區，每年估計全球約有一億人次受到登革病毒感染；不論就致病性、致死率或造成的經濟損失來看，登革熱在近年來已成為最重要的病毒性蟲媒傳染病之一。登革病毒的感染可藉由偵測病毒血症或血清學檢驗進行實驗室確診；本次研習主要目的即在發展登革熱的分子診斷系統，推廣於APEC會員國中有登革熱流行的地區，以建立共同的分子診斷標準。期間共完成三套系統，反應位置分別在C/prM、NS5及3’NC區域，利用SYBR Green（C/prM及3’NC）或TaqMan（NS5）系統檢測登革病毒及區分感染型別。結果發現，系統偵測敏感度可達≦2 pfu；對於選取143株世界各地不同時間點收集到的登革病毒株也都能成功檢測。顯示這三套系統值得進一步應用於登革熱臨床檢驗，進行實地評估。

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網

摘要

登革病毒為黃病毒屬，流行於熱帶與亞熱帶地區，每年估計全球約有一億人次受到登革病毒感染；不論就致病性、致死率或造成的經濟損失來看，登革熱在近年來已成為最重要的病毒性蟲媒傳染病之一。登革病毒的感染可藉由偵測病毒血症或血清學檢驗進行實驗室確診；本次研習主要目的即在發展登革熱的分子診斷系統，推廣於APEC會員國中有登革熱流行的地區，以建立共同的分子診斷標準。期間共完成三套系統，反應位置分別在C/prM、NS5及3’NC區域，利用SYBR Green（C/prM及3’NC）或TaqMan（NS5）系統檢測登革病毒及區分感染型別。結果發現，系統偵測敏感度可達≦2 pfu；對於選取143株世界各地不同時間點收集到的登革病毒株也都能成功檢測。顯示這三套系統值得進一步應用於登革熱臨床檢驗，進行實地評估。

目次

- 前  言   ………………………………………………………   6

- 目  的   ………………………………………………………   8

- 行  程   ………………………………………………………   9

- 研習內容   ……………………………………………………  10

- 心  得   ……………………….……………………………   31

- 建  議   ……………………….……………………………   33

前言

登革病毒為黃病毒屬（Flavivirus），共有四種血清型，流行於熱帶與亞熱帶地區，每年估計全球約有一億人次受到登革病毒感染。臨床表徵可能為不顯性感染，呈現發燒出疹等症狀的登革熱（DF），乃至於嚴重甚或致命的登革出血熱/登革休克症候群（DHF/DSS）。不論就致病性、致死率或造成的經濟損失來看，登革熱在近年來已成為最重要的病毒性蟲媒傳染病之一。

登革病毒的感染可藉由偵測病毒血症或血清學檢驗進行實驗室確診，其中血清學檢驗必須等患者抗體產生，甚至要比較急性期和恢復期檢體測得抗體效價4倍上升才能確診，對於患者治療與疾病防治的時效性較緩，相形之下，發展敏感且快速的病毒血症檢驗方法顯得非常重要。病毒分離是病毒血症檢測的標準檢驗方法，但缺點在於必須培養至少7天才能得到結果，因此利用分子診斷方法檢測病毒核酸或酵素免疫學方法檢測病毒抗原，成為兩大主要的發展方向。在分子診斷方面，傳統RT-PCR方法只能做定性分析，且必須經過瓊膠電泳及紫外線檢測產物，不僅需多種儀器設備，且實驗步驟長而費時，又容易發生污染導致偽陽性，不適用篩檢大量檢體，所以本次研習的方向以發展即時定量RT-PCR系統為主。

即時定量RT-PCR依探針的有無與設計的差異，可分為TaqMan, NASBA等多種系統。本研究共設計三套不同引子組，反應位置分別位於病毒基因的C/prM、NS5及3’NC區域，應用SYBR Green（C/prM、3’NC）及TaqMan（NS5）兩種方式進行偵測。其中SYBR green是利用染料與雙股DNA鍵結後會釋放出螢光；TaqMan則是利用PCR反應過程水解帶有螢光染料的探針(probe)，使能量釋放出的原理進行偵測。其中，3’NC區域的引子組未區分感染型別， C/prM區域是將四型登革病毒特異性引子組分別放在四個試管反應，區分感染型別；NS5區域四型登革病毒特異性探針分別標示上可釋放不同波長螢光的染料，在單一試管的反應中區分感染型別。應用在檢驗流程上可以3’NC區域的引子組做初步篩檢，對於陽性個案再利用NS5或C/prM區域的引子組和探針進行分型及確認的系統。

目的

- 登革病毒分子診斷系統反應條件設立。

- 評估診斷系統應用於檢測世界各地登革病毒株之敏感性及特異性。

- APEC研討會議程與教材之準備。

行程

8月19日由台北啟程至桃園中正機場搭乘由美國政府所提供之聯合航空至美國舊金山，再轉搭Frontier Airline抵達科羅拉多州丹佛市，由CDC張光正博士接至美國疾病管制中心病媒傳染病實驗室所在地 － Fort Collins。8月20日進實驗室報到，報到手續包括參加實驗室安全課程、印指紋、照相製作通行證，8月21日開始正式至實驗室進行研習至11月17日止。11月18日回程，11月19日返抵國門。

研習內容

方法與材料

設計三套不同引子組，反應位置分別位於病毒基因的C/prM、NS5及3’NC區域（表一），利用BioRad公司製造生產的iCycler，QIAGENE的QuantiTech SYBR RT-PCR Kit或QuantiTech Probe RT-PCR Kit進行登革病毒的即時反轉錄脢－聚合脢鏈鎖反應（real-time RT-PCR）。以偵測方式區分，C/prM及3’NC區域的反應是利用SYBR green即時偵測PCR產物的生成；而NS5區域的系統則是利用TaqMan的原理進行檢測。若以檢測結果區分，3’NC區域的引子組目的為檢測是否為登革病毒陽性，並未區分感染型別，適合用於檢體的初步篩檢；C/prM區域是將四型登革病毒特異性引子組分別放在四個試管反應，區分感染型別；NS5區域的引子組可以和絕大多數常見的黃病毒（Flavivirus）反應，配合四型登革病毒特異性探針分別標示上可釋放不同波長螢光的染料，因此可在單一試管的反應中區分感染型別。

病毒RNA採用QIAGENE的Viral RNA Kit進行萃取，取140μl病毒液萃取到70μl elution buffer。在設立系統反應條件的階段，先以登革病毒DEN-1: 16007 strain, DEN-2: 16681 strain, DEN-3: Thailand strain, DEN-4: 1036 strain做為材料。用來測試引子組適用性的全球登革病毒株來自於Dr. Gubler歷年來自世界各地的收集，共計155個病毒株（表二），根據紀錄計有DEN-1：33株、DEN-2：40株、DEN-3：17株、DEN-4：25株、混合感染36株以及4株型別不明。病毒先經過C6/36細胞培養約一週後，冷凍保存於-70℃冰箱。

我們同時將四種血清型登革病毒C/prM及NS5的RT-PCR反應產物利用Invitrogen公司的pCR-X1-TOPO cloning系統進行選殖後，再利用DuraScribe T7 trascription kit轉錄出對RNase A具耐受性的RNA，以光度計（spectrophotometer）測定RNA濃度，做為登革病毒定量檢測的陽性對照。

系統設立過程中的核酸定序反應都是利用CEQ2000 Dye Terminator Cycle sequencing kit進行，由Beckman Coulter生產製造的CEQ2000核酸定序儀讀取及分析序列。

結果

- 反應條件設立

  - C/prM區域

反應條件如表三。原始引子組是由Lanciotti等人設計發表，應用於傳統的nested RT-PCR系統，先利用一組對四型登革病毒都會反應的引子組（dengue consensus primers）夾出一段長度為511 bp的DNA產物，再於其中設計四型登革病毒特異性引子組（type specific primers）進行第二階段的PCR反應，達到區分型別的目的。根據後續不同研究室使用的經驗，發現不同型別引子組的敏感性相異，其中以第一型和第四型引子組敏感性較差。因此，張光正博士於此區域內重新設計四型登革病毒特異性引子組，分別比對敏感性，結果如表四。顯示變更設計後的第一型與第四型引子（mTS1及mTS4）敏感性優於原始設計（TS1及TS4）10至100倍，第三型引子組（TS3 vs. mTS3）的敏感性沒有顯著差異，第二型引子組則以原始設計的敏感性較佳，因此我們選定mTS1、TS2、TS3以及mTS4做為此系統分型用的引子組，反應產物長度分別為208bp，119bp，288bp，及260bp。為了解consensus primer是否具相當或較佳的敏感性以用於檢體初步篩檢，我們比較了引子組三種組合方式，結果如表五。發現consensus primer的敏感性較特異性引子組的敏感性低了約10至100倍不等；同時加入兩種引子組的internal nested RT-PCR方式也未能提高敏感性，因此C/prM區域選取特異性引子組進行檢測。

  - 3’NC區域

為了尋找一組適用於篩檢登革病毒感染的引子組，我們選取了5’NC（DC1, cDC133）、E（DC1694, cDC2107）、NS1（DEN2894, cDEN3092）以及3’NC（DC10418, cDC10590）等四個區域的引子組比對敏感性，結果顯示以3’NC區域的敏感性最佳，雖然這對引子組對JEV、WNV和SLE會有交叉反應的現象發生，但仍適合用於初步篩檢是否為登革病毒陽性時使用。

  - NS5區域

根據核酸序列比對分析，本系統的引子可與除了CFA及Tamana bat virus以外，絕大部分目前已知的黃病毒（Flavivirus）反應，張光正博士針對此段RT-PCR產物區設計出可分辨第一~四型登革病毒、日本腦炎病毒（JEV）、西尼羅病毒（WNV）、黃熱病毒（YFV）及聖路易腦炎病毒（SLE）的特異性探針。在測試反應條件時發現：第二型及第四型革病毒特異性探針在黏合（annealing）及加長（elongation）的溫度提高至60℃時均可反應，但第一型的探針在annealing或elongation任一溫度高於48.9℃，而第三型是在高於52.4℃時，反應皆無法表現螢光，但電泳分析可見RT-PCR陽性的單一片段，且經核酸序列分析證實產物正確無誤。因此我們便將反應條件設為兩階段RT-PCR（two step RT-PCR），將annealing與elongation的溫度定在48℃。相同反應條件經初步測試，亦適用於JEV、WNV、YFV及SLE的探針。

- 標準曲線

反應條件設立完成，便建立標準曲線測試敏感性。將病毒RNA由1：10開始連續10倍稀釋至1：107，每個稀釋倍數重複3次（triplicate），結果如圖一~三。其中3’NC和C/prM區域引子組對第一型至第四型登革病毒的敏感性皆可測到1：106。雖然我們不知道病毒的實際效價，但一般來說，登革病毒在細胞能培養到1×108 pfu/ml就算是相當高的產量。若以此濃度估算，這兩個系統的敏感性可達102 pfu/ml，約為每次反應只需2 pfu就可以測到。NS5系統有經UV260 nm吸光值估算濃度（copies/ml）的in vitro transcribed RNA做為陽性對照，因此可以用來推估細胞培養病毒液內的病毒核酸濃度。結果發現（圖三），第一型的敏感性最差，只能測到1：103稀釋倍數，推算約相當於2.2×105 copies/ml；第二、三、四型的敏感性可以測到1：105稀釋倍數，約為2.8~5.3×104 copies/ml。

- 病毒株測試

我們根據病毒型別、分離時間、地點、宿主等條件，選取了155株具代表性的病毒株做為測試對象，其中1株數量不足病毒庫暫無法提供，2株疑似保存來源有黴菌污染，剩餘152株病毒進入分析，結果如表六。。由3’NC篩選結果來看，152株病毒中有9株呈現陰性反應，分別為第一、二型1株，第一型1株，第二型1株，第三型2株及型別不明4株；這8株在後續的型別鑑定中（C/prM、NS5區域）也都呈現陰性反應。其中4株型別不明的病毒來自中國大陸，培養後有明顯細胞病變產生，但以螢光染色與RT-PCR皆無法測得陽性反應，對於這4株病毒的真實身分有待進一步確認。剩餘5株推測因stock的病毒量太低或甚至已無存活病毒，以至增殖失敗。依血清型別分析單一型別檢體3’NC區域產物的Tm值，發現其平均值與95﹪信賴區間分別為：第一型83.8℃（83.3 ~ 84.2），第二型82.7℃（82.0 ~ 83.3），第三型84.9℃（84.2 ~ 85.5），第四型83.9℃（83.2 ~ 84.6）。很有趣的現象是：第二型的Tm值顯著低於其他型別，只有第三型的Tm值會高於85℃。藉由此一現象，我們發現有2株原來登記為第一型（42、54），1株登記為第二型（98）的病毒紀錄錯誤。經C/prM和NS5區域分型及核酸序列分析，分別應該是：第二型、第三型及第一型。

3’NC區域陽性的單一型別檢體，除了上述3株外，其他用C/prM或NS5區域分型結果都和紀錄相同。但在混合感染的35支3’NC區域陽性檢體中，C/prM區域測試了其中26支，除了1株（2）應為第一、三、四型感染只測得第一、四型陽性之外，其他結果都與紀錄相符合。但在NS5區域，可能因為多型且大量的RNA在單一試管內競爭使用反應原料（引子、核甘酸、酵素等），所以除了其中2支（15、19）結果與紀錄相符外，其餘僅能測得其中一或二種血清型。

表一、

| C/prM |
| --- |
| ID | Primer | Product Size (bp) |
| MD1 | 134-TCAATATGCTGAAACGCGAGAGAAACCG |  |
| D2 | TTGCACCAACAGTCAATGTCTTCAGGTTC-616 | 511 (MD1-D2) |
| MTS1-2 | CCCGTAACACTTTGATCGCT-322 | 208 (MD1/MTS1-1) |
| TS2 | CGCCACAAGGGCCATGAACAG-232 | 119 (MD1-TS2) |
| TS3 | TAACATCATCATGAGACAGAGC-400 | 288 (MD1-TS3) |
| MTS4-5 | TTCTCCCGTTCAGGATGTTC-374 | 260 (MD1/MTS4-5) |
| 3’NC |
| ID | Primer |  |
| DC10418 | TTGAGTAAACYRTGCTGCCTGTAGCTC |  |
| CDC10590 | GGGTCTCCTCTAACCTCTAGTCCT |  |
| NS5 |
| ID | Sequence (5’-3’) | Reporter-Quencher |
| MFU1 | TACAACATGATGGGAAAGCGAGAGAAAAA |  |
| CFD2 | GTGTCCCAGCCGGCGGTGTCATCAGC |  |
| D1P | TCAGAGACATATCAAAGATTCCAGGGGG | FAM-BHQ |
| D2P | AAGAGACGTGAGCAGGAAGGAAGGGGGAGC | Tex Red-BHQ |
| D3P | TGAGAGATATTTCCAAGATACCCGGAGGAG | Cy5-BHQ |
| D4P | TGGAGGAGATAGACAAGAAGGATGGAGACC | HEX-BHQ |

表二、

| No. | Original ID | Serotype | Country or Origin | Year of Isolation | Source | DF/DHF/DSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-HA | D1,2,3 | VIETNAM | 1995 |  |  |
| 2 | BC31/96 | D1,3,4 | MEXICO | 1996 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 3 | BC179/96 | D1,3,4 | PHILIPPINES | 1996 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 4 | RKI-746 | D1D2 | GERMANY | 1995 | HUMAN SERUM | DF |
| 5 | RKI-745 | D1D2 | GERMANY | 1995 | HUMAN SERUM | DF |
| 6 | BC88/97 | D1D2 | INDONESIA | 1975 | MOSQUITO | DEN/FE |
| 7 | BC166/96 | D1D2 | PHILIPPINES | 1996 | HUMAN SERUM | DF |
| 8 | BC169/96 | D1D2 | PHILIPPINES | 1996 | HUMAN SERUM | DF |
| 9 | 1835 | D1D2 | PUERTO RICO | 1987 | MOSQUITO | DEN/FE |
| 10 | S-M-384/95 | D1D2 | VIETNAM | 1995 | HUMAN SERUM | DF |
| 11 | BC71/97 | D1D3 | AUSTRALIA | 1993 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 12 | BC73/97 | D1D3 | AUSTRALIA | 1993 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 13 | BC116/96 | D1D3 | INDONESIA | 1976 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 14 | BC90/97 | D2D3 | INDONESIA | 1976 | MOSQUITO | DEN/FE |
| 15 | BC51/97 | D2D4 | INDONESIA | 1976 | MOSQUITO | DEN/FE |
| 16 | BC12/97 | D2D4 | MALAYSIA | 1997 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 17 | BC117/96 | D3D4 | INDONESIA | 1976 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 18 | S-1037 | D3D4 | INDONESIA | 1976 | HUMAN SERUM | DF |
| 19 | BC113/96 | D3D4 | INDONESIA | 1976 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 20 | BC167/96 | D3D4 | PHILIPPINES | 1996 | HUMAN SERUM | DF |
| 21 | BC177/96 | D3D4 | PHILIPPINES | 1996 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 22 | BC165/96 | D3D4 | PHILIPPINES | 1996 | HUMAN SERUM | DF |
| 23 | BC164/96 | D3D4 | PHILIPPINES | 1996 | HUMAN SERUM | DF |
| 24 | BC176/96 | D3D4 | PHILIPPINES | 1996 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 25 | BC168/96 | D3D4 | PHILIPPINES | 1996 | HUMAN SERUM | DF |
| 26 | BC181/96 | D3D4 | PHILIPPINES | 1997 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 27 | BC180/96 | D3D4 | PHILIPPINES | 1997 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 28 | BC183/96 | D3D4 | PHILIPPINES | 1997 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 29 | BC170/96 | D3D4 | PHILIPPINES | 1996 | HUMAN SERUM | DF |
| 30 | BC21/96 | D3D4 | SRI LANKA | 1995 | TISSUE CULTURE | DHF |
| 31 | BC23/96 | D3D4 | SRI LANKA | 1995 | TISSUE CULTURE | DHF |
| 32 | 1-HA | D3D4 | VIETNAM | 1995 |  |  |
| 33 | BC115/96 | DEN1,3,4 | INDONESIA | 1976 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| No. | Original ID | Serotype | Country or Origin | Year of Isolation | Source | DF/DHF/DSS |
| 34 | BC118/96 | DEN1,3,4 | INDONESIA | 1976 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 35 | 1296 | DENGUE-? | GAMBIA | 1980 | MOSQUITO |  |
| 36 | 33532 | DENGUE-1 | AUSTRALIA | 1990 | HUMAN SERUM | DF |
| 37 | 1465 | DENGUE-1 | BELIZE | 1984 | MOSQUITO | DF |
| 38 | BC253/95 | DENGUE-1 | BRAZIL | 1995 | TISSUE CULTURE | DEN/FE |
| 39 | S-40568 | DENGUE-1 | BURMA | 1976 |  | DF |
| 40 | CI00374 | DENGUE-1 | COLUMBIA | 1993 | CELL CULTURE | DEN/FE |
| 41 | BC89/94 | DENGUE-1 | COSTA RICA | 1994 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 42 | 1715 | DENGUE-1 | DOMINICAN REPU | 1986 | MOSQUITO | DEN/FE |
| 43 | NAMRU-3 | DENGUE-1 | EGYPT/SUDAT? | 1985 |  | DEN/FE |
| 44 | BC63/94 | DENGUE-1 | EL SALVADOR | 1994 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 45 | S-32090 | DENGUE-1 | FIJI | 1975 | HUMAN SERUM | DF |
| 46 | GT00175 | DENGUE-1 | GUATEMALA | 1990 | CELL CULTURE | DF |
| 47 | 200569 | DENGUE-1 | HAITI | 1983 | HUMAN SERUM | DF |
| 48 | HO00327 | DENGUE-1 | HONDURAS | 1995 | CELL CULTURE | DF |
| 49 | 276RKI | DENGUE-1 | INDIA | 1997 | HUMAN SERUM | DF |
| 50 | 1266 | DENGUE-1 | INDONESIA | 1978 | MOSQUITO | DF |
| 51 | 228690 | DENGUE-1 | JAMAICA | 1977 | HUMAN SERUM | DF |
| 52 | MC00895 | DENGUE-1 | KOSRAE | 1990 | CELL CULTURE | DF |
| 53 | BC167/97 | DENGUE-1 | MALAYSIA | 1997 | HUMAN SERUM | DF |
| 54 | BC202/97 | DENGUE-1 | MEXICO | 1997 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 55 | S-16289 | DENGUE-1 | NAURU | 1974 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 56 | BC95/94 | DENGUE-1 | PANAMA | 1994 | TISSUE CULTURE | DEN/FE |
| 57 | 260705 | DENGUE-1 | PERU | 1990 | HUMAN SERUM | DF |
| 58 | 12150 | DENGUE-1 | PHILIPPINES | 1984 | HUMAN SERUM | DF |
| 59 | BC245/97 | DENGUE-1 | PUERTO RICO | 1994 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 60 | BC116/94 | DENGUE-1 | SAUDI ARABIA | 1994 | TISSUE CULTURE | DEN/FE |
| 61 | 1669 | DENGUE-1 | SRI LANKA | 1985 | MOSQUITO | DEN/FE |
| 62 | S-44939 | DENGUE-1 | TAHITI | 1981 | HUMAN | DF |
| 63 | BC-5015 | DENGUE-1 | TAIWAN | 1989 | HUMAN SERUM | DF |
| 64 | BC-5013T | DENGUE-1 | TAIWAN | 1988 | HUMAN SERUM | DF |
| 65 | 498 RKI | DENGUE-1 | THAILAND | 1998 | HUMAN SERUM |  |
| 66 | S-31062 | DENGUE-1 | TONGA | 1975 | HUMAN SERUM | DF |
| 67 | TD00030 | DENGUE-1 | TRINIDAD | 1992 | CELL CULTURE | DF |
| 68 | 10674 | DENGUE-2 | AFRICA | 1970 | HUMAN SERUM | DF |
| No. | Original ID | Serotype | Country or Origin | Year of Isolation | Source | DF/DHF/DSS |
| 69 | 22316 | DENGUE-2 | AUSTRALIA | 1993 | HUMAN SERUM | DF |
| 70 | BC100/98 | DENGUE-2 | BOLIVIA | 1998 | CELL CULTURE | DF |
| 71 | BC248/95 | DENGUE-2 | BRAZIL | 1995 | TISSUE CULTURE | DEN/FE |
| 72 | S-40921 | DENGUE-2 | BURMA | 1976 | HUMAN SERUM | DF |
| 73 | CI00405 | DENGUE-2 | COLUMBIA | 1993 | CELL CULTURE | DEN/FE |
| 74 | CR00172 | DENGUE-2 | CURASAO | 1993 | CELL CULTURE | DEN/FE |
| 75 | 3956 | DENGUE-2 | DAKAR | 1983 |  |  |
| 76 | AMB-42 | DENGUE-2 | DJIBOUTI | 1993 | HUMAN SERUM | DF |
| 77 | EC02133 | DENGUE-2 | ECUADOR | 1993 | CELL CULTURE | DF |
| 78 | 10 | DENGUE-2 | EGYPT(SOMALIA) | 1984 | HUMAN SERUM | DF |
| 79 | 373915 | DENGUE-2 | GUATEMALA | 1979 | HUMAN SERUM | DF |
| 80 | 1474 | DENGUE-2 | HAITI | 1984 | HUMAN SERUM | DF |
| 81 | S-17850 | DENGUE-2 | HAWAII | 1974 | HUMAN SERUM | DF |
| 82 | 85-428 | DENGUE-2 | INDONESIA | 1985 | HUMAN SERUM | DF |
| 83 | HA242-82 | DENGUE-2 | IVORY COAST | 1982 | HUMAN SERUM | DF |
| 84 | MEYERS | DENGUE-2 | KENYA | 1982 | HUMAN SERUM | DF |
| 85 | P8-1407MS | DENGUE-2 | MALAYSIA | 1968 | HUMAN SERUM | DF |
| 86 | BC145/97 | DENGUE-2 | MALAYSIA | 1997 | HUMAN SERUM | DF |
| 87 | BC124/97 | DENGUE-2 | MALAYSIA | 1997 | MONKEY | DF |
| 88 | IMTSSA703 | DENGUE-2 | MARTINIQUE | 1998 | HUMAN SERUM |  |
| 89 | BC17/97 | DENGUE-2 | MEXICO | 1996 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 90 | S-9290 | DENGUE-2 | NEW CALEDONIA | 1972 |  |  |
| 91 | BC62/94 | DENGUE-2 | NICARAGUA | 1994 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 92 | 239127 | DENGUE-2 | PALAU | 1988 |  |  |
| 93 | BC171/96 | DENGUE-2 | PHILIPPINES | 1996 | HUMAN SERUM | DF |
| 94 | BC141/96 | DENGUE-2 | PUERTO RICO | 1994 | TISSUE CULTURE | DEN/FE |
| 95 | S-5285 | DENGUE-2 | SAMOA | 1972 | HUMAN SERUM | DF |
| 96 | BC102/94 | DENGUE-2 | SAUDI ARABIA | 1994 | TISSUE CULTURE |  |
| 97 | S630/62 | DENGUE-2 | SINGAPORE | 1962 | HUMAN SERUM | DF |
| 98 | S-19966 | DENGUE-2 | TAHITI | 1975 | HUMAN SERUM | DF |
| 99 | BC-5007 | DENGUE-2 | TAIWAN | 1989 | HUMAN SERUM | DF |
| 100 | MK-244-87 | DENGUE-2 | THAILAND | 1987 | HUMAN SERUM | DHF |
| 101 | D79-069 | DENGUE-2 | THAILAND/BURMA | 1979 | HUMAN SERUM | DF |
| 102 | S-14635 | DENGUE-2 | TONGA | 1974 | HUMAN SERUM | DF |
| 103 | 8211085 | DENGUE-2 | TRINIDAD | 1982 | HUMAN SERUM | DF |
| No. | Original ID | Serotype | Country or Origin | Year of Isolation | Source | DF/DHF/DSS |
| 104 | UV0190 | DENGUE-2 | UPPER VOLTA | 1983 | HUMAN SERUM | DF |
| 105 | BC27/96 | DENGUE-2 | VIETNAM | 1995 | TISSUE CULTURE | DEN/FE |
| 106 | BC74/97 | DENGUE-3 | AUSTRALIA | 1993 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 107 | S-40580 | DENGUE-3 | BURMA | 1976 |  | DF |
| 108 | HN | DENGUE-3 | CHINA |  |  | DF |
| 109 | 29364 | DENGUE-3 | FIJI | 1992 | HUMAN SERUM | DF |
| 110 | II00032 | DENGUE-3 | INDIA | 1993 | CELL CULTURE | DF |
| 111 | 1235 | DENGUE-3 | INDONESIA | 1978 | MOSQUITO | DF |
| 112 | BC14/97 | DENGUE-3 | MALAYSIA | 1997 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 113 | BC188/97 | DENGUE-3 | MEXICO | 1997 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 114 | 1558 | DENGUE-3 | MOZAMBIQUE | 1985 | MOSQUITO | DF |
| 115 | 317685 | DENGUE-3 | NEUE | 1994 | HUMAN SERUM | DF |
| 116 | BC13/96 | DENGUE-3 | PANAMA | 1994 | TISSUE CULTURE | DEN/FE |
| 117 | BC182/96 | DENGUE-3 | PHILIPPINES | 1997 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 118 | FI00401 | DENGUE-3 | RAROTONGA | 1991 | CELL CULTURE | DEN/FE |
| 119 | 329659 | DENGUE-3 | SAMOA | 1995 | HUMAN SERUM | DF |
| 120 | 271242 | DENGUE-3 | SRI LANKA | 1991 | HUMAN SERUM | DF |
| 121 | MK-594-87 | DENGUE-3 | THAILAND | 1987 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 122 | BC169/95 | DENGUE-4 | MEXICO | 1985 | TISSUE CULTURE | DF |
| 123 | 1385 | DENGUE-4 | BRAZIL | 1982 | HUMAN SERUM | DF |
| 124 | S-40946 | DENGUE-4 | BURMA | 1976 |  | DF |
| 125 | 299649 | DENGUE-4 | COLUMBIA | 1993 | HUMAN SERUM | DF |
| 126 | CS00123 | DENGUE-4 | COSTA RICA | 1994 | CELL CULTURE | DEN/FE |
| 127 | CR00163 | DENGUE-4 | CURASAO | 1993 | CELL CULTURE | DEN/FE |
| 128 | 5890 | DENGUE-4 | DAKAR | 1983 |  |  |
| 129 | BC65/94 | DENGUE-4 | EL SALVADOR | 1994 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 130 | BC71/94 | DENGUE-4 | HONDURAS | 1994 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 131 | HO00323 | DENGUE-4 | HONDURAS | 1995 | CELL CULTURE | DF |
| 132 | 1269 | DENGUE-4 | INDONESIA | 1978 | MOSQUITO | DF |
| 133 | BC123/97 | DENGUE-4 | MALAYSIA |  | MONKEY | DF |
| 134 | BC13/97 | DENGUE-4 | MALAYSIA | 1997 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 135 | 329155 | DENGUE-4 | MARTINIQUE | 1995 | HUMAN SERUM | DF |
| 136 | BC287/97 | DENGUE-4 | MEXICO | 1997 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 137 | BC59/94 | DENGUE-4 | NICARAGUA | 1994 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 138 | D2399 | DENGUE-4 | NIUE ISLAND | 1980 | HUMAN SERUM | DF |
| No. | Original ID | Serotype | Country or Origin | Year of Isolation | Source | DF/DHF/DSS |
| 139 | 12123 | DENGUE-4 | PHILIPPINES | 1984 | HUMAN SERUM | DF |
| 140 | BC258/97 | DENGUE-4 | PUERTO RICO | 1994 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 141 | 5168 | DENGUE-4 | SENEGAL | 1983 |  |  |
| 142 | BC19/96 | DENGUE-4 | SRI LANKA | 1994 | TISSUE CULTURE | DHF |
| 143 | 057-005-85 | DENGUE-4 | TAHITI | 1985 | HUMAN SERUM |  |
| 144 | BC-5006 | DENGUE-4 | TAIWAN | 1989 | HUMAN SERUM | DF |
| 145 | D85-019 | DENGUE-4 | THAILAND | 1985 | HUMAN SERUM | DHF |
| 146 | JQ11-90 | DENGUE-4 | VENEZUELA | 1990 | HUMAN SERUM | DF |
| 147 | BC72/97 | DENMIX | AUSTRALIA | 1993 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 148 | HN14 | DENGUE-? | CHINA |  |  |  |
| 149 | HN23 | DENGUE-? | CHINA |  |  |  |
| 150 | HN37 | DENGUE-? | CHINA |  |  |  |
| 151 | HN45 | DENGUE-? | CHINA |  |  |  |
| 152 | BC15/97 | D2D3 | MALAYSIA | 1997 | MOSQUITO | DEN/FE |
| 153 | BC25/96 | DENGUE-2 | SRI LANKA | 1996 | HUMAN SERUM | DEN/FE |
| 154 | EC02189 | DENGUE-1 | ECUADOR | 1993 | CELL CULTURE | DF |
| 155 | VL-M-422/98 | DENGUE-3 | VIETNAM | 1998 |  |  |

表三

Cycling condition for 3’NC dengue-all & modified-L protocol

Cycle 1: (1X) Step 1: 50.0oC for 30:00 Cycle 2: (1X) Step 1: 95.0oC for 15:00 Step 2: 50.0oC for 01:00 Step 3: 72.0oC for 00:30 Cycle 3: (1X) Step 1: 94.0oC for 00:15 Step 2: 50.0oC for 01:00 Step 3: 72.0oC for 00:30 Cycle 4: (33X) Step 1: 94.0oC for 00:15 Step 2: 50.0oC for 00:15 Step 3: 72.0oC for 00:30 Step 4: 78.5oC for 00:10 Data collection Cycle 5: (1X) Step 1: 94.0oC for 01:00 Cycle 6: (200X) Step 1: 78.5oC for 00:10 Increase setpoint temperature after cycle 2 by 0.1oC

Cycling condition for the multiplexing TaqMan assay

Cycle 1: (1X) Step 1: 50.0oC for 30:00 Cycle 2: (1X) Step 1: 95.0oC for 15:00 Step 2: 50.0oC for 00:30 Step 3: 72.0oC for 01:00 Cycle 3: (45X) Step 1: 95.0oC for 00:15 Step 2: 48.0oC for 03:00 Data collection

表四

| primer RNA | Ct value |
| --- | --- |
|  | D1/TS1 | D1/mTS1 | D1/TS2 | D1/mTS2 | D1/TS3 | D1/mTS3 | D1/TS4 | D1/mTS4 |
| 1:20 | 17.5 | 12.3 | 16.4 | 12.7 | 13.3 | 12.3 | 21.5 | 15.59 |
| 1:200 | 21.6 | 16.4 | 19.2 | 17.3 | 17 | 17.1 | 26.3 | 19.92 |
| 1:2,000 | 26.2 | 20.3 | 23.4 | 21.3 | 21 | 21.2 | 30.5 | 24.45 |
| 1:20,000 | 30 | 23.7 | 26.9 | 25.7 | 24.5 | 24.5 | N/A | 26.53 |
| 1:200,000 | N/A | 26.6 | 29.6 | N/A | 27.5 | 29 | N/A | 30.88 |
| H2O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PCR efficiency | 72.60% | 89.20% | 96.40% | 70.90% | 90.10% | 76.10% | 66.90% | 85.80% |
| correlation coefficient | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.999 | 0.994 |

表五

| primer RNA | DEN-1 | DEN-2 | DEN-3 | DEN-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1/mTS1 | D1/D2 | D1/D2+mTS1 | D1/TS2 | D1/D2 | D1/D2+TS2 | D1/TS3 | D1/D2 | D1/D2+TS3 | D1/mTS4 | D1/D2 | D1/D2+mTS4 |
| 1:200 | 16.08 | 20.44 | 18.52 | 19.91 | 22.05 | 20.43 | 16.18 | 18.38 | 16.13 | 15.01 | 18.68 | 14.28 |
| 1:2,000 | 20.26 | 24.78 | 22.58 | 23.49 | 25.83 | 25.08 | 20.19 | 22.55 | 20.07 | 19.45 | 23.71 | 18.2 |
| 1:20,000 | 23.67 | 30.14 | 26.43 | 27.33 | N/A | 29.46 | 23.86 | 26.73 | 23.44 | 23.2 | 28.57 | 22.22 |
| 1:200,000 | 26.95 | N/A | 29.15 | 30.99 | N/A | N/A | 27.06 | 30.47 | 27.21 | 27.37 | N/A | 26.77 |
| H2O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| correlation coefficient | 0.998 | 0.993 | 0.996 | 1.000 | 0.994 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.997 | 0.999 | 1.000 | 0.999 |
| PCR efficiency | 91.60% | 60.90% | 91.00% | 85.90% | 83.80% | 66.90% | 88.40% | 77.20% | 88.30% | 76.50% | 59.40% | 76.40% |

圖一、3’NC區域標準曲線

### DEN-1

DEN-2

DEN-3

DEN-4

圖二、C/prM區域標準曲線

DEN-1

DEN-2

DEN-3

### DEN-4

圖三、NS5區域標準曲線

### DEN-1

DEN-2

DEN-3

DEN-4

|  | Identifier | 3'NC_Ct | D1P3 | D2P3 | D3P3 | D4P3 | D1_mTS1 | D1_TS2 | D1_TS3 | D1_mTS4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEN-1,2,3 | 1 | 11.3 | N/A | 21.47 | 27.52 | N/A | 14.98 | 12.18 | 10.79 |  |
| DEN-1,3, 4 | 2 | 8.6 | N/A | N/A | 15.83 | 17.32 | 16.12 |  | N/A | 14.23 |
|  | 3 | 10.7 | N/A | N/A | 19.92 | N/A | 23.02 |  | 10.73 | 18.81 |
| DEN-1,2 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
|  | 5 | 7.7 | 20.85 | N/A | N/A | N/A | 10.17 | 18.27 |  |  |
|  | 6 | 10.4 | 20.39 | N/A | N/A | N/A | 10.56 | 24.05 |  |  |
|  | 7 | 9.8 | 18.34 | N/A | N/A | N/A | 10.01 | 26.06 |  |  |
|  | 8 | 9.5 | N/A | 21.16 | N/A | N/A | 16.65 | 10.55 |  |  |
|  | 9 | 8.4 | N/A | 30.6 | N/A | N/A | 22.22 | 16.09 |  |  |
|  | 10 | 9.9 | N/A | 19.27 | N/A | N/A | 14.62 | 11.97 |  |  |
| DEN-1,3 | 11 | 8.5 | N/A | N/A | 14.84 | N/A | 18.23 |  | 7.43 |  |
|  | 12 | 11.8 | N/A | N/A | 17.03 | N/A | 19.06 |  | 9.19 |  |
|  | 13 | 11.4 | N/A | N/A | 22.41 | N/A | 25.61 |  | 14.07 |  |
|  | 147 | 9.2 | N/A | N/A | 14.9 | N/A | 19.72 |  | 7.88 |  |
| DEN-2,3 | 14 | 8.1 | N/A | 18.47 | N/A | N/A |  | 16.59 | 18.49 |  |
|  | 152 | 7.8 | N/A | 15.4 | 14.4 | N/A |  |  |  |  |
| DEN-2,4 | 15 | 9.4 | N/A | 15.68 | N/A | 27.22 |  | 14.02 | N/A | 9.26 |
| DEN-3,4 | 17 | 8 | N/A | N/A | 17.86 | N/A |  |  | 13.55 | 20.07 |
|  | 18 | 7.4 | N/A | N/A | 17.89 | N/A |  |  | 12.55 | 20.13 |
|  | 19 | 11.9 | N/A | N/A | 21.65 | 29.52 |  |  | 12.89 | 14.41 |
|  | 20 | 8.1 | N/A | N/A | 14.65 | N/A |  |  | 7.98 | 17.18 |
|  | 21 | 7.9 | N/A | N/A | 15.48 | N/A |  |  |  |  |
|  | 22 | 10.8 | N/A | N/A | 15.36 | N/A |  |  | 8.76 | 18 |
|  | 23 | 8 | N/A | N/A | 16.15 | N/A |  |  |  |  |
|  | 24 | 10.5 | N/A | N/A | 15.71 | N/A |  |  | 14.25 | 19.8 |
|  | 25 | 11.1 | N/A | N/A | 13.87 | N/A |  |  |  |  |
|  | 26 | 9.4 | N/A | N/A | 17.49 | N/A |  |  |  |  |
|  | 27 | 10.2 | N/A | N/A | 16.58 | N/A |  |  | 10.61 | 16.23 |
|  | 28 | 7.9 | N/A | N/A | 15.4 | N/A |  |  |  |  |
|  | 29 | 10.7 | N/A | N/A | 16.39 | N/A |  |  | 16.39 | 16.86 |
|  | 30 | 10.6 | N/A | N/A | 13.03 | N/A |  |  |  |  |
|  | 31 | 10.9 | N/A | N/A | 14.1 | N/A |  |  | 7.47 | 16.86 |
|  | 32 | 7.7 | N/A | N/A | 14.21 | N/A |  |  | 8.86 | 16.01 |
| DEN-1,3,4 | 33 | 11.2 | N/A | N/A | 17.89 | N/A |  |  |  |  |
|  | 34 | 8.3 | N/A | N/A | 15.92 | N/A | 19.23 |  | 10.75 | 23.12 |
| DEN-mix | 35 | 23.2 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |

表六（續）

|  | Identifier | 3'NC_Ct | D1P3 | D2P3 | D3P3 | D4P3 | D1_mTS1 | D1_TS2 | D1_TS3 | D1_mTS4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEN-1 | 36 | 10.8 | 13.6 |  |  |  | <9 |  |  |  |
|  | 37 | 11.9 | 17.8 |  |  |  | 11.72 |  |  |  |
|  | 38 | 8.4 | 13.1 |  |  |  | <9 |  |  |  |
|  | 39 | 11.8 | 18.4 |  |  |  | 12.23 |  |  |  |
|  | 40 | 8 | 11.1 |  |  |  | 12.54 |  |  |  |
|  | 41 | 11.9 | 17.7 |  |  |  | 11.21 |  |  |  |
|  | 42 | 10.8 | N/A | 13.4 |  |  | N/A |  |  |  |
|  | 43 | 8.1 | 20.4 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |
|  | 44 | 12.1 | 14.6 |  |  |  | <9 |  |  |  |
|  | 45 | 8.7 | 14.9 |  |  |  | 10.21 |  |  |  |
|  | 46 | 8.2 | 11.7 |  |  |  | 12.4 |  |  |  |
|  | 47 | 8.7 | 13.5 |  |  |  | <9 |  |  |  |
|  | 48 | 8.4 | 13.9 |  |  |  | 9.07 |  |  |  |
|  | 49 | 7.9 | 19.6 |  |  |  | <9 |  |  |  |
|  | 50 | 10.8 | 19.7 |  |  |  | 11.7 |  |  |  |
|  | 51 | 9.1 | 12.2 |  |  |  | <9 |  |  |  |
|  | 52 | 11.2 | 14.5 |  |  |  | <9 |  |  |  |
|  | 53 | 12.1 | 25.1 |  |  |  | 12.39 |  |  |  |
|  | 54 | 10.5 | N/A |  | 11.5 |  | N/A |  |  |  |
|  | 55 | 10.2 | 11.6 |  |  |  | <9 |  |  |  |
|  | 56 | 8.7 | 10.8 |  |  |  | <9 |  |  |  |
|  | 57 | 11.5 | 15.4 |  |  |  | 10.18 |  |  |  |
|  | 58 | 7.9 | 15.3 |  |  |  | 10.31 |  |  |  |
|  | 59 | 8.2 | 11.5 |  |  |  | <9 |  |  |  |
|  | 60 | 10.4 | 26.6 |  |  |  | 11.12 |  |  |  |
|  | 61 | 8.5 | 17 |  |  |  | 9.95 |  |  |  |
|  | 62 | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |
|  | 63 | 8 | 23.7 |  |  |  | 10.86 |  |  |  |
|  | 64 | 8.5 | 23.8 |  |  |  | 10.98 |  |  |  |
|  | 65 | 10.9 | 20.1 |  |  |  | 11.41 |  |  |  |
|  | 66 | 13.2 | 24.3 |  |  |  | 14.85 |  |  |  |
|  | 67 | 10.7 | 17.3 |  |  |  | 10.56 |  |  |  |
|  | 154 | 10.3 | 16.9 |  |  |  |  |  |  |  |

表六（續）

|  | Identifier | 3'NC_Ct | D1P3 | D2P3 | D3P3 | D4P3 | D1_mTS1 | D1_TS2 | D1_TS3 | D1_mTS4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEN-2 | 68 | 10.5 |  | 20 |  |  |  | 22.3 |  |  |
|  | 69 | 8.6 |  | 14.8 |  |  |  | 14.24 |  |  |
|  | 70 | 11.2 |  | 19.6 |  |  |  | 13.34 |  |  |
|  | 71 | 9 |  | 17.3 |  |  |  | 9.48 |  |  |
|  | 72 | 8.9 |  | 13.9 |  |  |  | 11.85 |  |  |
|  | 73 | 8.8 |  | 17.7 |  |  |  | 14.84 |  |  |
|  | 74 | 8.6 |  | 16.7 |  |  |  | 11.17 |  |  |
|  | 75 | 11.1 |  | 21.8 |  |  |  | 22.03 |  |  |
|  | 76 | N/A |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |
|  | 77 | 10.1 |  | 17.9 |  |  |  | 16.44 |  |  |
|  | 78 | 9.6 |  | 16.3 |  |  |  | 16.35 |  |  |
|  | 79 | 11.2 |  | 17.6 |  |  |  | 16.8 |  |  |
|  | 80 | 9 |  | 18.8 |  |  |  | 11.81 |  |  |
|  | 81 | 8 |  | 15 |  |  |  | 10.9 |  |  |
|  | 82 | 7.9 |  | 13.1 |  |  |  | 12.6 |  |  |
|  | 83 | 11.4 |  | 12.5 |  |  |  | 14.63 |  |  |
|  | 84 | 7.7 |  | 13.3 |  |  |  | 14.63 |  |  |
|  | 85 | 9.4 |  | 16.6 |  |  |  | 14.12 |  |  |
|  | 86 | 8.4 |  | 15.8 |  |  |  | 13.31 |  |  |
|  | 87 | 8.2 |  | 15.1 |  |  |  | 24.33 |  |  |
|  | 88 | 7.9 |  | 15.2 |  |  |  | 10.69 |  |  |
|  | 89 | 12.9 |  | 13.7 |  |  |  | 15.51 |  |  |
|  | 90 | 13.9 |  | 20.1 |  |  |  | 28.4 |  |  |
|  | 91 | 8.3 |  | 13.5 |  |  |  | 16.51 |  |  |
|  | 92 | 10.3 |  | 10.3 |  |  |  | 9.21 |  |  |
|  | 93 | 10.1 |  | 17.4 |  |  |  | 12.15 |  |  |
|  | 94 | 8.2 |  | 15.4 |  |  |  | 13.55 |  |  |
|  | 95 | 10 |  | 17 |  |  |  | 16.63 |  |  |
|  | 96 | 8.2 |  | 15.4 |  |  |  | 12.75 |  |  |
|  | 97 | 8.3 |  | 14 |  |  |  | 11.2 |  |  |
|  | 98 | 16.5 | 31.8 | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  |  |
|  | 99 | 11.6 |  | 22.4 |  |  |  | 14.29 |  |  |
|  | 100 | 11.9 |  | 18.4 |  |  |  | 14.28 |  |  |
|  | 101 | 7.9 |  | 16.4 |  |  |  | 10.92 |  |  |
|  | 102 | 10.4 |  | 15.2 |  |  |  | 17.38 |  |  |
|  | 103 | 8.8 |  | 14 |  |  |  | 15.2 |  |  |
|  | 104 | 10.6 |  | 10.8 |  |  |  | 13.43 |  |  |
|  | 105 | 7.9 |  | 16 |  |  |  | 10.59 |  |  |
|  | 153 | 8.8 |  | 17.6 |  |  |  |  |  |  |

|  | Identifier | 3'NC_Ct | D1P3 | D2P3 | D3P3 | D4P3 | D1_mTS1 | D1_TS2 | D1_TS3 | D1_mTS4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEN-3 | 106 | 12.3 |  |  | 19.3 |  |  |  | 11.33 |  |
|  | 107 | 8.3 |  |  | 14.3 |  |  |  | 7.6 |  |
|  | 109 | N/A |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |
|  | 110 | 10.9 |  |  | 17.8 |  |  |  | 11.14 |  |
|  | 111 | N/A |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |
|  | 112 | 8.1 |  |  | 14.6 |  |  |  | 7.39 |  |
|  | 113 | 7.7 |  |  | 13.2 |  |  |  | 10.51 |  |
|  | 114 | 11.8 |  |  | 18.1 |  |  |  | 10.66 |  |
|  | 115 | 7.7 |  |  | 13.1 |  |  |  | 10.18 |  |
|  | 116 | 8.1 |  |  | 14.4 |  |  |  | 7.26 |  |
|  | 117 | 10.8 |  |  | 19.7 |  |  |  | 18.72 |  |
|  | 118 | 8.5 |  |  | 16.7 |  |  |  | 7.54 |  |
|  | 119 | 9.6 |  |  | 16.6 |  |  |  | 10.06 |  |
|  | 120 | 7.6 |  |  | 13.8 |  |  |  | 7.98 |  |
|  | 121 | 8.1 |  |  | 14.2 |  |  |  | 7.25 |  |
|  | 155 | 7.7 |  |  | 11.9 |  |  |  |  |  |
| DEN-4 | 122 | 12.6 |  |  |  | 18.7 |  |  |  | 11.8 |
|  | 123 | 9.3 |  |  |  | 14.3 |  |  |  | 8.9 |
|  | 124 | 8.8 |  |  |  | 12.9 |  |  |  | 14.42 |
|  | 125 | 8.9 |  |  |  | 12.8 |  |  |  | 10.1 |
|  | 126 | 11.7 |  |  |  | 16.6 |  |  |  | 9.26 |
|  | 127 | 10.5 |  |  |  | 15.3 |  |  |  | 9.6 |
|  | 128 | 9.7 |  |  |  | 14.1 |  |  |  | 10.88 |
|  | 129 | 9.9 |  |  |  | 13 |  |  |  | 7.92 |
|  | 130 | 10.8 |  |  |  | 14.9 |  |  |  | 9.19 |
|  | 131 | 10.6 |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 10.36 |
|  | 133 | 11.9 |  |  |  | 15.3 |  |  |  | 9.79 |
|  | 134 | 9 |  |  |  | 13.7 |  |  |  | 11.31 |
|  | 135 | 11.4 |  |  |  | 17.1 |  |  |  | 10.47 |
|  | 136 | 7.8 |  |  |  | 11.6 |  |  |  | 9.83 |
|  | 137 | 11.8 |  |  |  | 16.6 |  |  |  | 11.63 |
|  | 138 | 9.2 |  |  |  | 12.1 |  |  |  | 10.32 |
|  | 139 | 12.8 |  |  |  | 17.1 |  |  |  | 13.49 |
|  | 140 | 9.3 |  |  |  | 12.7 |  |  |  | 8.15 |
|  | 141 | 8.3 |  |  |  | 12.1 |  |  |  | 10.59 |
|  | 142 | 8.8 |  |  |  | 12.4 |  |  |  | 10.6 |
|  | 143 | 9.1 |  |  |  | 12.9 |  |  |  | 7.94 |
|  | 144 | 8.2 |  |  |  | 12.8 |  |  |  | 10.65 |
|  | 145 | 8.8 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10.76 |
|  | 146 | 8.4 |  |  |  | 11.8 |  |  |  | 10.38 |
| UNKNOWN | 148 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
|  | 149 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
|  | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
|  | 151 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
|  | JE | 23.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WN | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SLE | 22.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | YF | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |

心得

將分子診斷系統應用於臨床檢驗的最大優點在於其敏感與快速的特性，但也正因為其敏感性高，偽陽性是必須特別防範的錯誤。本實驗室持續研究建立登革病毒分子診斷系統，期望至少發展兩套以上檢測不同區域的即時RT-PCR系統，彼此互補以提高系統敏感性，兼具雙重確認功效以減少錯誤的發生。此次研習設立的系統也是依循此原則，因而設立以3’NC區域的引子組做初步篩檢的工具，對於陽性個案再利用NS5或C/prM區域的引子組和探針進行分型及確認的系統。在研習結束時，尚未有任何實驗室發表可在單一試管內以multiplex的方式完成登革病毒分型的工作，因此NS5系統能在未符合一般建議TaqMan探針Tm值應高於引子組8~10℃，以及將annealing及elongation反應溫度降到48℃的狀況下建立成功，對我來說，是相當值得高興的成果。這也讓我體認到，在我們熟悉的實驗程序中，一般含著一些”最佳化”（optimal）的條件在其中，但這不一定是完全不可違背的原則，研究者不應自宥於這些限制當中，必須經過理性的思考與實驗的驗證；有時，真理藉此愈辯愈明，而成果可能就存在意料之外。

美國疾病管制中心內部持續為工作人員舉辦許多主題性的短期訓練課程（2天~2週不等），並定期安排專題演講，對工作人員的專業提昇有很大的幫助。另外讓我印象深刻的是他們的圖書館資源，不但電子期刊種類繁多，即使有些文章無法由此下載，仍可透過內部網路系統申請，圖書館會以極佳的效率幫忙取得，依申請者的需求以影印本或掃描影像存檔的方式送達；工作人員想借的書，即使是在國外圖書館，只要對方同意，圖書館也會幫忙借來。能擁有如此充裕的資源，的確令人相當欽羨。

在國外這段期間，如何融入當地生活圈的確是一大挑戰。語言能力是重要的影響因素，而平時與國外相關單位建立良好關係與維持聯繫，也會有相當程度的幫助。這次協辦APEC會議，更讓我們與東南亞部分國家建立起連絡管道。希望2003年APEC能繼續支持辦理登革病毒分子流病研習會，而台灣仍能擔任主要協辦單位，相信對台灣未來在登革熱防治與研究的國際合作事務上，會有相當大的幫助。

建議

1. 因台灣並非世界衛生組織會員國，對於國際間許多訊息或活動無法獲知或參加。這次藉由協辦APEC會議的機會，得以與其他東南亞國家建立聯絡管道。未來應保持聯繫，嘗試藉此管道與東南亞地區國家交換疫情訊息或病毒株等，以掌握登革熱在全球流行的概況與動向，以達到成為亞太地區登革熱參考實驗室的目的。

2. 因研習時間不足的限制，建立的系統未能來得及測試足夠數量的臨床樣本。後續應加大樣本數，與現行系統比較，持續評估，以建立敏感性高且特異性佳的登革熱分子診斷流程。對於偵測其他黃病毒的探針組也應繼續測試建立，以達成利用相同系統同時檢測多項經由蚊子傳播的重要人類致病性黃病毒的目標。

3. 世界衛生組織籌設的Dengue Net網頁，內容將包括登革病毒的分子流行病學資料，預計由美國疾病管制局進行規劃並建立基本資料庫。未來期望能在這部分與張光正博士繼續合作，由台灣擔任主要的協辦單位，提昇國際合作地位。

4. 分子診斷雖然敏感且快速，但檢驗成本太高卻是許多東南亞、中南美洲或非洲地區登革熱流行國家無法解決的問題。可嘗試建立敏感性高的酵素免疫診斷方法（ELISA）偵測病毒血症，以期有助於解決成本問題，並減少偽陽性的產生，同時達到快速檢測登革熱急性期患者的目的。

# Text boxes

表二（續）

表二（續）

表二（續）

表二（續）

Log Starting Quantity, dilution folds

Log Starting Quantity, dilution folds

Log Starting Quantity, dilution folds

Log Starting Quantity, dilution folds

Log Starting Quantity, dilution folds

Log Starting Quantity, dilution folds

Log Starting Quantity, dilution folds

Log Starting Quantity, dilution folds

表六

表六（續）