# 行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：開會）

赴德國參加「WHO基因擴增技術標準化會議」暨「第十屆EPFA/NIBSC核酸擴增試驗及血液病原檢測研討會」並參訪血液製劑製造廠

服務機關：行政院衛生署藥物食品檢驗局

出 國 人  職    稱： 科長		薦任技士

姓    名：陳惠芳		 陳瑜絢

出國地區：德國

出國期間：中華民國九十二年六月二十九日至七月六日

報告日期：中華民國九十二年十月二日

摘    要

本次出國係赴德國參加「WHO基因擴增技術標準化（Standardization of Genome Amplification Techniques, SoGAT）會議」暨「EPFA/NIBSC核酸擴增試驗及血液病原檢測研討會」（Workshop on Nucleic Acid Amplification Testing and the Detection of Pathogens in Blood），同時應邀於WHO SoGAT會議中發表本局對國內所使用血液製劑病毒安全性之研究結果。

WHO基因擴增技術標準化會議是由WHO生物製劑國際標準品實驗室--英國國家生物製劑標準品暨管制研究所（National Institute for Biological Standards and Control, NIBSC）主辦，此次為第十六次會議會議，於2003年7月3日在德國Paul Ehrlich Institute（PEI）舉行。此次會議討論內容包括HIV、West Nile Virus及新興病毒、HBV、Parvovirus B19、NAT標準化、NAT檢測現況、及NAT之品質管制等議題。

EPFA/NIBSC核酸擴增試驗及血液病原檢測研討會係由歐洲血漿分劃協會（European Plasma Fractionation Association, EPFA）及英國國家生物標準品暨管制研究所共同主辦，自1994年開始每年舉辦一次，今年為第十屆研討會，於2003年7月1日至7月2日同樣於PEI舉行，研討會內容包括NAT之品質管制、NAT之自動化檢測系統、NAT與血液篩檢、NAT應用之基礎、NAT與其他血液安全性之檢測、及危險性與經濟效益之評估等議題。

赴德期間順道參訪位於德國Dreieich之輸入我國血液製劑之製造廠Biotest Pharma GmbH，實地了解製造廠對於血液製劑血漿原料及製程中病毒安全性與品質之監控與管理，並對其缺失提出改進建議。

目      次

一、前言及目的 ---------------------------------------------  4

二、會議內容

- EPFA/NIBSC檢測血液病毒核酸擴增技術

研討會 -----------------------------------------------  6

（二）WHO基因擴增技術標準化會議 ---------------- 14

三、參訪Biotest Pharma GmbH製造廠 ----------------- 22

四、心得 ------------------------------------------------------- 24

五、建議 ------------------------------------------------------- 26

一、前言及目的

血液製劑於醫療上之使用量漸增，然隨著經由血液傳染之疾病諸如Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、愛滋病等之發現及蔓延，確保血液製劑之安全性也更顯其重要性。如何於血漿原料及混合血漿中篩檢出污染之病毒，進而降低污染病毒量，乃是目前世界各國努力之方向。由於傳統上用於篩檢血液是以血清學方法檢測病毒抗原或抗體，其空窗期（Window period）較長，而利用核酸擴增技術（NAT）檢測可以縮短病毒檢測之空窗期。

為提高輸血安全性，歐美日等先進國家均已開始利用NAT進行HIV及HCV等血液病毒之篩檢，以NAT檢測血液病毒已是世界潮流趨勢，為因應我國「國血國用」國產血液製劑之檢驗管理，建立NAT之標準檢驗體系及製備NAT檢驗用之病毒核酸國家對照標準品，實為刻不容緩之課題。參加WHO基因擴增技術標準化會議及EPFA/NIBSC核酸擴增試驗及血液病原檢測研討會，可獲取有關核酸擴增技術之新知，並了解各國對血液病毒之檢測與管理現況，作為我國制定血液製劑原料血漿規範之參考，以因應國血國用血液製劑之原料血漿查核與檢測污染病毒之審核管理，提昇血液製劑之品質與安全性。

此外，此次應邀於WHO SoGAT會議中發表本局對國內所使用血液製劑病毒安全性之研究結果，可與各國與會代表經驗交流，有助於我國與國際接軌，俾便對於積極推動我國參與世界衛生組織會員國之願景能早日達成有所助益。

赴德期間順道參訪位於德國Dreieich之輸入我國血液製劑之製造廠Biotest Pharma GmbH，實際了解製造廠對於血液製劑製程中病毒安全性及品質之監控與管理；並實地參觀廠內對於血漿原料之血液病毒核酸檢測部門，同時對其缺失提出改進建議，亦可作為本局對該製造廠輸入我國產品進行相關資料審核之參考。

二、會議內容

- 第十屆EPFA/NIBSC核酸擴增試驗及檢測血液病原研討會（Workshop on Nucleic Acid Amplification Testing and the Detection of Pathogens in Blood）

EPFA/NIBSC研討會係由歐洲血漿分劃協會（European Plasma Fractionation Association, EPFA）及英國國家生物標準品暨管制研究所（National Institute for Biological Standards and Control, NIBSC）共同主辦，自1994年開始每年舉辦一次，邀請各國政府單位、研究機構、血液中心、血液製劑製造廠商、檢驗試劑製造廠商等相關領域的專家學者，共同討論有關血液病毒核酸擴增技術之最新進展及相關規範。今年為第十屆會議，於2002年7月1日至7月2日在德國Paul Ehrlich Institute（PEI）舉行，與會人士有來自美國、加拿大、英國、法國、德國、比利時、荷蘭、義大利、瑞士、波蘭、奧地利、西班牙、葡萄牙、匈牙利、瑞典、芬蘭、俄羅斯、澳洲、日本、中國大陸及台灣等地，共約一百五十人。

該研討會之內容包括：（1）NAT之品質管制、（2）NAT之自動化檢測系統、（3）NAT與血液篩檢、（4）NAT應用之基礎、（5）NAT與其他血液安全性之檢測、（6）危險性與經濟效益之評估等議題，研討會之內容重點如下：

# NAT之品質管制

# 德國PEI的Dr. M. Nubling介紹有關NAT之品質管制，說明對於歐盟對於NAT IVD及in-house NAT assays之管理。於歐洲IVD必須符合IVD Directive取得CE mark後始可上市，至於用來篩檢HIV、HBV、HCV等病毒之high risk IVD還須經Notified Body核可，且採逐批放行方式辦理。對於NAT IVD應以WHO國際標準品進行校核及檢測限度之分析，提供耐變性（robustness）及性能評估研究等資料；逐批放行試驗由Notified Body評估其QC數據及批次間一致性。對於血液篩檢之in-house NAT assays，應包含檢測方法之設計、檢測限度、靈敏度、特異性、及耐變性之確效評估。

澳洲NRL的Dr. S. Best介紹澳洲對於NAT IVD之品質管制。NRL對IVD之評估程序包括審核製造廠之文件資料、選擇panel、執行檢測、數據分析、及提出報告與要求。對於血液篩檢用NAT檢驗試劑應評估其靈敏度、特異性、精確度、95% COV等數據。目前在澳洲有Chiron HIV/HCV TMA及Roche HIV (HCV) Amplisreen取得上市許可。

# NAT之自動化檢測系統

# 美國Roche公司的Dr. S. Krass介紹該公司所研發之NAT檢驗試劑及自動化檢測系統，除了已取得FDA許可之Ampliscreen HIV Test及Ampliscreen HCV Test檢驗試劑外，還有COBAS Ampliscreen HBV Test、LightCycler Tests for Parvovirus B19 and HAV、West Nile Virus Testing – TaqScreen™ WNV Test、Full Automation for HIV/HCV/HBV – TaqScreen™ Multiplex Test等試劑及檢測系統。COBAS Ampliscreen HBV Test自2002年8月於美國五個血液中心開始執行臨床試驗，至2003年4月完成初步數據收集，5月開始進行IND試驗。對於Parvovirus B19及HAV可採用LightCycler定量PCR操作平台，執行製程中管制試驗，但不適用於原料血漿之檢測。有關目前在北美地區及受重視之新興病毒—West Nile Virus，Roche公司開發TaqScreen™ WNV Test試劑，FDA於2003年5月核可IND申請，從2003年7月開始於美國及加拿大進行臨床試驗。

# 美國Chiron公司的Dr. B. Phelps介紹該公司Procleix自動化系統，目前研發中有eSAS 2.0及TIGRIS系統。TIGRIS是用於Procleix Ultrio Assay之快速全自動操作系統，可供血液中心對人類血漿進行血液病毒核酸快速檢測，在9小時內檢測檢體數可達500件、14小時內可達1,000件，除可有效縮短檢測時間外，亦可維持其過程之一致性。

# NAT與血液篩檢

加拿大CBS的Dr. J. Saldanha說明加拿大對於供血者及血漿原料之篩檢情形。對於供血者之血液病毒抗原/抗體檢測，包括HBsAg、Anti-HCV、Anti-HIV 1/2、HIV-1 P24、及Anti-HTLV-I/II，NAT篩檢項目包括HCV (October 1999)、HIV-1 (May 2001)、及WNV (June/July 2003)，其他還有梅毒血清學檢驗，用於免疫抑制患者之血品則加作CMV檢測。加拿大每年血液收集量全血約有800,000單位、血漿分離術採集血漿約36,000單位、血小板分離術採集血小板約22,000單位。有15%全血及60%血漿分離術血漿直接用於輸血，其餘血漿（包括recovered plasma及source plasma）則用於製造血液製劑。

增進血液之病毒安全性的策略，對輸血用血品可藉由病毒標誌之篩檢及有限的病原減少處理步驟；對血液製劑除對血漿原料之篩檢外，製程中還加入病毒去除/去活化步驟，故安全性較高。自從加入篩檢及病毒去除/去活化步驟後，並未發現有經由輸用血液製劑而感染HCV、HIV-1、及HBV之案例，但對於無套膜病毒（如Parvovirus B19）則仍可能經由輸用血液製劑而感染，尤其是凝血因子類製劑。為避免血液製劑成品內含高量Parvovirus B19造成感染，歐美等國之血液製劑製造廠大多將Parvovirus B19含量檢測列入製程管制中之監測項目。

美國BCP的Dr. M. Busch說明有關血液病毒之NAT篩檢。對於HCV之NAT篩檢，以Individual donation檢測之空窗期約5天，以mini-pool方式檢測之空窗期約7.4天。HIV-1以Individual donation檢測之空窗期約5.6天，以mini-pool方式檢測之空窗期約9天。以pool size為16之mini-pool NAT為例，HIV-1須達80 copies/mL、HCV須達192 copies/mL才能檢測出。即使血液之NAT檢測為陰性仍無法確保其為受感染，發表於2000年Lancet的一篇論文 “HCV Transmission by Blood Donation Negative by NAT”，指出有病患因輸注HCV NAT檢測陰性之供血者提供之血小板（約含50 mL血漿）而感染HCV，而輸注紅血球（約含5 mL血漿）者則未受感染。該血漿含HCV RNA量極低（小於5 geq/mL），故未能檢測出，但輸注量大時仍可能造成感染。

美國ARC的Dr. R. Dodd說明血液之細菌篩檢。輸血除可能感染HIV、HCV、HBV等病毒外，亦可能感染細菌。美國自1985年至1999年向FDA報告之輸血後細菌感染案例有694件，其中有77例死亡。對於血品直接進行細菌培養，約每1000-3000件即有1件遭細菌污染。避免輸血後因細菌感染引發敗血症甚至死亡，也是當前對輸血安全性考量的重要議題之一。美國AABB要求血液銀行及輸血服務中心在2004年3月1日前應對所有血小板血品執行細菌污染之檢測。藥降低細菌感染之風險，在採血時的skin preparation是一個很重要的步驟，此外也應進行細菌培養試驗，及加入病原不活化方法（如Psoralen、Riboflavin），或使用其他檢測系統。

英國NIBSC的Dr. P. Minor介紹有關對於瘧原蟲之篩檢。瘧疾是經由血液傳染之一種寄生蟲病，藉由蚊子傳播，也可能經由輸血感染。英國對於供血者規定對於曾感染瘧疾，及在國外或由瘧疾盛行地區返國四周內得到發熱疾病者，永久不得捐血。瘧疾盛行地區居民由該地區至英國者，應暫緩捐血5年；其他由瘧疾盛行地區回到英國者，應暫緩捐血12個月。但若距復原日或最後一次暴露日6個月後，以經確效之瘧疾抗體檢查為陰性，則可放行該血袋。

檢測瘧疾可用光學顯微鏡、ELISA及Dipstick tests、PCR檢測等方法，其中以光學顯微鏡檢測仍為目前的“Gold Standard”，其靈敏度約5-20 parasite/µL。Dr. Minor的實驗室建立以Multiplex PCR檢測瘧原蟲的方法，可檢測四種不同屬的瘧原蟲—P. falciparum、P. vivax、P. ovale、及P. malariae。

# NAT應用之基礎

英國NICE的Dr. D. Murray介紹有關NICE（National Institute for Clinical Excellence）之成立背景及任務。NICE成立於1999年，屬於英格蘭及威爾斯之NHS（National Health Service），成立目的為提供衛生專業確保高標準之健康服務。工作內容包括技術性之評鑑、臨床指導方針、癌症服務指引、進行調解及調查等。對於衛生技術之評鑑工作，是對衛生技術之臨床及經濟效益進行評估，並向NHS提出建議，進行評估之項目為研究結果、病人經驗、及臨床應用，諮詢對象包括病人及照顧者、專業人員、製造商、及NHS內部人員。

法國EFS的Dr. A. Assal說明法國對於供血者執行HCV及HIV-1 NAT篩檢之結果。自2001年7月法國開始施行HCV及HIV-1 NAT篩檢，至2002年10月為止16個月期間共篩檢3,232,046單位，所用之篩檢系統有兩種：Procleix HIV-1/HCV Assay (GenProbe/Chiron)及BioMérieux/Roche system。使用Procleix HIV-1/HCV Assay有5個實驗室以8-sample pools檢測，4個實驗室採individual donor testing方式；使用BioMérieux/Roche system有9個實驗室，以24-sample pools檢測。期間發現有二件HIV陽性血袋以pooled-sample NAT未能檢測出HIV，其中一件因其抗體檢測為陽性，故遭攔截並未放行，該血袋p24 Ag檢測亦為陰性，以single-sample NAT testing為陽性，其viral load僅27 copies/mL；另一件因抗體檢測為陰性而用於輸血，因有一位患者在輸注5袋RBC後感染HIV，經回溯調查發現有一位供血者血清已轉為陽性，故屬空窗期傳染案例。將NAT納入血液篩檢項目，確實可增進輸血安全，但仍無法完全達到“zero risk”。

英國EMEA的Dr. G. Silvester說明NAT之相關規範，歐盟於CPMP/BWP/390/97規定自1999年7月開始，製造血液製劑之血漿原料應施行HCV RNA之plasma pool testing。歐盟對於HIV及HBV則尚未強制規定，有關是否執行HIV及HBV之NAT篩檢，可先評估地區流行病學及供血者族群之感染率；對於供血頻繁之血漿分離術供血者，因其在血清轉陽前可能已供血數次，施行NAT可縮短檢測空窗期，提昇血液安全性。

最近有關經由輸血而感染無套膜病毒（如HAV、Parvovirus B19）之情形漸受重視，由於HAV低病毒含量之血漿仍具傳染性，目前認為plasma pool之HAV NAT檢測對增進其安全性之助益有限，重點應在於病毒去除/去活化之過程（BWP/BPWG會議之結論，2001年3月）。Parvovirus B19因感染率高，一般人感染B19後，只是類似感冒症狀，且體內免疫反應會產生具有保護性之抗體，但對於免疫功能缺乏或紅血球增生症之患者及懷孕婦女，則會造成較大的傷害。由於製程中病毒去除/去活化步驟對Parvovirus B19效果有限，目前是建議於manufacturing pool進行NAT檢測，避免病毒含量過高。

法國EDQM的Dr. K.- H. Buchheit說明EDQM對於血液製劑NAT試驗之規範。有關血漿原料中Parvovirus B19之含量，歐洲藥典規定自2004年1月1日開始，製造Human anti-D Ig之plasma pools應執行B19 NAT檢測，病毒含量不得超過104 IU/mL；對於Human plasma（pooled & virus inact.）[SD-plasma] 則要求自2004年7月1日開始執行。

# NAT與其他血液安全性之檢測

德國PEI的Dr. R. Seitz說明有關血液安全性之議題。輸血可能承受之風險包括感染病原、免疫副作用、及因失誤或不必要的暴露造成的危險。施行血液病毒NAT篩檢可降低病毒感染之機率，德國紅十字血液中心自1995年開始主動施行HIV、HCV、及HBV之PCR檢測。PEI規定自1999年4月1日開始，德國所有血液均應以NAT檢測HCV，並將要求自2004年5月1日起應增加HIV之NAT檢測。

英國University of Edinburgh的Dr. P. Simmonds介紹HHV-8及HGV/GBV-C等有套膜病毒（enveloped virus）。HHV-8（Human Herpersvirus 8）為最新被確認的人類疱疹病毒，會影響B-cell及上皮細胞，感染盛行於赤道非洲、南美洲、及東南亞等地區。診斷HHV-8之感染可檢測血清中之抗體、病毒體、或抗原，亦可以PCR檢測病毒DNA。感染HHV-8可能引發Kaposi’s sarcoma，若合併感染HIV，則會增加Kaposi’s sarcoma的發生率。HGV/GBV-C為RNA病毒，於人類感染率約3-10%，目前未知與疾病之相關性，其並不會感染肝臟，而HIV-1感染者若合併感染HGV/GBV-C，則會延緩HIV疾病之進程。

奧地利Baxter公司的Dr. G. Zerlauth介紹Parvovirus B19與血液安全性。B19為無套膜病毒（non-enveloped virus），且病毒顆粒很小（~ 20 nm），故不易被一般化學或物理方法將其不活化，也不易經由濾膜或色層分析法將其去除。感染後體內B19病毒含量可能高達1012 IU/mL，一般慢性帶原者病毒量則小於104 IU/mL。為限制血液製劑中B19病毒量，故對於plasma pools施行B19病毒含量檢測，避免production pools之B19病毒含量超過104 IU/mL。

英國CEH的Dr. E. Gould介紹West Nile Virus （WNV）的診斷、演化、及傳播。West Nile Virus為Family Flaviviridae、Genus Flavivirus，與黃熱病毒、日本腦炎病毒、登革熱病毒為同一屬，診斷方法可檢測抗體、抗原、或病毒RNA。WNV可感染很多種動物，包括鳥類、蚊子、馬、狗、及人類等。人感染WNV後可能引發腦炎、腦膜炎、肌肉無力或麻痺等症狀。自1996年開始，羅馬尼亞、義大利、俄羅斯、以色列、法國均曾發生流行，最近則是發生在北美地區，自1999年至2002年美國有超過4000個案例，約有300人死亡，故美國及加拿大的血液中心自今年7月起將WNV檢測納入血液篩檢項目。

# 危險性與經濟效益之評估

英國SNBTS的Dr. B. McClelland說明使用血品及血液製劑之危險性評估與處理。對於血品之危險性評估與處理包括GMP、施行檢驗、排除不適用者、病原減除、正確使用、及提供病人相關資訊。對於血液製劑之危險性評估與處理包括應符合GMP標準、若無法符合或維持，應停止生產、對於製程中無法有效去活化或去除之病原應有處理策略、正確使用、及提供病人相關資訊。輸用血品或血液製劑對病人而言均須承擔其可能的危險性，包括產品之安全性及有效性、儲存及運送過程可能有破損或污染、處方及給藥之正確性、輸注速率、對病人不當監測等。故應先評估其對病人是有益的，且無其他安全可取代的情況下才使用血品或血液製劑。

英國University College London的Dr. R. Tedder說明血液篩檢經濟效益之評估。隨著血液病毒被發現的種類增加，及檢驗技術的進步，血液篩檢的項目及檢驗方法亦隨之更新，但也增加檢驗成本。在對危險性與經濟效益進行評估時，仍應優先考量供血之安全性。

- WHO基因擴增技術標準化會議（Standardization of Genome Amplification Techniques, SoGAT）

WHO基因擴增技術標準化會議是由WHO生物製劑國際標準品實驗室--英國國家生物製劑標準品暨管制研究所（National Institute for Biological Standards and Control, NIBSC）主辦，此次為第十六次會議會議，於2003年7月3日在德國Paul Ehrlich Institute（PEI）舉行。此次會議討論內容包括（1）HIV、（2）West Nile Virus及新興病毒、（3）HBV、（4）Parvovirus B19、（5）NAT標準化、（6）NAT檢測現況、及（7）NAT之品質管制等議題。

# HIV

首先由英國NIBSC的Dr. H. Holmes對目前HIV-1國際標準品進行報告。WHO第一個HIV-1 RNA國際標準品之製備是由美國CBER、英國NIBSC、及荷蘭CLB共同合作，由三件候選標準品（XX、YY、ZZ）進行共同標定計畫後，經WHO Expert Committee (ECBS)決定YY為第一個HIV-1 RNA國際標準品（編號97/656），每瓶標準品含量100,000 IU。該標準品最近被發現含有HBV DNA，含量約3.5 X 104 copies/mL，以Procleix Triplex assay檢測，將HIV-1 RNA國際標準品稀釋至100 IU/mL時，可測得HBV DNA含量為611 IU/mL。使用該標準品並不影響對單項HIV-1或不含HBV之多項NAT檢測，但並不適用於同時檢測HIV-1及HBV之multiplex NAT，NIBSC目前計畫以候選標準品XX進行第二個HIV-1病毒核酸國際標準品之製備作業。

澳洲NRL的Dr. S. Best介紹對於HIV NAT篩檢之品保作業，執行EQAS（external quality assessment schemes）計畫，每年提供3組NAT panels（2組來自NRL、1組來自荷蘭VQC實驗室），藉以評估各實驗室對血液NAT篩檢之品質與一致性。

美國CBER/FDA的Dr. I. Hewlett說明CBER之HIV-1 subtype panel及West Nile Virus lot release and validation panel。CBER HIV-1 subtype panel包括group M subtype A-G、group M、及group O，可用於建立檢驗方法之檢測限度及血液篩檢用HIV NAT assays之批次放行試驗。West Nile Virus（WNV）於2002年在美國流行，可經由輸血、移植、哺乳而感染。WNV於血中病毒含量低（約1-5 X 103 copies/mL），且是暫時性的，故以pooling方式執行WNV NAT assays之靈敏度可能不足，目前FDA的標準是對individual donationejo 定為100 copies/mL。為因應WNV NAT assays之許可申請與上市後監督，CBER開始製備West Nile Virus lot release panel。目前已對於2個strains（NY99及HuWNV2002）進行評估，後續將執行共同標定研究。

# West Nile Virus及新興病毒

有關對於WNV之檢測方法，由美國Chiron公司的Dr. B. Phelps介紹定性及定量WNV Taqman assay。Gen-Probe公司的Dr. J. Linnen介紹Procleix WNV assays，應用Transcription Mediated Amplification（TMA），與Gen-Probe其他NAT blood screening assay使用相同的設備平台， 2003年6月19日已開始於血液中心使用。美國BBI公司的Dr. M. Manak介紹該公司的WNV panels及controls，包括positive control、negative control、及qualification panels（NY99 strain及Uganda strain）。

# HBV

德國University Giessen的Dr. W. Gerlich說明HBsAg試驗在血液篩檢上之限制。HBsAg試驗以ELISA檢測靈敏度最佳可達10 pg/mL，或106 HBV particles/mL，若感染初期可能HBsAg含量不足，造成偽陽性結果。德國有一位供血個案，其血液2002年7月16日以AxSym kit檢測HBsAg為陰性，HBV DNA含量2000 genomes/mL；2002年9月17日以AxSym kit檢測為陽性，以Enzygnost kit檢測為陽性；2002年9月21日以Enzygnost kit檢測為陽性，HBV DNA含量3200 genomes/mL；到2003年5月12日檢測轉為HBsAg、HBV DNA陰性，anti-HBc、anti-HBs陽性。而接受該供血者2002年7月16日血袋之病人則被確定感染HBV，且成為帶原者。要早期檢測HBV可考慮使用高靈敏度的NAT screening，但必須評估其檢測限度及花費成本，且NAT並無法取代HBsAg或anti-HBc檢驗。

# Parvovirus B19

法國EDQM的Dr. K.- H. Bucheit說明建立歐洲藥典BRP之B19 NAT標準品之共同標定研究。候選標準品來源為B19陽性血漿（約109 IU/mL），以陰性血漿稀釋至106 IU/mL，分裝0.5 mL/瓶再凍結乾燥。有16個實驗室參與共同標定計畫，結果經統計分析，最後將該B19標準品含量定為105.8 IU/mL。

美國CBER/FDA的余翁美瑛博士說明B19 NAT screening，FDA於2002年3月BPAC會議討論B19 NAT，製造血液製劑之血漿manufacturing pools之B19 DNA應＜104 IU/mL，全血應盡量確認B19高含量之血袋，避免用於輸血。2002年12月BPAC會議提出應避免B19高含量（＞106 geq/mL）之血品被用於輸血，並通知供血者作為醫療之參考。

德國BSD Hessen的Dr. W. Roth說明對於pooled donor samples之B19 NAT檢測，德國紅十字輸血服務中心對於B19及HAV之NAT檢測，使用與HCV、HIV、HBV相同之核酸萃取物，以定量TaqMan PCR方法，對於B19及HAV之95% 檢測限度為103 IU/mL。B19陽性pools若≧105 IU/mL，將確認個別陽性血袋，並將其銷毀；若＜105 IU/mL，則不再確認個別血袋，並將所有血袋放行。B19 NAT篩檢為陰性（＜103 IU/mL）之血品，個別標示“Parvovirus B19 not detectable”，用於懷孕或免疫功能不全等高危險群。B19 NAT篩檢為弱陽性（＞103; ＜105 IU /mL）之血品，則不作特殊標記，用於一般病人。

# NAT標準化

美國Ambion Diagnostics的Dr. C. WalkerPeach介紹該公司發展之Armored RNA Quant，可用phosphate assay或HPLC assay進行in vitro Armored RNA quantification。

奧地利Baxter公司的Dr. M. Gessner及Dr. G. Zerlauth說明有關檢測靈敏度之概念。理論上NAT篩檢之pool size為96時，HCV陽性率約為百萬分之0.6，HIV也約為百萬分之0.6；以individual donation進行篩檢時，HCV陽性率約為百萬分之0.65，HIV約為百萬分之0.9。美國紅十字剛開始施行NAT之pool size為128，檢測2,338,304件檢體，HCV陽性率為百萬分之3，HIV未發現有陽性檢體；pool size縮小為16後，檢測9,084,162件檢體，HCV陽性率為百萬分之3.3，HIV陽性率為百萬分之0.22。日本紅十字剛開始施行NAT之pool size為500，檢測1,668,926件檢體，HCV陽性率為百萬分之3，HIV未發現有陽性檢體；pool size縮小為50後，檢測16,483,458件檢體，HCV陽性率為百萬分之3，HIV陽性率為百萬分之0.33。由美國紅十字會及日本紅十字會所發表之結果顯示，縮小pool size對檢出率影響似乎不大，但在評估檢測方法時，應就檢測靈敏度及pool size一併考量。

# NAT檢測現況

首先由本局陳惠芳科長報告有關台灣血液製劑病毒安全性之研究結果，為配合國血國用政策，中華血液基金會將國人血漿委託英國SNBTS代工製造成血液製劑後，再送回國內使用。血漿原料均由SNBTS執行HIV、HCV、HBV、HAV、及B19之mini-pool NAT檢測，其中前兩批送至英國之血漿並未施行B19檢測。為評估國血製劑之病毒安全性，本局針對17批IVIG及7批Factor VIII進行HBV、HCV、及B19之檢測，結果所有IVIG均未檢出此三種病毒，Factor VIII其中有一批檢測出B19，其餘則均為陰性，經查該批產品係使用尚未施行B19 NAT檢測之血漿所製造。本局亦對其他六家國外製造廠生產之Factor VIII檢測B19，結果該六家國外製造廠均有產品被檢出B19，所以Factor VIII產品含B19之情形相當普遍。我國衛生署為確保血漿藥品之品質及安全性，於2002年12月19日公告「由人血漿製得血漿藥品管理規定」，規定混合血漿應以NAT檢測HIV、HBV、HCV為陰性後，始得供作原料血漿。對製程中病毒去活化/去除步驟及非套膜病毒（HAV及B19）亦有規範，建議於混合血漿施行B19之NAT檢驗，其檢驗結果低於105 IU/mL，可供作原料血漿。

英國National Blood Service的Dr. R. Eglin及波蘭HBTS的Dr. E. Brojer分別介紹該國NAT檢測之現況。接著由義大利Kedrion的Dr. E. Moretti說明該公司NAT檢測，對HIV-1、HBV、HCV使用Roche Cobas Ampliscreen，對HAV、B19使用in-house方法（ABI PRISM 7900HT）。B19檢驗方法評估，其檢測限度為133.35 IU/mL，於103-105 IU/mL呈線性。

# NAT之品質管制

義大利Institute Superior di Sanita的Dr. M. Wirz說明對於HCV 六種主要genotype NAT檢驗之外部品質評估（external quality assessment, EQA），有阿根廷、奧地利、澳洲、加拿大、德國、義大利、瑞士、英國、美國共31間實驗室參與，包括血液製劑廠、診斷試劑廠、及血液中心。評估結果顯示對genotype 1-3之檢出率為100%，genotype 4為96.7%，genotype 5為98.3%，genotype 6為98.3%，偽陽性率為1.7%。整體而言，此次實驗室品質評估結果尚合適。

日本紅十字會血液中心的Dr. H. Yugi介紹日本之HBV、HCV、HIV panels，每種panel各100件檢體，HBV panel包括genotype A、B、C、D、F及陰性檢體，HCV panel包括genotype 1b、2a、2b及陰性檢體。

# 大會最後討論SoGAT之發展方向與任務，應致力於與血液、組織及器官之病毒安全性相關之定性與定量核酸檢驗之標準化：

    - 血液病原(含病毒、細菌及寄生蟲)核酸試驗之國際標準品與參考試劑之開發、評估與供應。

    - 執行候選標準品之實驗室共同標定計畫。

    - 建立主管機關、研究實驗室、血液製劑製造廠、檢驗試劑製造廠、診斷實驗室、血液銀行間之溝通管道。

    - 新一代試劑與標準品之研究與開發。

    - 新興病原及基因變異病原所需檢測標準品之開發。

    - 新興技術(如多引子核酸檢測方法、微陣列檢測方法)所需標準品之開發。

    - 核酸濃度與抗原濃度及感染力之相關性評估方法之建立。

    - 病原減除方法之評估與檢測感染力所需標準品之開發。

三、參訪Biotest Pharma GmbH製造廠

於7月4日參訪位於德國Dreieich的Biotest Pharma GmbH製造廠，由該公司遠東區業務經理Mr. Ulrich A. Fischer負責安排相關事宜。Biotest Pharma GmbH製造廠隸屬於Biotest AG公司，該公司之產品包括診斷試劑、醫療器材、及藥品，而Biotest Pharma GmbH製造廠主要生產血漿製劑類藥品，所生產之產品輸入我國的有白蛋白、血清蛋白、免疫球蛋白、凝血因子、及器官移植時使用之特殊免疫球蛋白（例如：Hepatect、Cytotect）等。

此次參訪的重點在於了解該廠對於製造血液製劑之血漿原料施行病毒核酸擴增技術（NAT）檢測之情形，首先由品管部門Dr. R. Schweitzer說明該廠使用血漿原料，對供血者之檢驗包括HBsAg、anti-HIV-1/2、anti-HCV、及ALT，plasma pool均以NAT檢測HBV、HIV、HCV，各病毒之檢測限度HBV為＜10 geq/mL、HIV為＜100 geq/mL、HCV為＜25 IU/mL。接著至NAT檢測部門參觀檢驗情形，部門主管Dr. C. Jochum說明該廠對於plasma pool施行HIV、HCV、HBV、HAV、及Parvovirus B19之NAT檢測，對manufacturing pool則施行HIV、HCV、HBV之NAT檢測。但本局檢測該公司生產之第八凝血因子中仍含Parvovirus B19，再進一步查詢，其說明該廠所屬血液中心之血漿均施行五種病毒之NAT檢測，但血漿來源有部分係購自其他血液中心，可能僅施行HIV、HCV、HBV三種病毒之NAT檢測，且manufacturing pool未再對HAV及Parvovirus B19施行NAT檢測，可能是造成產品中含Parvovirus B19之原因。對於此點，我們建議該廠若是manufacturing pool未施行Parvovirus B19 NAT檢測，則對manufacturing pool應執行該項檢測，以避免產品中Parvovirus B19含量過高，有助於提昇安全性，該廠人員亦表示了解並將積極改善此項缺失。

# 四、心得

- WHO基因擴增技術標準化（SoGAT）會議是由WHO生物製劑國際標準品實驗室--英國國家生物製劑標準品暨管制研究所（NIBSC）主辦，此次應邀於會議中發表演講，在當前我國無法參與世界衛生組織官方活動下，仍能於WHO相關會議中發表論文，不僅使與會之各國人員認識我國，更能增進與其他國家交流之機會。

- 藉由參加此次國際性會議，可獲取有關核酸擴增技術之新知，並了解各國對血液病毒之檢測與管理現況，作為我國制定血液製劑原料血漿規範之參考，以因應國血國用血液製劑之原料血漿查核與檢測污染病毒之審核管理，提昇血液製劑之品質與安全性。

- WHO生物製劑國際標準品實驗室所製備之第一個HIV-1病毒核酸國際標準品，最近被發現內含HBV病毒核酸，雖不影響對單項HIV-1之NAT檢測，但並不適用於HIV-1及HBV之multiplex NAT檢測，NIBSC目前已進行第二個HIV-1病毒核酸國際標準品之製備作業。該項經驗可作為各國製備NAT檢驗用病毒核酸標準品之借鏡。

- 我國衛生署於91年12月公告「新增由人血漿製得血漿藥品管理規定」，要求製造血漿藥品之原料血漿應以NAT檢測HIV、HBV及HCV為陰性，且對製程中病毒去活化/去除處理步驟，及HAV與Parvovirus B19制定相關規範，可確保其安全性，且符合歐美等國對血漿藥品病毒安全性之建議。

- 會議期間與各國包括美國FDA、歐盟EMEA、德國PEI、英國NIBSC、澳洲CSL、日本NIID等主管血液製劑病毒安全性之官員建立良好友誼與溝通管道。

- 藉由參訪血液製劑製造廠，可實地了解製造廠對於血液製劑病毒安全性及製程中品質之監控與管理，並對其缺失提出改進建議。

五、建議

- 建議能多鼓勵同仁參加國際性研討會，以汲取國外科技最新發展相關資訊及知識，更應積極爭取於會中發表論文或發言的機會，有助於提昇我國之國際知名度及與國際間接軌，希望能有助於推動我國參與世界衛生組織會員國之願景能早日達成。

- 歐美日各國血液中心為提高使用血品之病毒安全性，目前幾乎已對捐血者血漿實施HCV及HIV-1之核酸增幅檢測（NAT）試驗，NAT可直接偵測血漿中病毒，縮短病毒檢測空窗期。然而我國捐血中心至今尚未進行NAT檢測相關病毒，實應儘速規畫並執行之，以提高血品安全性。

- 有關新興病毒（Emerging Viruses）方面，北美地區於2002年發生West Nile virus（WNV）之傳播，該病毒可經由血液傳染。目前廠商已發展出WNV NAT定量檢測方法，美國FDA亦正在製備相關panels，用於對WNV NAT試驗之批次放行及上市後監督。我國對於新興病毒（例如SARS病毒）安全性之檢驗及管理，應可學習其他國家之經驗，建立相關規範，以保障國人健康。