出國報告（出國類別：研究）

赴美研習傳染病免疫病理診斷技術

服務機關：行政院農業委員會家畜衛生試驗所

姓名職稱：張國慧 副研究員

派赴國家：美國

出國期間：中華民國94年11月6日至 12月2日

報告日期：中華民國95年2月21日

摘  要

為建立人畜共通傳染病診斷技術及流程，並培育動物疾病診斷人才，行政院農業委員會家畜衛生試驗所幸獲臺美農業合作計畫支持，派遣研究人員自九十四年十一月六日至十二月二日止，前往美國疾病管制局（Centers for Disease Control and Prevention）傳染病病理部（Infectious Disease Pathology Activity），觀摩與研習傳染病之免疫病理診斷技術與流程，應用經福馬林固定且石蠟包埋組織塊進行免疫組織化學染色法（immunohistochemistry）以偵測傳染病病原，增進病理學專業知能，俾利強化本所動物疾病診斷中心功能，提昇人畜共通傳染病檢驗之技能。

目  次

頁碼

- 摘要 ………………………………………………… 1

- 目的 ………………………………………………… 3

- 研習地點 …………………………………………… 4

- 研習過程 …………………………………………… 5

伍、	研習內容 …………………………………………… 7

陸、	研習心得 ……………………………………………12

柒、	建議事項 ……………………………………………17

目  的

本所是全國唯一動物衛生試驗研究專責機構，肩負著國內動物傳染病防治科技研發與疾病檢驗診斷的重責大任，對防範新興人畜共通傳染病之入侵責無旁貸。為建立符合國際規範之動物疾病診斷中心，已於2004年完成負壓動物解剖房、牛海綿狀腦病及狂犬病診斷實驗室之標準作業流程，當前面臨的問題就是如何防堵新興人畜共通傳染病。本年度為建立人畜共通傳染病診斷技術及流程，派員赴美國疾病管制局研習傳染病免疫病理診斷技術與流程，以資應用本所負壓動物解剖房與診斷實驗室，執行動物疾病診斷業務，期可提昇人畜共通傳染病與動物新興疾病之診斷能力，並培育動物疾病診斷人才，增進獸醫服務效能，有效支援各級動物防檢疫機關之檢驗需求，迅速防堵新興人畜共通傳染病之入侵。

研  習  地  點

美國疾病管制局（Centers for Disease Control and Prevention；CDC）隸屬於美國聯邦政府健康和人類服務部（Department of Health & Human Services；HHS）十三個機構之ㄧ，其前身為第二次世界大戰期間控制瘧疾的機構，正式成立於1946年。其任務主要是透過預防和控制慢性與傳染性疾病、受傷、殘障，來促進公眾健康和生活品質，目標在於藉由預防使健康的人類生活在健康的世界。

CDC共分為十四個研究中心，共約有8,600名員工，總部位於喬治亞州的亞特蘭大，約有6,000員工在此地工作。本次研習地點為其國家傳染病中心（National Center for Infectious Diseases；NCID）病毒和立克次體部門（Division of Viral and Rickettsial；DVRD）之傳染病病理部（Infectious Disease Pathology Activity；IDPA）。傳染病病理部共有四位病理專科醫師與二十多位研究人員。

研  習  過  程

為執行九十四年度臺美農業合作計畫「建立負壓解剖房標準作業流程及訓練動物疾病診斷技術與人才(二)」（94中美-1.4-合-01），經與美國疾病管制局取得聯繫，自七月開始提出申請手續，至十月中旬通過審核同意，隨即辦理交換賓客J-1簽證，終於在十一月六日得以順利啟程。

此次研習期間適逢美國疾病管制局傳染病病理部門之新建大樓落成啟用，承蒙主任Dr. Sherif R. Zaki在百忙之中仍願意接受研習，病理專科醫師謝文儒博士Dr. Wun-Ju Shieh排除萬難地熱心接待、安排與悉心指教導，傳染病病理部門研究同仁們在各方面的指導，使得本次研習得以順利達成並收穫豐碩。

茲將研習日程表列述如下：

| 日 期 | 星期 | 研 習 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 11月 6 日 | 日 | 往程 |
| 11月 7 日 | 一 | 認識CDC週邊環境 |
| 11月 8 日 | 二 | 討論人畜共通傳染病相關問題 |
| 11月 9 日 | 三 | 辦理識別證申請與實驗室安全訓練測驗 |
| 11月 10日 | 四 | 參觀舊有實驗室與相關部門研究人員介紹 |
| 11月 11日 | 五 | 假日（榮民節） |
| 11月 12日 | 六 | 假日 |
| 11月 13日 | 日 | 假日 |
| 11月 14日 | 一 | 觀摩傳染病免疫病理診斷流程 |
| 11月 15日 | 二 | 參觀傳染病病理部門新建實驗室與設備 （含生物安全第二與第三等級實驗室） |
| 11月 16日 | 三 | 免疫組織化學染色技術之問題討論 |
| 11月 17日 | 四 | 研習免疫組織化學染色技術 |
| 11月18日 | 五 | 研習免疫組織化學染色切片判讀 |
| 11月19日 | 六 | 假日 |
| 11月 20日 | 日 | 假日 |
| 11月 21日 | 一 | 檢體處理流程與資料管理系統介紹 |
| 11月 22日 | 二 | 研習組織病理切片判讀與病例討論 |
| 11月 23日 | 三 | 人畜共通傳染病參考資料收集與問題討論 |
| 11月 24日 | 四 | 假日（感恩節） |
| 11月25日 | 五 | 參觀CDC全球健康歷程與交流中心展覽 |
| 11月26日 | 六 | 假日 |
| 11月 27日 | 日 | 假日 |
| 11月 28日 | 一 | 參訪喬治亞大學獸醫學院病理系 |
| 11月 29日 | 二 | 參訪CDC特殊病原部門 （含生物安全第三與第四等級實驗室） |
| 11月 30日 | 三 | 研習免疫組織化學染色技術與切片判讀 |
| 12月 1 日 | 四 | 返程 |
| 12月 2 日 | 五 | 返程 |

研  習  內  容

本次主要研習傳染病之免疫病理診斷技術與流程，將免疫組織化學染色法應用於經福馬林固定且石蠟包埋之組織塊，其優點在於不僅可用來偵測動物或人的各臟器組織中是否存有某種病原，更可以得知病原存在組織與細胞中的分佈情形與位置，除了可以用來診斷傳染病之外，並可進一步瞭解並研究其致病性與致病機序，且具有相當高的敏感性與特異性，是一種相當具有診斷價值的技術，可將傳統組織病理診斷之應用性加以擴大。

除了prion病原之外，大多數的病原經福馬林固定且石蠟包埋後已不具傳染性，對於人員操作來說相當安全，而且檢體經長期保存仍能保有組織之結構形態，故可充分地應用此項技術來進行傳染病之診斷與回溯性試驗研究。

美國疾病管制局傳染病病理部門在這方面的技術乃為當今世界之翹楚，在全球無數次人類或人畜共通傳染病大規模爆發或發生不明原因傳染病時皆曾扮演著相當重要的角色，例如：病毒性出血熱、立百病毒感染症、炭疽、西尼羅病毒腦炎、嚴重急性呼吸道症候群等皆能迅速確實地診斷出病因，有效地遏阻傳染病之擴大傳染趨勢。

茲將所研習之免疫組織化學染色法內容與方法詳述如後：

一、目的

免疫組織化學染色法是利用抗原抗體之特異性結合原理與免疫化學的呈色反應技術，將組織細胞內的病原進行定性、定位、定量的檢測技術，來偵測經福馬林固定且石蠟包埋組織切片中之病原是否存在與病原分佈位置為診斷之目的。美國疾病管制局傳染病病理部門主要利用鹼性磷酸酶之間接性免疫酵素呈色法，初級抗體則多為自製之單株或多株抗體。

二、試劑

    - xylene 二甲苯

    - 70%, 95%, 100% alcohol 乙醇

    - proteinase K 蛋白酶K

    - tris buffered saline pH 7.5  TBS緩衝液

    - tris-saline-tween 20（200mL 2M tris, PH7.5＋80mL 5M NaCl＋8mL MgCl2, 51%＋2mL tween 20加水至4公升） TST緩衝液

    - Tween-20 界面活性劑

    - sodium chloride（NaCl） 氯化鈉

    - calcium chloride（CaCl2） 氯化鈣

    - magnesium chloride（MgCl2） 氯化鎂

    - normal sheep serum（NSS） 正常綿羊血清

# monoclonal or polyclonal antibody 單株抗體或多株抗體

    - biotinylated anti-mouse and anti-rabbit antibody 生物素標記次級抗體（DAKO® cat# K0674 LSAB2 kit）

    - Alkaline phosphatase conjugated streptavidin 鹼性磷酸酶連結鏈卵白素受質（DAKO® cat# K0674 LSAB2 kit）

    - fast red chromagen reagent 呈色劑（Dako® cat # K699，儲存於-20℃冰箱中，使用前回溫後再打開瓶蓋，每個藥錠加入2mL 0.1M tris buffer, pH 8.3，震盪溶解後通過Millipore® 0.45 um過濾膜）

    - Mayer’s hematoxylin 蘇木精（Biomeda® cat # M10）

    - aqueous mounting medium 封片膠（Dako® cat # S3025）

三、器材

    - 載玻片（Superfrost Plus®）

    - 蓋玻片

    - 染色架

    - 染色槽

    - 震盪器

    - 無塵拭紙

    - 10(l, 100(l, 200(l, 1000(l 微量滴管及拋棄式尖頭

    - 1.5ml, 15ml 離心管

    - 烘箱（可達60~80℃）

    - 加熱蒸汽鍋（可達100℃）

    - 組織切片自動染色機（Sakura® Tissue Tek）

    - 組織切片自動免疫染色機（Dako® Autostainer Universal Staining System）

    - 光學顯微鏡

    - 冰箱

四、方法

- 將經福馬林固定、酒精脫水、石蠟包埋組織，製成 3 um 厚之組織切片置於染色架中。

- 放置於60℃烘箱中30分鐘或80℃烘箱中10分鐘，讓組織黏附於特殊染色專用載玻片上。

- 將切片置於組織切片自動染色機內進行脫蠟，先經兩次二甲苯，再經100%、95%、70%乙醇，每步驟浸泡3分鐘，然後以蒸餾水洗。

- 配製組織切片自動免疫染色機染色過程所需之試劑，包括蛋白酶K、正常綿羊血清、TST緩衝液、初級抗體、次級抗體與受質等溶液。

- 將切片置於組織切片自動免疫染色機內進行染色，輸入相關資料與設定染色步驟。

- 切片上滴滿蛋白酶K溶液（0.1 mg/mL in 0.6M tris/0.1% CaCl2），置於室溫中消化15分鐘，以進行組織內之抗原修復。

- 切片浸泡於TST緩衝液中兩次，每次3分鐘。

- 切片上滴滿20% NSS/TST正常綿羊血清，置於室溫15分鐘，以去除非特異反應。

- 切片上滴滿經適當稀釋之單株或多株初級抗體（以NSS/TST緩衝液稀釋，約在100至1000倍間），置於室溫作用60分鐘，使抗原與抗體得以結合。

- 切片浸泡於TST緩衝液中兩次，每次3分鐘。

- 切片上滴滿次級抗體，置於室溫15分鐘，使初級與次級抗體得以結合。

- 切片浸泡於TST緩衝液中兩次，每次3分鐘。

- 切片上滴滿受質，置於室溫15分鐘。

- 切片浸泡於TST緩衝液中兩次，每次3分鐘。

- 配製呈色劑，置入組織切片自動免疫染色機中。

- 切片滴滿呈色劑，置於室溫15分鐘。

- 切片浸泡於蒸餾水中兩次，每次3分鐘。

- 將切片自免疫染色機中取出，置於染色架上。

- 切片浸泡於蘇木精中複染3分鐘。

- 將切片浸泡於蒸餾水中1分鐘。

- 將切片浸泡於緩衝液（2mL 2M tris buffer, pH 7.5＋198 mL蒸餾水）中1分鐘。

- 將切片浸泡於蒸餾水中1分鐘。

- 將切片風乾，滴上封片膠，蓋上蓋玻片。

- 置於光學顯微鏡下觀察結果。

五、結果

在光學顯微鏡下以不同倍率觀察經免疫組織化學染色之切片，若為陽性則可見經fast red染色後呈現紅色顆粒出現於組織中，不同病原之疾病引起之色素沉積的器官與組織出現位置並不相同，例如沉積在細胞質、細胞核、細胞間質等。

六、注意事項與問題解決

- 免疫染色的過程有點複雜，除了需要技術之外，經驗也相當重要，所以染色成功與否與相當多的因素有關，若出現不合理的結果時，則必須重新檢討染色步驟。

- 為了確認染色是否成功，每次染色時要同時進行陽性與陰性對照染色，在遇到問題時方能藉由對照結果來發掘問題之所在。

- 陽性對照之目的在於用來評估染色之特異性，陰性對照可用來評估染色之非特異性。

- 進行實驗前需確認所有的試劑成份、使用濃度、酸鹼值是否正確，是否仍在有效期之內。

- 由於組織經過中性福馬林固定會使組織內之蛋白質變性，所以組織需要經過蛋白酶消化才能裸露出抗原決定位來與抗體結合。

- 若結果陽性對照切片未染上色，則必須確認是否為蛋白酶K消化、次級抗體、受質或呈色劑有問題。

- 若結果只有部分的陽性對照切片有染上色，則表示是初級抗體有問題，必須確認抗體是否仍有效、稀釋濃度、蛋白酶K消化時間，或以加熱來方式來使組織內之抗原修復。

- 在判讀時需排除是否為非特異性反應，非特異性反應通常會出現在組織邊緣、固定不良組織中心、膠原纖維或血漿聚集處。

- 若切片染色背景過強時，需考慮是否抗體濃度太高、抗體遭受污染、組織固定不良或染色過程未保持濕潤。

- 若染色性很弱，則可能是因為組織固定在福馬林的時間過久，所以檢體儘可能不要浸泡於福馬林中超過一週。

- 病原特異性的抗體可以將抗原純化後藉由免疫動物來取得多株抗體，或進行細胞融合腹腔接種小鼠來製備單株抗體。

研  習  心  得

一、新興人畜共通傳染病之威脅

人畜共通傳染病之發生將會造成公共衛生問題與引起社會恐慌，我國因鄰近中國大陸，疫情不明且走私行為時有所聞；加上貿易自由化開放動物及其產品市場的新情勢及兩岸三通的外在環境壓力，使防疫工作益加艱鉅。隨著貿易全球化與市場自由化之開放，人畜共通傳染病的傳播也有全球化的趨勢，新興或新浮現人畜共通傳染病逐漸發生，如多達20餘國發生之牛海綿狀腦病（狂牛病）、馬來西亞之立百病、歐美之西尼羅熱等或近年來亞洲多國發生之H5N1家禽流行性感冒對人類健康的威脅，所造成的社會恐慌，皆受到全世界的普遍重視，甚至會嚴重影響到國家整體經濟發展與國際聲望，故其影響層面可稱既深且遠。

二、人畜共通傳染病診斷技術

美國疾病管制局國家傳染病中心職司傳染病之防治，對於人畜共通傳染病相當重視，例如病毒性出血熱、炭疽、嚴重急性呼吸道症候群、西尼羅病毒腦炎、立百病毒感染、狂犬病、鈎端螺旋體症等近年來頗受重視之人畜共通傳染病，皆具豐富之疫情處理經驗與快速與正確的診斷技術，故其診斷技術可謂當今之翹楚，相當時得學習。

三、國際間之交流

本次研習承蒙美國疾病管制局謝文儒博士之熱心安排與協助，在研習期間除了研習有關免疫組織化學染色技術之外，也透過謝博士的安排有機會參觀拜訪相關單位與專家學家，不僅拓展視野也有助於建立日後國際交流之管道，以提升我國參與國際性事務之空間。

四、實驗室之自動化系統

美國疾病管制局傳染病病理部門內之病理研究診斷相關儀器設備皆為現代化之自動儀器，例如：全自動組織脫水機、新型組織包埋機、新型切片機、全自動切片染色機、全自動封切片、全自動免疫組織化學染色機、包埋盒打印機、玻片打印機、各式標籤機與全自動切片影像掃瞄器等，且大多數的儀器皆至少有兩套以上，不僅可充分節省人力與時間，並容易控制切片與染色之品質。本次研習之免疫組織化學染色技術方面，病理部門共有四台全自動免疫組織化學染色機，由於該技術步驟相當繁瑣，故充分利用機器來取代人力。此外，該實驗室之所有切片的顯微影像皆以全自動切片影像掃瞄器建檔，相當具有效率。

五、實驗室分工合作與人力資源

本次曾參訪美國疾病管制局內數個不同的實驗部門，深覺其各實驗室分工合作與人力資源相當充足，每位研究人員、技術人員或行政人員皆有其專精之職掌與工作，合作無間且規劃完善，相當值得學習。以傳染病病理部門為例，共有20多名專職人員，病理專科醫師負責診斷結果判定，其餘研究或技術人員負責組織病理切片製作、免疫組織化學染色、分子生物學診斷、電子顯微鏡學診斷、行政秘書、行政助理等，實驗室清潔與保全工作則外包給專門公司。該部門分工完善，使每位人員皆能各司其職，迅速確實地完成所負任務。

六、實驗室品質管制

美國疾病管制局傳染病病理部門每次進行染色過程一定都會加入陽性與陰性對照來確認其實驗過程之正確性。本次研習期間適逢其實驗室儀器搬遷，為了確認搬遷後之實驗儀器運作品質，其在進行病例診斷之前會先選用已知病例進行品質確認工作，可見其對實驗室品質管制控制之重視程度。

七、病例資料庫管理系統

美國疾病管制局傳染病病理部門在許多年前就已建立其病例資料庫管理系統，每個送檢樣本皆能有效地建檔與隨時查閱，包括病歷資料、檢驗項目、檢驗資訊、結果報告、顯微影像、來往書信或電子郵件、病例搜尋或統計等相當值得學習。

八、安全管制措施

美國自從2001年9月11日紐約遭受恐怖攻擊事件之後，全國各地之安全檢查措施皆大為提升。由於本次研習地點隸屬於美國聯邦政府機構，所以特別重視進出人員之安全管制措施。各進出口皆設有安全檢查站，人員須通過金屬偵測通道，隨身物品皆需通過X光機掃描。外國訪客在進入美國疾病管制局的三個工作天前需事先提出申請，經確認後方得以訪客身份進入，但訪客須有美國疾病管制局人員陪同。各大樓出入口皆設有保全人員，進出皆須出示護照並簽名。正式通行證則需要提出申請、身份確認、指紋建檔與拍照，至少需一星期以上之作業時間，進出各大樓皆須出示通行證，可見其安全檢查之謹慎與重視程度。

九、實驗室之生物安全

近年來美國疾病管制局之實驗室為符合生物安全相關規範，不斷地興建新式高生物安全等級實驗室。本次研習期間也參觀不同部門之高生物安全等級實驗室，包括生物安全二級、三級與四級，經過參觀比較之後，深刻體認到其實驗室設計之用心與值得學習之處。

建  議  事  項

一、重視新興人畜共通傳染病之威脅：近年來人畜共通傳染病有全球擴大傳播的趨勢，對動物與人類的健康皆造成威脅，其發生不僅會對社會造成恐慌，甚至會嚴重影響到國家整體經濟發展與國際聲望，故須重視其監測工作與防治措施。

二、強化人畜共通傳染病之診斷與應變：學習美國疾病管制局國家傳染病中心對於人畜共通傳染病之防治，需具備快速與正確的診斷技術以及疫病發生時之緊急應變措施。

三、建立國際間交流管道：國際合作計畫不僅可拓展各領域視野，也有助於加強國際間之交流與建立合作管道。

四、擴充實驗室之自動化系統：實驗室硬體設備之自動化不僅可節省大量人力與時間，並容易控制實驗品質，可大幅提升實驗室之試驗品質與診斷效率。

五、實驗室需分工合作且具有充足之人力資源：每人需皆有專精之職掌與工作，合作無間且規劃完善，方能迅速確實地完成所負任務。

六、實驗室品質管制控制：實驗室需進行品質確認工作，以控制並確認其實驗過程之正確性。

七、病例資料庫管理系統：應積極建立電子化之病例資料庫管理系統，使每個送檢樣本皆能有效地建檔與隨時查閱，提昇為民服務之效率。

八、強化重要人畜共通傳染病診斷人才之培育：建議應建立健全的獸醫診斷人員培育制度有計畫地持續培育重要人畜共通傳染病診斷人才。