出國報告（出國類別：實習）

赴美國西南研究院

氫能實驗室觀摩研習報告

服務機關：行政院原子能委員會核能研究所

姓名職稱：王誠佑 副工程師

派赴國家：美國

出國期間：96年1月29日至96年3月4日

報告日期：96年4月18日

摘　要

西南研究院(Southwest Research Institute, SwRI)之氫能實驗室，為美國能源局(Department of Energy, DoE)所成立之國家實驗室，其成立目的在建立國家級之儲氫量測測試平台，建立標準化的步驟，於儲氫材料之儲氫量測發展研究已具規模。此行前往美國西南研究院之氫能實驗室，學習該實驗室於儲氫材料所建立之模型：Gibbs Excess Adsorption；及學習體積法(Volumetric Analysis)與重量法(Gravimetric Analysis)儲氫量測之理論基礎：Simple Equation of State, SEOS，簡單狀態方程式，與其實驗之操作程序。此外，並將本所自行合成之儲氫材料供該實驗室進行儲氫量測round robin實驗，以驗證本所之合成能力與儲氫量測能力，更測得儲氫材料與室溫75MPa條件下，儲氫量高達3.26wt%，證實本所於儲氫材料上之合成已達國際水準。

目　　　次

摘  要

（頁碼）

一、	目的	5

二、	過程	6

三、	心得	7

四、	建議事項	17

圖　目　錄

頁碼

圖1.　PCT Pro-2000之照片及示意圖	18

圖2.　SEOS之巨觀示意圖	18

圖3.　SEOS之微觀示意圖之一	19

圖4.　SEOS之微觀示意圖之二	19

圖5.　等溫吸附曲線示意圖	20

圖6.　溫度梯度示意圖及其影響	20

圖7.　temperature correction factor	20

圖8.　低溫校正實例	21

圖9.　亨利定律	21

圖10.　Rubotherm磁浮式熱重分析儀示意圖	21

圖11.　氫氣與氦氣之理想PCT isotherm	22

圖12.　IRMOF-8 HT-16之氦氣PCT isotherm	22

圖13.　IRMOF-8 HT-16之氫氣校正後PCT isotherm	22

圖14.　IRMOF-8 HT-16之儲氫量PCT isotherm	23

圖15.　IRMOF-8之儲氫量PCT isotherm	23

# 目的

本所目前正積極進行儲氫材料研究計畫，開發具有潛力之儲氫材料及建立儲氫量測之相關技術。此次公差前往美國西南研究院(Southwest Research Institute, SwRI)之氫能實驗室，參與其儲氫量測之研究。該氫能實驗室為美國能源部(United States Department of Energy, DoE)所屬之國家實驗室，透過實地實習訓練，了解儲氫量測之理論基礎與程序。此次赴美參與研究項目為：體積法儲氫量測(Volumetric Analysis)、重量法儲氫量測(High Pressure Thermogravimetric Analysis)。本次出國除了解美國研究單位在儲氫量測之研究發展、蒐集其實驗室針對工案問題之因應設計、並進行本所自行合成之儲氫材料進行量測，有助於本所在儲氫材料研究規劃及相關領域技術開發。

# 過程

本所於2005年10月18~19日舉行台灣奈米碳材儲氫研討會期間，邀請該研究院儲氫材料計畫主持人Mr. Michael A. Miller與會，擬提案派員至該研究院參與相關研究工作，進而強化建立雙方合作管道。

經雙方多次討論與協議，赴美國西南研究院(Southwest Research Institute, SwRI)國家氫能實驗室進行儲氫量測之研究實習，自96年1月29日至96年3月4日，為期34天。

1 月 29 日：

去程，台北出發，經美國洛杉機國際機場(Los Angeles International Airport)，轉機前往聖安東尼奧國際機場(San Antonio International Airport)，抵達位於美國中南部德州(Texas)的聖安東尼奧市。在Ms. Esperanza Ortiz-Pensado的協助下，至西南研究院(SwRI)辦理報到。

1 月 30 日 ~ 3 月 1 日：

在氫能實驗室負責人Mr. Michael A. Miller的帶領下，在美期間均向他以及該團隊一位技術員Mr. Jose Martinez研究實習。公差期間所進行之研究工作如下：

| 指導專家 | 研究工作項目 |
| --- | --- |
| Mr. Michael Miller | 體積法儲氫量測指導 |
| Mr. Michael Miller | 重量法儲氫量測指導 |
| Mr. Michael Miller | 氫氣吸附理論之研發指導 |
| Mr. Jose Martinez | 實驗步驟及工安指導 |

3 月 2 日 ~ 3 月 4 日：

回程，聖安東尼奧出發，經美國洛杉機國際機場，轉機回台北桃園國際機場。

# 心得

在氫經濟(Hydrogen Economy)的遠景中，氫氣的儲存為一重要之課題。然而，由於目前的多孔、低密度之儲氫材料對氫氣的吸附量均不高，如何能運用儀器，對少量儲氫量進行精準的量測—材料儲氫量的量測變成一項關鍵的環結。為此，美國能源局(Department of Energy, DoE)於西南研究院(Southwest Research Institute, SwRI)成立之氫能實驗室，此為美國之國家實驗室，其成立目的在建立國家級之儲氫量測測試平台，建立標準化的步驟，該氫能實驗室於儲氫材料之儲氫量測發展研究已具規模。西南研究院成立於1947年，可為美國及海外的產業及政府客戶提供各項研發服務。其佔地1200英畝，職員約2700人，專業人員達1400人，於2005年的收入總額達4.35億美元，並擁有多項專利及研發獎項，為美國歷史最悠久、規模最大的私人非營利獨立研發組織(R&D)。

本所於2005年10月18～19日舉行台灣奈米碳材儲氫研討會期間，邀請該實驗室之計畫主持人Mr. Michael A. Miller與會，並提出派員實習及日後雙方合作之計畫。因此，本所派我前往美國西南研究院進行儲氫量測的實習，其主要目的在於瞭解體積法儲氫量測及重量法儲氫量測之原理基礎以及操作程序；並將本所自行合成之儲氫材料供該實驗室進行儲氫量測round robin實驗，以驗證本所之合成能力與儲氫量測能力。

茲簡述此次參加實習研究之心得重點如下：

- 體積法儲氫量測(Volumetric Analysis)：

體積法儲氫量測係使用Hy-Energy公司所生產之PCT Pro-2000(如圖 1)，此儀器使用Sivert’s Law進行儲氫量測，藉由儲氫前後的壓力、溫度、體積等變化進行氫氣吸附莫耳數的估算。首先將量測試樣置入手套箱中，於手套箱中的真空容器內進行加熱前處理，以除去水氣雜質；前處理後的試樣，在充滿氬氣保護的手套箱中，將試樣在其中之微量天平秤重（此為試樣的初始重），再置入事先放在手套箱中的試樣槽；裝入試樣時應注意避免試樣損耗，並注意應加入不鏽鋼spacer，減少試樣槽中的空體積(Void Volume)；由於試樣槽在手套箱中安裝試樣，再將試樣槽上的手動閥關閉，因此可確保前處理後的試樣可完全與空氣隔絕；將取出的試樣槽安裝至PCT Pro-2000，首先進行He Calibration，量出試樣槽中的空體積，再進行氫氣的儲氫實驗，如PCT實驗或Cycle Life實驗。取得試樣儲氫的原始數據後，再依後述之理論基礎公式進行計算，可得試樣的儲氫量值。

- Gibbs Excess Simple Equation of State (SEOS)

在體積法儲氫量測中，主要使用的理論公式為簡單狀態方程式(Simple Equation of State, SEOS)，此式藉由巨觀及微觀角度，對儲氫量進行估算。首先在巨觀方面，其依據的示意圖(如圖 2)及公式(如式 1)如下：

(1)

如圖，開閥前左側高壓容器reference reservoir具有體積VC及氣體密度ρC，因此可得知開閥前的氣體重量為VCρC；而開閥後，總體積為VC+V0，氣體密度為ρa，因此開閥後的氣體重量為(VC+V0)ρa；因此，開閥前後的氣體重量差（減少），為試樣的吸氫所造成。

然而在微觀方面，其依據的示意圖(如圖 3)及公式(如式 2)如下：

(2)

如圖，氣體分子可分為緊鄰被吸附的分子，以及自由未被吸附的分子。被吸附的氣體形成一吸附區(Adsorbed Phase)，此吸附區的體積為Vad，而吸附區內的氣體密度為ρad；因此在吸附區內氣體的重量為Vadρad。然而，吸附區內仍有自由的氣體分子在此進出，而整體的氣體密度為ρb，因此在吸附區內的自由氣體重量為Vadρb。換言之，欲求得在吸附區內被吸附的氣體重量（即儲氫量），則必須將上述二者相扣，即Vad(ρad-ρb)。微觀的儲氫量值，則被定義為Apparent Gibbs Excess Adsorption，Gexa，此外，我們又可將微觀儲氫量值視為巨觀儲氫量值。(如式 3)

(3)

此即為Apparent Gibbs Excess Adsorption的通式，由於吸附區體積與吸附區Vad氣體密度ρad未知，因此以巨觀觀點來進行儲氫量的估算。此外由Gexa定義可知，當ρad大於ρb時，為正值；反之，當小於時則為負值(如圖 4)。然而，負值並非暗示脫氫，Apparent Gibbs Excess Adsorption為累加值，因此負值表示等溫吸附曲線已達最大值，而吸附量因而開始下降。(如圖 5)

如上述，我們使用Apparent Gibbs Excess Adsorption之巨觀觀點進行儲氫量測，其中ρC與ρa可由儀器量測出的溫度、壓力推估；reference reservoir體積VC為原廠值；然而試樣槽sample reservoir的空體積V0，則可用He Calibration實驗求得，其重要假設為試樣不會吸附氦氣，因此為Gexa零。(如式 4)

(4)

由式 (4)求得V0值，再代回式 (3)即得儲氫量的估算。

- 體積法儲氫量測之低溫校正

若欲進行低溫儲氫實驗，則必須將試樣槽浸在液態氮中，再進行氫氣的儲氫實驗。於實驗過程中，應注意液態氮的液面高度恆定，液面的微量變化會造成數據的不準度大幅提升。此外，低溫的儲氫實驗由於溫度梯度(Temperature Gradient)造成的氣體密度梯度，此氣體密度梯度會造成儲氫量的大幅增加(如圖 6)，造成在77K低溫時，即使並無任何試樣在試樣槽內，卻仍有高達5wt%@70bar的高吸附量假象；因此，必須進行低溫校正，才能得到修正後的儲氫量值。低溫校正需導入低溫時，體積的修正式。(如式 5)

(5)

其中，Cf為temperature correction factor溫度修正係數(如圖 7)，Tc, Ts分別為reference reservoir及sample reservoir的溫度，試樣槽sample reservoir的空體積V0為實驗量測值，然而由式 5可知，在低溫狀態下，真正的有效體積Veff0比量測值V0還大；因此在式 3右側應扣除較大的Veff0ρa而非V0ρa。

為了取得溫度修正係數Cf，我們必須先量測出空體積V0，以推測出試樣的體積（試樣槽體積－空體積）；之後，再置入已知密度之等體積的不吸附物（如矽單晶），進行不吸附物之儲氫實驗，如PCT實驗或Cycle Life實驗；雖然是置入矽單晶進行實驗，但由於前述低溫會造成高吸附量的假象，因此，以式 3進行修正，逼近最佳Cf使得不吸附物之實驗結果儲氫量為0(如圖 8)，再以求得之Cf對試樣實驗結果進行修正，以求得真實的儲氫量值。

因此，為了讓低溫實驗的誤差減少，應將空體積V0越小越好，因為當V0越小，低溫造成的儲氫量增加效應則越小(如式 5)；因此，Mr. Miller於西南研究院氫能實驗室中，自行訂製體積較小的sample reservoir，減少此項效應。

- 體積法儲氫量測之亨利定律校正

一般的亨利定律，主要說明在密閉容器內的溶劑與氣體溶解度之關係，當氣體壓力增加，則溶解於溶劑內的氣體也會隨之增加，形成一正比關係，而斜率則與氣體分子量有關(S=kHP)。此處之亨利定律校正，則是將試樣視為有溶解力的溶劑，探討氣體溶解的行為。將試樣於氦氣中進行PCT實驗，亦即吸附量對氣壓作圖(如圖 9)，求得斜率mHe後，再利用上述亨利定律之斜率與氣體分子量有關，而去推估在高壓儲氫實驗中，試樣對氫氣的溶解度；再加上Gibbs Excess Adsorption即為真正的儲氫量值。(如式 6)

(6)

然而，Mr. Miller認為，在他長期的研究經驗中，目前尚無試樣有亨利定律現象，在高壓氦氣PCT實驗中並無氦氣的溶解度，因此西南研究院氫能實驗室也並未對儲氫實驗進行亨利定律校正。

- 重量法儲氫量測(High-Pressure Thermogravimetric Analysis)

在重量法儲氫量測方面，是使用Rubotherm所生產之磁浮式熱重分析儀進行實驗，此熱重分析儀使用磁浮式，機體上方有電磁鐵，與實驗高壓槽體隔絕，高壓區有永久磁鐵，若試樣有重量變化，則會造成永久磁鐵的位置產生變化，因電磁效應而使機體上方電磁鐵產生電流，而產生重量讀值變化(如圖 10)。其實驗流程為：首先將量測試樣置入手套箱中，於手套箱中的真空容器內進行加熱前處理，以除去水氣雜質；前處理後的試樣，在充滿氬氣保護的手套箱中，將試樣在其中之微量天平秤重，之後置入事先放在手套箱中的閃爍瓶，再將閃爍瓶移至熱重分析儀之手套箱中，在充滿氬氣保護的手套箱中將試樣置於金屬試樣杯內，吊掛在吊線上；實驗前先進行He Calibration以求得試樣於氦氣中的PCT isotherm，再以氫氣進行PCT實驗，量得儲氫量值。

重量法儲氫量測最主要的問題，在於氣體加壓後，會對試樣產生浮力效應。因此，有三個理論公式可以重量法進行儲氫量測計算，分別為簡單狀態方程式(Simple Equation of State, SEOS)、班得狀態方程式(Bender Equation of State, BEOS)、以及低溫下的對照樣品法。雖然有三個理論模型可進行儲氫量測，然而，低溫對照樣品法係於77K以熱重分析儀進行PCT實驗，於實際上不可行，因此也不詳加敘述。

- Simple Equation of State (SEOS)之浮力校正

重量法儲氫量測的浮力效應，是指試樣在高壓氣體中，氣體密度對試樣會產生向上的浮力，此浮力與氣體密度（或壓力）及佔有體積有關。因此，簡單狀態方程式描述了重量法儲氫量測中，試樣的受力總合。(如式 7)

(7)

其中，M為熱重分析儀所量測出的重量(apparent weight)，Ms為試樣初始重，Ma為可能的儲氫量，ρV即為浮力效應，因浮力效應會使得量測出來的重量變輕，因此在SEOS中為負號。理論上若已知氣體密度與試樣體積，即可消除浮力值，然而，試樣體積未知，故無法估算浮力效應；此外，如圖 10所示，在氣體中佔有體積的除了試樣外，尚有永久磁鐵、吊線、金屬試樣杯的體積等等，這些都增加了體積估算的困難度。

若以氦氣進行熱重分析儀實驗，我們假設試樣不吸附氦氣（Ma = 0）；此外，我們將氣體密度以理想氣體方程式代入，則式 7可轉化為：

(8)

將式 8對氣體壓力微分，可得：

(9)

由式 9可知，若以氦氣進行PCT實驗，其重量讀值對氣體壓力作圖之斜率，可轉化為與氣體分子量呈正比關係的函數；此外我們可以發現，此斜率為負值，亦暗示壓力越高，其重量量測值越低。將式 9代回式 8，再加上儲氫量，可得：

(10)

換言之，原先未知的體積項，經由PCT實驗的斜率，可消去此體積項，補償浮力效應。由於此斜率與分子量呈正比，因此我們可以使用氦氣PCT實驗所得到的斜率，推估氫氣PCT實驗中，應補償的浮力效應。

(11)

原先熱重分析儀所量測的重量讀值M，可經由氦氣PCT實驗的斜率，乘上各點的壓力及分子量比例(如圖 11)，可補償浮力效應而得真正的重量讀值Mcorr。

- Bender Equation of State (BEOS)

上述簡單狀態方程式(SEOS)之儲氫計算方式，假設試樣不吸附氦氣，而Mr. Miller亦認為，在他長期的研究經驗中，目前尚無試樣有氦氣吸附現象，因此仍以SEOS方法進行重量法儲氫量測。而班得狀態方程式(Bender Equation of State, BEOS)法，欲只使用氫氣，進行浮力的校正與儲氫量的量測，以避免因吸附氦氣造成的浮力校正錯誤。

BEOS為一預測氣體密度、壓力、溫度、及揮發性的經驗式，其式如下：

(12)

其中，壓力P為氣體密度ρ及溫度T的函數，配合B~H及a1~a20等等常數，可利用已知兩參數，去推估另一參數。此外，其針對揮發性的經驗式為：

(13)

又吸附現象為一能量的變化，吸附前與吸附後的能量可表示為：

(14)

μad為吸附氣體能，為μb未吸附氣體能加上吸附能U所組成。又此位能可由揮發性表示：

(15)

因此，我們可得到揮發性fad與吸附能U的函式：

(16)

從上式fad = f(U)及BEOS之fad = f(ρ)，可推估ρ = f(U)，再以這些式子進行電腦模擬逼近，可求得正確的Gibbs Excess Adsorption。

(17)

理論上BEOS法，不需要使用氦氣，即可將浮力效應消除，並準確量出儲氫量值。然而，如何利用熱重分析儀的原始數據進行逼近，是一重要問題；此外，上述B~H及a1~a20等等常數，目前並無對應氫氣的常數值，因此雖有BEOS理論，但無法在實際上進行應用。

- IRMOF-8 HT-16之儲氫結果

藉由本次赴美研究實習機會，將自行合成並進行spill-over後處理之試樣，交由SwRI進行round-robin test。在合成方面，將與，以莫耳數比三比一的比例，加入50ml的溶劑DEF中，加熱至95℃持溫20小時合成；合成出來的試樣為IRMOF-8．DEF（），因此在氦氣氣流下加熱去溶劑；去溶劑後的純試樣IRMOF-8，先與Pt/AC、D-glucose以重量比八比一比一的比例研磨混合，以加熱爐加熱至180℃持溫3小時進行潤溼，再加熱至250℃持溫12小時進行碳化，此為bridge後處理。本次試樣編號為HT-16，由Mr. Miller親自操作，以重量法儲氫量測，配合SEOS浮力校正法，得出IRMOF-8 HT-16於室溫(25℃)下，PCT isotherm等溫吸附曲線，其結果如表一及圖 12, 13所示。

表一、IRMOF-8 HT-16實驗結果

| Pressure | Weight | Weight Change | Corrected Weight | Corrected Weight Change (Hydrogen Ads.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar | g | % | g | % |
| 0.000 | 0.090149 | 0.000 | 0.0901492 | 0.000000 |
| 4.007 | 0.089829 | -0.355 | 0.0903204 | 0.189908 |
| 6.702 | 0.089610 | -0.598 | 0.0904317 | 0.313365 |
| 13.237 | 0.089075 | -1.192 | 0.0906979 | 0.608642 |
| 26.527 | 0.087981 | -2.405 | 0.0912335 | 1.202767 |
| 54.241 | 0.085525 | -5.129 | 0.0921753 | 2.247500 |
| 67.512 | 0.084488 | -6.280 | 0.0927650 | 2.901675 |
| 74.846 | 0.083916 | -6.914 | 0.0930929 | 3.265357 |

由此結果可發現，未受SEOS浮力校正之重量值，隨著氫氣壓力增加而下降，此即為氫氣加壓後，對試樣及熱重分析儀內部元件產生與重力方向相反的浮力，造成重量下降。氦氣實驗亦同，隨著氦氣壓力增加重量下降(圖 12)，而氦氣的PCT isotherm之斜率，經計算(式 11)後可校正氫氣的PCT isotherm，而得校正後的重量(如表一)，校正後的重量則隨著氫氣壓力的增加而上升，此增加的重量即為氫氣的吸附量。

實驗結果在室溫下(25℃)、74.8bar(約1084.9psig)，得到儲氫量約3.27wt%。此氫氣之PCT isotherm與Yang et. al的實驗結果相符；圖 14為IRMOF-8 HT-16有經bridge後處理及未經bridge後處理的儲氫量結果，經bridge後處理的試樣是由SwRI進行儲氫量測，而未經bridge後處理的試樣是由本所自行進行儲氫量測；如圖 14, 15所示，本所已成功再現Yang et. al之結果。

- INER與SwRI之差異

在體積法量測方面，本所與西南研究院均使用相同的儀器PCT Pro-2000，比較大的差異在於試樣的前處理，西南研究院的試樣前處理以及試樣秤重，均在充滿保護氣體的手套箱中進行；而本所擬於設備較弱，只能在PCT Pro-2000儀器中進行前處理，以初始重較高的試樣重量，作保守的儲氫量評估。在儀器中直接進行前處理的缺點在於，前處理會趕去可能的溶劑或水氣，這些雜質佔有的重量不少，西南研究院可準確地量測前處理後的剩於重量，而本所只能將進行前處理之前的試樣重量視為初始重，因此在儲氫量測結果上，會有明顯的差異。

在重量法量測方面，本所與西南研究院使用完全不同的量測儀器，西南研究院使用單懸臂式，優點在於能避免氣體污染天平元件，缺點則在於浮力效應過大；本所使用的是雙懸臂式，雖然氣體雜質可能會污染天平元件，但內部有導流層避免雜質進入，而優點在於浮力因雙懸臂式兩端能互相抵消，而能將浮力效應減到最低程度。

此外，在設備方面，西南研究院氫能實驗室為了實驗的準確性，裝置有手套箱、氣體純化管、七位數微量天平、質譜儀…等。在安全性方面，該實驗室配有氫氣取樣及測漏儀，平時可監測氫氣在實驗室中的含量；當有大量氫氣外洩時，實驗室牆上及天花板的風門會打開，而天花板上的巨型風扇會啟動，導入戶外空氣，形成氣流帶走實驗室中的氫氣，以保護人員的安全。

# 建議事項

  - Southwest Research Institute的Mr. Miller於儲氫量測方面，有很深厚的理論知識基礎，此有助於本所於儲氫量測實驗上之設計與改良，並得以將實驗建立在有根據之物理化學基論基礎上。

  - 由於本所與Southwest Research Institute所使用之體積法儲氫量測實驗儀器相同，建議於本所既有基礎瞭解上，改善儀器置放環境的溫度控制，並採用國外之實驗步驟及方法。一來可降低因實驗室環境的不穩定所產生的不準度，以縮短於實驗儀器操作上的盲點，二來可架構在與國外研究團隊相同之量測計算理論，與國外研究團隊並駕齊驅。

  - 重量法儲氫量測方面，由於本所所擁有之儀器(懸臂式熱重分析儀)與該團隊(磁浮式熱重分析儀)不同，建議在瞭解雙方儀器之優劣後，針對本所既有儀器進行修正，以突顯既有儀器之優點，削減其本身缺點，以減少誤差值。

  - 在實驗室安全方面，建議注意實驗室內微量氫偵測儀之保養，並規劃氣體管線配置及安全裝置等，提升實驗室安全，使更合乎國際級研究水準。

圖1.　PCT Pro-2000之照片及示意圖

圖2.　SEOS之巨觀示意圖

圖3.　SEOS之微觀示意圖之一

圖4.　SEOS之微觀示意圖之二

圖5.　等溫吸附曲線示意圖

圖6.　溫度梯度示意圖及其影響

圖7.　temperature correction factor

圖8.　低溫校正實例

圖9.　亨利定律

圖10.　Rubotherm磁浮式熱重分析儀示意圖

圖11.　氫氣與氦氣之理想PCT isotherm

圖12.　IRMOF-8 HT-16之氦氣PCT isotherm

圖13.　IRMOF-8 HT-16之氫氣校正後PCT isotherm

圖14.　IRMOF-8 HT-16之儲氫量PCT isotherm

圖15.　IRMOF-8之儲氫量PCT isotherm

# Text boxes

ρV