出國報告（出國類別：洽公）

中印雙方LNG化驗比對測試

服務機關：中油公司永安液化天然氣廠

姓名職稱：施明陽 企劃控制師

陳富柔 化驗技術員

派赴國家：印尼

出國期間：97/10/21~97/10/26

報告日期：97/11/26

摘 要

台灣中油公司與印尼國營Pertamina公司簽定Badak III及Badak VI 的LNG買賣合約，是以分析熱值大小為計價方式，且其交易金額十分龐大，為了加強雙方對LNG分析計價互信與了解，可透過LNG化驗比對測試(Correlation Test)，來確保分析儀器的準確性及化驗人員分析技術維持一定水準，達到雙方認可的誤差範圍內，進而維持公平交易原則。

目前本公司與印尼國營Pertamina公司簽定合約量，每年分別是Badak III 150萬噸、Badak VI 184萬噸。雙方可藉此定期(每三年一次)本廠與位於Bontang 的 Badak NGL廠進行LNG化驗比對，彼此可就相關問題提出研討，尋求最佳解決之道，來提昇在卸收計量分析上之技術。且利用營運方面經驗分享與實際之應用，促使LNG買賣雙方能更順利完成裝載、航行、卸收及計量分析任務，以提昇本公司天然氣營運與管理技能，及因應未來本廠業務之快速成長。

經由此次雙方比對會議探討LNG化驗熱值等問題及尋求因應對策取得共識，可增進雙方良好互動情誼，建立提升互信基礎，並相互學習對方長處，同時透過面對面的溝通，與認識雙方相關工作人員，有利於日後業務之溝通、協調與執行，以建立互信、互利之合作關係。

目 次

壹、目的                                                   	P.4

貳、過程	       P.6

一、LNG比對測試報告內容                                          P.6

二、賣方參加比對測試使用分析儀器                                   P.7

三、賣方於化驗比對測試執行比對樣品分析之結果                       P.8

四、比對結果                                                       P.8

參、心得與建議                                                         P.9

壹、 目的

我國LNG買賣合約一般幾乎均為十五、二十、二十五年等之長期合約，買賣雙方均投資巨額的金錢，所以解決買方及賣方對合約執行上之觀點差異，是項非常重要的工作。例如針對雙方各項業務如LNG運輸船航行、進出港、船岸操作、燃油之供應及分析、計量等問題，以定期、不定期會議研討及LNG化驗比對方式，並由相關專業人員代表參與討論。此次中印雙方的LNG化驗比對測試 (Correlation Test) 是針對LNG於印尼Bontang 的Badak NGL(Natural Gas Lique廠裝載時，與在本公司永安廠卸收時，LNG的熱值分析而言，為了加強雙方對LNG分析計價互信與了解，透過此種化驗比對測試，來確保分析儀器的準確性及化驗人員分析技術可維持一定水準，重新再訂立計量計價判定基準合理及公平性。

Badak III LNG買賣合約為中油公司與印尼國家Pertamina石油公司簽訂之LNG買賣合約，為期二十年，年合約量150萬噸，由LNG運輸專用船”Ekaputra“ 在印尼Bontang裝載完成後，航行至台灣高雄縣永安鄉永安液化天然氣廠(Yung-An Terminal)卸收，航程約4-5天，但此合約將在民國98年底到期；而Badak VI LNG買賣合約大略相同，其差異在於年合約量為184萬噸，由LNG運輸專用船為”Golar Mazo“，且此LNG船本公司亦參與投資，此合約將在民國105年底到期。LNG化驗比對測試(Correlation Test)每三年一次，由中印買賣方交互主辦(今年2008年由賣方主辦)。主辦方需負責測試程序、流程擬定及測試樣品、報告製作，測試程序、流程皆須先經買賣雙方確認後，方可依此內容執行。

此次出差參與LNG化驗比對，是整個比對測試程序之一部份，主要是見證賣方執行部分，待11月份中旬PT. Badak NGL廠賣方派員至永安廠見證買方執行部分，主辦方才能全部完成比對報告製作。

每三年一次的定期取樣分析比對測試 (Correlation Test)，買賣方可經由執行過程取樣、分析及比對，來評估卸收LNG之分析儀器(氣相層析儀，GC)及化驗人員分析操作技術之可靠性，以作為往後合約交易公平性之依據，並同時藉此雙方交流之機會，雙方工作人員認識，並就LNG分析技術問題及資訊收集方面作當面交流與溝通，以提高雙方技術水準及促進彼此互信了解，建立互信基礎。

貳、過程

本次出國行程如下:

10月21日  搭乘國際線班機：高雄機場 -> 桃園機場 -> 印尼Jakarta機場

下午抵達雅加達市區，並拜會印尼國營Pertamina石油公司JMG部門

認識了銷售部門的Mr. Imron, Mr. Jaziardi，與LNG船公司：Mr. Sutiyarso, Mr. Dandun

10月22日  搭乘印尼國內線班機：Jakarta -> Balikpapan -> Bontang

下午抵達 Badak NGL廠

10月23日  開始進行2008年中印雙方 Badak III 及 Badak VI 合約內容中之

LNG化驗比對測試

由其化驗室主管Mr. Suhadi主持此LNG化驗比對測試

10月24日  繼續進行2008年中印雙方 Badak III 及 Badak VI 合約內容中之

LNG化驗比對測試，與技術研討會

10月25日  搭乘印尼國內線班機：Bontang 機場 -> Balikpapan機場 -> Jakarta機場

下午抵達雅加達市

10月26日  搭乘國際線班機：印尼Jakarta機場 -> 桃園機場 -> 高雄機場

晚間返抵高雄機場

一、LNG比對測試報告內容：

此次參加化驗比對人員，有印方有PT. Pertamina /JMG、PT. Badak/NGL，中油公司永安廠人員，及第三公正單位(SUCOFINDO)見證人員(Surveyor)共同參加。執行此化驗比對前，需由買賣雙方確認各項執行以下步驟。

1、此次取樣由印方PT. Badak NGL 廠負責。

2、檢驗鋼瓶(Cylinder)閥上需附有蓋子或套子保護如實際LNG交易之方式。

3、檢驗鋼瓶(Cylinder)需有清楚標示記錄取樣相關資訊，例如日期、船次、取

樣人員及鉛封。

4、檢驗取樣鋼瓶拆封之測漏試驗及檢查其取樣壓力。

5、賣方分析之取樣鋼瓶瓶號分別為PTB-203、PTB-207。

6、見證PTB-203壓力6.6㎏/㎝2，PTB-207壓力6.5 ㎏/㎝2。

7、分析方法與LNG交易之方法需相同，亦需依據NGPA – 2261規範。

8、純氣體（Pure Gas）分析，響應曲線需依下列畫出：

a. 畫出CH4、C2H6、C3H8之靈敏度曲線。

b. 注入各成分壓力範圍分別為：

- 甲烷(CH4)： 600~700 mmHg。

- 其他成分： 50~150 mmHg。

- 每個成分需在上述壓力範圍內至少三點。

c. 分析純氣體以獲得Rf值，誤差值要小於1。

d. 分析參考標準氣體以獲得其組成百分比。

e. 分析比對樣品，分析值以莫爾百分率來表示(須取至小數第二位)。

二、賣方參加比對測試使用分析儀器

賣方(PT. Badak)使用分析儀器分別為GC#21、GC#22、GC#23、GC#28

##### 其參考標準氣體（Calibration Gas）經純氣體標定程序後，組成如下表：

| Components | GC#21 | GC#22 | GC#23 | GC#28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | ###### 0.020 | 0.026 | 0.029 | 0.026 |
| CH4 | 90.808 | 90.874 | 90.607 | 90.861 |
| C2H6 | 5.693 | 5.652 | 5.801 | 5.660 |
| C3H8 | 2.399 | 2.386 | 2.459 | 2.389 |
| i-C4H10 | 0.478 | 0.474 | 0.486 | 0.467 |
| n-C4H10 | ###### 0.554 | 0.543 | 0.566 | 0.548 |
| i-C5H12 | ###### 0.030 | 0.030 | 0.033 | 0.031 |
| n-C5H12 | ###### 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.018 |
| ###### Cylinder Number | ###### GU19066 | GU19078 | PLJ50395 | GU19093 |

三、賣方於化驗比對測試執行比對樣品分析之結果

賣方執行比對樣品分析，其結果如下表：

##### Correlation Sample Gas Composition

| Components | GC#21 | GC#22 | GC#23 | GC#28 | Error Max-Min | Allowable Limt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| CH4 | 88.96 | 88.94 | 88.95 | 88.96 | 0.02 | 0.30 |
| C2H6 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.40 | 0.01 | 0.10 |
| C3H8 | 3.86 | 3.87 | 3.85 | 3.87 | 0.02 | 0.05 |
| i-C4H10 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.02 | 0.03 |
| n-C4H10 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.02 | 0.03 |
| Cylinder No. | PTB-203 | PTB-207 | PTB-203 | PTB-207 |  |  |

四、比對結果

由於賣方具有多年的操作經驗及純熟的技巧，於是賣方的分析比對程序如期完成，分析結果符合於Allowable Limit(如上表所示)，在第三公正單位(SUCOFINDO公司) Mr. Irsal與Mr. Budi見證下，中印買賣雙方於此次比對測試後會議皆無任何異議，雙方期待2008年11月份中旬Badak NGL廠派員(Mr. Efrizal, Mr. Sinaga, Mr. Wardhana)至永安廠進行見證另兩取樣鋼瓶之熱值化驗，並預期順利執行此比對程序。

肆、心得與建議

此次2008年比對測試(Correlation Test)執行程序及行程皆為行之有年之例行性比對，事先經由雙方確認認同才執行，所以對整個測試流程、方法及步驟皆有充分了解，唯囿於時間安排因素(實際待在Bakak NGL廠化驗室2個工作天，前後各2個工作天均花費在長途飛行與轉機作業上)，永安廠人員無法見證學習賣方作純氣體分析（參考標準氣體標定）之部分，殊為可惜，因該部分一直是永安廠化驗室努力的方向，建議可延長待在Bakak NGL廠化驗室3個工作天，以見證並學習賣方作純氣體分析（參考標準氣體標定）之部分。

此比對測試結果主要用意在於分析儀器（含參考標準氣體）之功能及狀況之再確認，亦為相同取樣Sample於不同分析儀器及操作人員其分析各成分結果，需符合在比對容許範圍內。經由比對測試，雙方可在會議上溝通、討論、交流後，相信對於日後執行LNG卸收時分析計量、實驗室分析管理能力，更能互信，使賣方(印方)更能認同永安廠之Unloading時分析結果(因中印雙方LNG買賣交易是屬CIF，以到岸價格為準，是以永安廠分析熱值結果為準)，建立互信基礎。

目前世界LNG輸出國家有限，值此LNG屬賣方市場之際，本公司為求LNG之永續經營，實應廣泛參與各種可能與LNG輸出入國家有關之會議、技術研討會，增加互動機會，建立各種資訊與人際網絡，以利在急需採購或調度LNG時，可透過國際人際網絡，掌握準確商場信息，以利購買LNG，並進一步完成公司使命。