經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

赴卡達杜哈「擔任LNG裝船買方代表」

報告書

服務機關：台灣中油公司台中液化天然氣廠

姓名職稱：盧宗益 副廠長/曾世文經理

派遣國家：卡達

出國期間：98年04月08日至04月11日

報告日期：98年05月5日

摘要：

LNG交易一般區分FOB與CIF方式，FOB為在裝貨港(Ras Laffan, Qatar)計量計價，買方(buyer)至裝貨港見證有關計量計價流程，包括船上儲槽冷卻(cooling-down)、裝貨前測量核對見證(CTM open, custody transfer measurement opened)、裝貨氣體樣品(composite gaseous sample)開始收集、裝貨流程(delivery of  LNG procedure)、停止氣體樣品收集與分裝樣品鋼瓶 、裝貨後測量核對見證(CTM close, custody transfer measurement closed)及文件簽認、裝貨樣品分析(analysis of LNG loaded)及報告簽認、核對裝貨MMBTU等相關作業。

目次：

- 目的...........................................3

- 過程...........................................3

- 報告內容.......................................3

- 心得與建議事項.................................8

壹、 目的

LNG交易一般區分FOB與CIF方式，FOB為在裝貨港(Ras Laffan, Qatar)計量計價，買方(buyer)至裝貨港見證有關計量計價流程，包括船上儲槽冷卻(cooling-down)、裝貨前測量核對見證(CTM open, custody transfer measurement opened)、裝貨氣體樣品(composite gaseous sample)開始收集、裝貨流程(delivery of  LNG procedure)、停止氣體樣品收集與分裝樣品鋼瓶 、裝貨後測量核對見證(CTM close, custody transfer measurement closed)及文件簽認、裝貨樣品分析(analysis of LNG loaded)及報告簽認、核對裝貨MMBTU等相關作業。

在國際油價日益上漲下，LNG價格亦隨著上揚，更加顯示裝貨、計量、取樣及分析流程對LNG交易之重要性。總之裝貨時，每個環節皆會影響LNG購買成本，力求提升重要技能與對LNG裝載流程深入了解，促使LNG交易在公平公正前提下，達到合理購買LNG成本為目的。

貳、 過程

04月08日     起程(台北→曼谷→卡達(多哈))

04月09日~04月10日  見證LNG 裝載

04月11日     回程(卡達(多哈) →香港→台北)

參、 報告內容

赴卡達多哈，轉至Ras Laffan Industrial City見證第四船FOB貨氣裝船，主要見證裝貨港有關計量計價流程，包括LNG裝載前船艙溫度檢測、裝貨前測量核對見證、裝貨氣體樣品開始收集、裝貨流程、停止氣體樣品收集與分裝樣品鋼瓶 、裝貨後測量核對見證及文件簽認、裝貨樣品分析及報告簽認、核對裝貨MMBTU等相關作業。詳述如下:

一、船上會議(on-board meeting)

依裝貨前會議議題(Pre-Loading Meeting Agenda)，分三大項安全檢查(safety)、通訊(communications)與操作(operations)討論說明，參與者為賣方(loading master)、買方代表(buyer’s representative)、船方與公證(surveyor)。

二、船上裝貨前測量(Opening CTMs)

由船方通知買賣方及公證見證並列印報表，事先需確認Vapor manifold shut與停止Gas burning。然後再核對列印報表中溫度、液位與容積。

(一)、溫度部分區分為裝貨前LNG液體溫度與裝貨前冷卻溫度(Cooling down temperature)兩種。

1、裝貨前LNG液體溫度是由每個液體sensor溫度之算術平均所得。

2、裝貨前冷卻溫度(Cooling down temperature) 則從底部算起4個sensor算術平均所得，需要冷卻溫度條件會隨不同類型LNG船不同而不同，依合約執行細則(IP) Moss type (球型槽)為-110oC，Membrane type(方型槽)則為-130 oC。

(二)、容積以校正後液位，利用船上Gauge table轉換成容積。校正液位(Correction Level)= 平均液位(Average Level)+伏仰差(Trim correction)+傾斜差(List correction)。

三、開始收集氣體樣品

取樣系統如圖-1，在全量裝貨後五分鐘，開始收集氣體樣品，詳細步驟如下:

1、確認曝氣步驟時之所有閥及流量計皆已關閉。

2、打開取樣主閥(V1)。

3、打開閥V3、V4與V6。

4、調整下游壓力(PR)為1.3barg。

5、調整(F12)氣體樣品進入Gas Holder流量為0.9 SLPM(參考裝載量及速率)。

6、調整(F13)旁通流量為0.6 SLPM。

圖-1 取樣系統示意圖

四、停止收集氣體樣品及分裝樣品

在減量裝貨(rate down)時，停止收集氣體樣品，待穩定後再分裝。

(一)、停止收集氣體樣品

1、將進口罰V6、V3及旁通閥V4關閉。

2、將調壓閥PR關閉。

(二)、氣體樣品分裝

1、待收集槽穩定(停止收集氣體樣品後30分)。

2、固定三瓶取樣鋼瓶於鋼瓶架上，並將快速接頭連接好。

3、打開閥CV4~CV6與V14~V16將取樣鋼瓶卸壓。

4、關閉閥V14~V16，打開閥V5和V10準備吹除取樣管水份。

5、打開壓縮機以逐次建壓(4.0 barg)Purge方式，吹除取樣管水份至少三次。

6、逐瓶Purge取樣鋼瓶，先建壓至6.0 barg然後釋壓，每隻鋼瓶五次。

7、當最後一次取樣鋼瓶Purge後，打開所有取樣鋼瓶進出口Flush至少一分鐘。

8、關閉取樣鋼瓶出口閥V14~V16，開始灌裝取樣鋼瓶至6.0 barg。

9、由公證人員及買方代表見證確認並簽封。

10、開閉壓縮機及取樣管排放。

11、三瓶6 barg鋼瓶，一瓶在RasGas分析，一瓶隨船至卸貨港比對分析，最後一瓶保留在裝貨港。

五、船上裝貨後測量(Closing CTMs)

由船方通知買賣方及公證見證並列印報表，核對列印報表中溫度、液位與容積，核對方式與船上裝貨前測量相同。

1、確認後裝貨容積及LNG溫度作為計算LNG船裝載MMBTU用。

2、簽認相關文件。

六、樣品分析與結果核對

(一)、樣品分析

利用氣相層析儀(Gas Chromatograph, GC)來分析，步驟如下：

1、先分析參考標準氣體至少兩次，且其重覆性需符合合約執行細則(IP)要求。

2、待參考標準氣體分析符合IP要求，再分析樣品亦至少兩次，且其重覆性也需符合合約執行細則(IP)要求。

3、列印出氣相層析儀分析圖譜。

(二)、分析結果核對

1、將氣相層析儀分析圖譜面積，建入依合約執行細則(IP)要求之程式，核對各成份重覆性。

2、計算出LNG各成份含量(mol %)並核對。

3、計算出LNG船裝載MMBTU。

七、核對裝貨MMBTU

以裝貨容積(M3)、裝貨後LNG液體溫度(oC)及LNG各成份含量(mol %)。依IP規定計算出裝載BTU量(QD)，再扣除補償BOG量(TA)才可獲得調整後裝載BTU量(QAD)。核對無誤由公證及賣方代表簽認。

八、結論

此次LNG船共載143368 M3，LNG成份如表一，密度442.3 Kg/M3，裝載BTU量為3,277,940 MMBTU。98年04月10日上午08:30離開卡達Ras Laffan港，98年04月23日抵達台灣台中卸收港。

表一：LNG成份

| Component | Composition (MOL %) |
| --- | --- |
| Methane | CH4 | 92.98 |
| Ethane | C2H6 | 6.17 |
| Propane | C3H8 | 0.17 |
| Iso-Butane | i-C4H10 | 0.00 |
| Normal Butane | n-C4H10 | 0.01 |
| Iso-Pentane | i-C5H12 | 0.00 |
| Normal Pentane | n-C5H12 | 0.00 |
| Hexane Plus | C6H14+ | 0.00 |
| Nitrogen | N2 | 0.67 |
| Oxygen | O2 | 0.00 |
| Carbon Dioxide | CO2 | 0.00 |
| Total | 100.00 |

肆、心得與建議

經本次實際參與LNG裝貨港見證時，因提早到達裝載港，目睹裝載港之帶纜作業及隔壁碼頭正進行裝載量更大之LNG船 ”MOZAH”之裝貨；對於日後LNG裝卸流程及環節如靠泊、Cooling、LNG裝載、裝貨前後帳量及裝貨時取樣分析計量等，更加認識了解，進而更能落實LNG交易公平及可靠性。