經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

2010年中卡化驗比對測試報告

服務機關：台灣中油公司台中液化天然氣廠

姓名職稱：陳筱淇化學師

派遣國家：卡達

出國期間：99年07月06日至07月09日

報告日期：99年10月1日

摘要：

中油公司與卡達Ras Laffan液化天然氣公司間訂定之天然氣採購合約係為20年期長期合約，由於買賣雙方天然氣交易金額龐大，為取得雙方互信，於買賣合約實行細則協定開始天然氣交易後每年實施雙方實驗室間比對，故本次任務為至卡達Ras Laffan液化天然氣公司進行買賣合約細則協定之每年化驗比對業務，目的為加強買賣雙方之相互信賴與了解，並確保雙方實驗室間儀器及操作分析技術維持一定水準，藉由雙方實驗室取樣分析化驗比對測試，以查核雙方實驗室儀器及人員操作之精準度，了解雙方實驗室間各方面之差異性，並進一步探討分析技術及意見交流，促進買賣雙方之互信，以利後續LNG交易順利進行。

目次：

- 目的...........................................3

- 過程...........................................3

- 報告內容.......................................3

- 心得與建議事項.................................6

壹、 目的

職陳筱淇依中油與RASGAS雙方天然氣買賣合約實行細則協定奉派至卡達Ras Laffan液化天然氣公司實施天然氣交易開始之每年雙方實驗室間之化驗分析比對業務，希望藉由取得之未知成份樣品進行雙方實驗室間化驗比對，以查核雙方氣相層析儀(GC)及人員操作之精準度，並確認實驗室間分析結果差異性，以達到執行天然氣合約交易時買賣雙方之公信力依據。

貳、 過程

7月6日抵達卡達杜哈

7月7至8日至RASGAS實驗室進行化驗比對、參觀實驗室儀器設備、分析技術交流。

7月9日 抵達台灣

參、 報告內容

本次化驗比對依前例，執行RASGAS、永安廠與台中廠實驗室間三方面化驗比對測試，以減少LNG卸收時天然氣品質與熱值分析差異之爭議，增加買賣雙方之公平交易。此行奉派台中液化天然氣廠職陳筱淇至Ras Laffan液化天然氣公司進行買賣合約實行細則所協定之化驗比對業務。

依據買賣合約實施細則內容協定交易開始需由買方提供化驗比對樣品，因此本次化驗比對由本廠準備樣品鋼瓶並進行三方溝通協調事宜。本實驗室於99年5月23日卡達第14船次(RL2-CPC01-2010-014)台達2號至港卸收時一併準備化驗比對樣品，共計取得8支樣品鋼瓶，其中前後2支為確保本次所取之樣品是否具代表性，其結果可確認樣品具代表性，分析結果如下表，後續將其6支樣品鋼瓶每方各2支分送至RASGAS、永安廠與台中廠三間實驗室代測。

| Component Mole % | The first cylinder CPC-T-21(A) | The last cylinder CPC-T-22(B) | Difference (A)-(B) | Verification Test Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 92.58 | 92.59 | 0.01 | 0.30 |
| C2H6 | 6.49 | 6.48 | 0.01 | 0.10 |
| C3H8 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.05 |
| i-C4H10 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| n-C4H10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| i-C5H12 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| nC5H12 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| N2 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.03 |
| O2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---- |
| Total | 100.00 | 100.00 | 0.00 |  |

此次化驗比對時程因時間因素，由RASGAS代表人員Mr. Mohammad與Mr. Saad於99年6月14日至18日先至永安廠與台中廠進行化驗比對，其中永安廠與台中廠所用之分析儀器機台廠牌型號如下表所示，兩廠分析結果符合買賣實行細則協定之NGPA2261允收標準。之後由職於99年7月6日至9日代表至RASGAS進行化驗比對，以完成本年度實驗室間之化驗比對。

|  | 廠牌 | 型號 | 編號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永安廠 | HP | 5890 | GC-C |
|  | Agilent | 6890N | GC-H |
| 台中廠 | Agilent | 7890 | GC-C |
|  | Agilent | 7890 | GC-D |

第一天抵達Ras Laffan液化天然氣公司時，由RASGAS化驗室主管Ms. Buda為我們介紹此行程之相關參與人員，經過雙方面自我介紹後，開始說明此兩天行程安排及化驗比對作業程序，第一天即安排進行化驗比對測試，此次比對機台與去年相同共計三台，廠牌為VARIAN，型號為CP-3800，分別為system 10、12、13，並由雙方確認買賣合約實行細則之化驗比對程序，接著由Mr. Mohammad帶我們參觀化驗室環境及儀器設備並進行意見與技術交流。一開始為我們說明標準氣體已更換，並為我們說明如何操作儀器及樣品注入，接著由我方與SGS公證一起確認化驗比對樣品壓力並開始分析作業。

至中午休息片刻後，由Mr. Mohammad為我們說明這次分析結果之些微差異性，發現永安廠與台中廠均有分析出i-C5與n-C5，但RASGAS因標準氣體未含i-C5與n-C5，無法定量與定性i-C5與n-C5，故RASGAS報告結果之i-C5及n-C5與永安廠、台中廠差異0.01mole%，但仍然符合NGPA2261允收標準。因卡達裝貨分析報告從未有檢出i-C5及n-C5，但台中廠於此次準備樣品(卡達貨源)卸收取樣分析均有檢出i-C5及n-C5，因LNG船於航行過程中BOG之損耗，造成輕質成份減少，重質成份濃縮，才會使本次化驗比對樣品鋼瓶含有i-C5及n-C5成份，故職與Mr. Mohammad討論後決議請RASGAS採用另一支含有i-C5及n-C5之標準氣體，以定量與定性之。

第二天至Ras Laffan液化天然氣公司進行化驗比對報告之核對，由Mr. Mohammad將分析報告遞送給我方進行核對，核對的重點有標準氣體濃度、Peak Area、Response Factor、樣品mole %、及各小數點是否與我們的計算表相同，若無誤，則由買方、賣方及公證三方簽名完成於卡達之化驗比對報告。其本年度化驗比對順利完成，報告結果三方實驗室間差異均符合NGPA22610允收範圍，如下表所示。

在這次化驗比對期間中，我方亦與RASGAS進行了一些技術交流，如今年度第一船次天然氣品質發生異常之原因探討，及後續處理狀態。並向Mr. Mohammad請教，有關台中廠與永安廠取樣系統氣化器之加熱棒使用壽命均不長，平均更換頻率為半年至一年，Mr. Mohammad向我們表示說RASGAS取樣系統氣化器之加熱棒一般都使用至少5年，其差異性在於RASGAS取樣系統長期均保持LNG通過氣化器之狀態，但永安廠與台中廠於每次卸收取樣結束，就將下圖所示之閥6-01、6-02及6-03均關閉，阻絕LNG通過氣化器，這會使每當進行取樣時將閥6-01/6-02及6-03開啟時，處於約150度高溫之氣化器突然接受到約-158度低溫之LNG，長期之冷熱交替易造成加熱棒之損耗。故Mr. Mohammad建議將閥6-01/6-02及6-03保持常開啟，使取樣系統長期保持LNG通過氣化器之狀態，LNG氣化成之NG採bypass流至BOG回收管線回收。因本廠取樣系統有2台氣化器(A/B)，故取樣系統現採用A台氣化器長期保持LNG通過氣化器之狀態，B台氣化器取樣完畢即關閉LNG來源進行測試。

此外，Mr. Mohammad亦建議本廠取樣系統加裝二只溫度計，一只加裝於LNG通過氣化器氣化成NG之後，監控氣化後之NG溫度，可由NG溫度來觀察氣化器之加熱棒效能。另一加裝於進Gas Holder 之流量計前，確保NG經管線(包覆加熱帶)後維持於常溫。

肆、心得與建議

心得：

此次去Ras Laffan液化天然氣公司由職一人前往，心中難免有些不安與緊張，但這幾天行程下來，非常感謝RASGAS人員大力的協助、ExxonMobil人員事先之安排與行程中不斷地來電關心情形，讓職可以順利地完成本年度化驗比對業務。也因為此次一人獨自前往，讓我得到更多的經驗與知識，也學到一些與RASGAS設備裝置與操作之差異，讓職可參考其資訊改進本廠相關設備不足之處。

此外，職非常感謝Mr. Mohammad 對職的幫助，他非常竭盡所能地幫職解決疑惑及問題，每當寫Mail請教問題，Mr. Mohammad皆能很快地回覆我，讓我可在最短的時間內獲得很多的知識與資訊。

建議事項：

- 將參考RASGAS人員所提供之意見，建議於取樣系統增設二只溫度計供監控氣化器加熱棒之效能與確保NG經管線(包覆加熱帶)後維持於常溫。

# Text boxes

PJB

LNG

LNG

TS

6-03

PS

6-02

6-01

PCV

PCV