行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

〈出國類別：研習〉

赴加拿大研習移動實驗室應用於環境空氣品質及污染源監測技術

出國報告書

服務機關：行政院環境保護署環境檢驗所

姓名職稱：王振興科長

出國地點：加拿大安大略省

出國期間：100年9月26日至10月3日

報告日期：100年12月19日

摘要

鑒於國內工業區內工安事故引起鄰近空氣污染公害事件頻傳，為強化緊急應變監測能力、消弭民眾疑慮，建立機動即時移動實驗室監測系統之事是刻不容緩，行政院環保署環境檢驗所王振興科長於100年9月26日至10月3日期間奉派至加拿大安大略省環境廳空氣監測資訊科〈Air Monitoring and Reporting Section〉學習微量大氣氣體分析儀〈Trace Atmospheric Gas Analyser，TAGA〉之即時監測技術，並參訪相關該科監測儀器之質譜技術支援廠商─mSPEC公司，了解TAGA之研發歷程與未來發展，本所目前以質子轉移質譜儀〈PTR-MS〉為主之即時偵測技術雖與加拿大TAGA技術不同，但加拿大環保署以低壓化學離子化質譜質譜〈LPCI-MS/MS〉及後來以常壓化學離子質譜質譜〈APCI-MS/MS〉為主架構之移動平台用於化學火災監測、污染源調查及行進間污染物監測等經驗、及有關移動實驗室內置儀器配置、維護與功能運作等設計概念均值得學習，以作為行政院環保署環境檢驗所發展移動實驗室技術之重要參考。

目錄

壹、出國行程	3

貳、研習環境介紹	4

一、TAGA移動實驗室	4

二、加拿大mSPEC公司	7

叁、研習活動與心得	6

一、TAGA移動實驗室分析系統見習	10

二、APCI-MS/MS及LPCI-MS/MS學習	16

三、參訪TAGA移動平台技術支援廠商mSPEC公司	24

四、參訪質譜分析實驗室	26

肆、結語與建議	29

伍、附件一 研習活動照片	31

陸、附件二 mSPEC公司參訪簡報	32

柒、安大略省419空氣污染規定:區域空品標準及指引總論	49

捌、安大略省環境廳TAGA 移動實驗室最新發表論文	65

出國行程

| 日期 | 起訖地點 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 9/26〈一〉 | 台北-多倫多 | 啟程 |
| 9/27〈二〉 | 台北-多倫多 | 抵達多倫多pearson機場，住宿旅館 |
| 9/28〈三〉 | 多倫多 | TAGA移動實驗室分析系統見習 |
| 9/29〈四〉 | 多倫多 | APCI-MS/MS及LPCI-MS/MS學習 |
| 9/30〈五〉 | 多倫多 | 參訪TAGA移動平台技術支援廠商m-SPEC質譜公司 |
| 10/1〈六〉 | 多倫多 | 參訪質譜分析實驗室及意見交換 |
| 10/2〈日〉 | 多倫多-台北 | 返程 |
| 10/3〈一〉 | 多倫多-台北 | 返程 |

研習環境介紹

- TAGA移動實驗室

微量大氣氣體分析儀〈Trace Atmospheric Gas Analyser，TAGA〉移動實驗室為加拿大安大略省環境廳環境監測資訊處空氣監測科〈Air monitoring section〉移動空氣監測（Mobile air monitoring）小組之重要設備，空氣監測科位於安大略省多倫多市郊艾托拜可〈Etobicoke〉鎮，TAGA移動實驗室監測技術領導人為Nicholas Karellas博士，另包括華人陳金鋒博士等5位研究科學家參與實驗室儀器技術分析、1名技工專責實驗室車體與機電維護及包括合約質譜儀器維護商如mSPEC公司。

據Nicholas Karellas博士說明安大略省幅員廣大，每年3月至10月期間TAGA 移動實驗室必須出動執行相關微量空氣污染監測計畫，空氣監測小組所在地廠房（如圖一）設計空間共可供8個如TAGA龐大車體之移動實驗室停放，目前監測小組擁有〈一〉以TAGA〈model III〉監測系統為主之標準型移動實驗室（如圖二），〈二〉配有TAGA〈model III〉監測系統及空品測項之大型多功能空氣監測移動實驗室（如圖三），〈三〉配有TAGA〈model IIe〉監測系統及氣象條件監測之大型多功能空氣監測移動實驗室，〈四〉以傳統GC/MS為主之小型移動實驗室，〈五〉可移動之貨櫃屋及〈六〉移動發電模組各乙部均可停放於廠房內，廠房外則放置一般移動式空品測站，廠區以鐵網圍牆阻隔，9月28日參訪研習當日透過安大略省環境廳資深研究科學家楊望日博士安排，除了搭載TAGA IIe移動監測車仍在出勤中外，其餘重要移動間監測車均停放在廠房內供參觀。

據Nicholas Karellas博士說明，安大略省TAGA移動實驗室設置目的包括：

- 執行轄區內污染源排放源周界空氣監測，以評估是否符合法規需求容許濃度，至2011年8月止，TAGA移動實驗室已完成310件環境調查。

- 在緊急事件中最先提供進階的空氣汙染監測結果，至2011年8月止，TAGA移動實驗室已執行了44件工作。

安大略省環境廳開始發展移動微量大氣氣體分析儀〈TAGA〉之技術起源很早，於1970年代就將氣相層析儀放於可載運客貨車上，1980年，為一些工業源及環境緊急事件能即時監測，發展第一代TAGA移動實驗室〈1980年-1988年〉，設計搭載一台具單四極柱之質譜儀〈型號TAGA 3000，〉，為較具實用性，故在第二代TAGA開發過程中仍持續使用。

第二代TAGA移動實驗室進階使用三個串接四極柱質譜儀〈QqQ，型號 TAGA 6000，採SCIEX出品API 3質譜儀〉，剛開始質譜儀的真空系統是使用一台機械泵串接一套高效率低溫真空〈extremely effective cryogenic vacuum pumping system〉系統，每次低溫阱再生後，質譜儀大概可連續監測12小時，然而，在1988年至1998年整整十一年內，由於不實用，所以執行成果不佳，自1988年以後修正原來QqQ質譜儀，並以2組Turbo molecular 真空泵取代原來高效率低溫真空之設計，得以連續進行空氣監測，此改良版第二代移動實驗室即所謂TAGA IIe，至目前為止仍為安大略環境廳移動實驗室之主力。

由於TAGA  6000使用SCIEX訂製QqQ質譜儀重達800公斤，2公尺長（型號稱為API 365），載運裝配上只能使用大型公車十分不便，2008年安大略省第三代TAGA移動實驗室則改用Thermo Scientific廠牌 TSQ 型號之QqQ質譜儀，惟TAGA III在耐震、維護與質譜穩定度上仍待改善。

- TAGA移動平台技術支援廠商加拿大mSPEC公司

mSPEC加拿大分公司位於安大略省多倫多市郊Creemore鎮，長期以來為加拿大TAGA IIe移動實驗室提供主要質譜分析系統設計、組裝與維護等技術，故亦列為本次出國參訪學習地點。

mSPEC公司本身是純為背後支援質譜工業的集團，集團除了可獨立供應所有以 AB-Sciex生產線為底的液相層析質譜儀之技術維修護、組裝與顧問等服務外，亦有提供包括〈一〉Agilent或Shimadzu廠牌之液相層析質譜儀，〈二〉ECA公司質譜產品，〈三〉Ionic 質譜集團公司產品及〈四〉Parker Balston公司產品等報廢質譜的再利用鑑定，其中Ionic質譜集團生產質子轉移反應質譜儀〈PTR-MS〉正是本所目前廣泛使用的即時偵測質譜儀之廠牌。

mSPEC公司成員包括Murray Lackie總裁、資深科學家Willian Fisher博士等共八位，9月30日由楊望日博士引薦拜會mSPEC分公司，並由 Murray Lackie總裁接待。

圖一 TAGA 移動實驗室停車廠房外觀照片

（設計空間共可供8個移動實驗室車體停放）

圖二 TAGA III標準型移動實驗室照片

說明：TAGA III移動實驗是採中型貨車乘載車體，現場監測時採自供電力，除VOCs監測外，亦收集氣象條件監測數據

圖三  TAGA III大型多功能空氣監測移動實驗室外觀照片

（為公車車體，配有TAGA III移動平台及空品監測設備）

研習活動與心得

一、TAGA移動實驗室分析系統見習

9月28日早上多倫多市搭地鐵再轉搭公車至市郊艾托拜可鎮，由楊望日博士帶領至環境廳空氣監測資訊科移動空氣監測小組辦公室拜訪Karellas博士等人，開始一天TAGA移動實驗室分析系統研習的課程－TAGA移動實驗室硬體設計架構學習。

（一）TAGA移動實驗室硬體設計架構學習

安大略省環境廳TAGA移動實驗室依可載承儀器設備規模可分成大型公車〈”Orion” coach〉與中型柴油貨車〈Kenworth T270 Class 6〉二種載運平台之設計。大型公車載運平台平台長達10公尺，內部可使用空間較大，TAGA III質譜儀與一般空品監測儀器均可同時放入，但是對TAGA IIe質譜儀（如圖四）而言，並無法同時並放其他監測設備。中型柴油貨車平台（如圖五）則僅容納TAGA III質譜設備，所有平台設計有車頂採樣進氣裝置、空調設備、可安裝延伸10公尺高風向風速與現場溫度之氣象量測設備。透過網路可遠端監控監測畫面、車頂四個角落均有冷氣出口。TAGA III質譜儀底座設有油壓支撐且機台設軌道移動（如圖六）方便維修，但TAGA IIe質譜儀並無相關安裝。移動平台容許緩慢行進間進行監測（據陳金峰博士指出TAGA IIe較TAGA III適合），車體設計使用通過美國環保署Tier 4嚴格非道路用柴油引擎標準之20 kW柴油發電機（如圖七）發電，使用水冷式冷卻系統（如圖八）以提供移動實驗室內穩定監測用電，柴油儲槽（如圖九）儲油量需足夠至少七日發電，包括發電機及監測儀器所有排氣設備均收集於車底排放，另外，TAGA移動實驗室亦備有移動式發電機（如圖十，係氣冷散熱設計）在定點監測時，遠距發電以避免污染干擾監測使用。.

〈二〉研習心得

- 安大略省致力於發展移動實驗室已三十年有餘，整個移動實驗室平台之演進就如同看到QqQ質譜儀的蛻變，當年捨棄層析質譜分析模式，以追求即時質譜偵測為目標，此宏觀策略使得安大略省TAGA移動實驗室監測技術能領先各國，至今包括美國等均以該實驗室為標竿。

- 不可否認的是致力於發展移動實驗室過程中，安大略省環境廳所投入人力經費定是匪淺，除政策支援及檢測人員長期技術養成外，移動實驗室從誕生與運作尚須有〈1〉平台設施規劃、打造及日常保養之技術顧問〈2〉擔任儀器設備強力維護能力之製造商等支援。

- TAGA移動實驗室係將原先固定於檢驗室實驗桌上型QqQ質譜儀搬上移動平台上做監測，車體避震為一般設計及平台儀器底座為油壓避震，但顯然TAGA III移動平台使用Thermo TSQ商品化質譜儀尤其真空系統部分，其耐震穩定性不如TAGA IIe客製化產品，故對於須機動遷移的移動實驗室功能可否發揮，可說取決於使用儀器設備本身是否可耐震穩定性。

- 本所PTR-MS同TAGA移動平台使用QqQ質譜儀均具有即時偵測能力，採以移動後定點監測方式執行，至目前為止尚未有真空系統毛病，惟原廠強烈建議儀器運作需維持水平且真空系統運轉時不宜搖晃以避免泵受損，另外可防止試劑水侵入真空管線中。

- TAGA移動實驗室設計（1）車體內裝發電機組水冷式散熱提供行進間監測時穩定電力供應（2）外部拖移發電機提供定點監測之電源供應（3）移動平台上質譜儀可以軌道移動方便現地及後續維護等功能，可作為本所移動實驗室平台設計之參考。

圖四 TAGA IIe移動平台內部儀器配置照片

說明：TAGA IIe移動平台採用SCIEX API 365三串級四極柱質譜儀如圖左桌上放置之儀器，照片由安省環境廳提供

圖五 TAGA III移動實驗室內部儀器設置照片

說明：圖左平台使用的質譜儀為Thermo TSQ三串級四極柱之MS/MS

圖六 TAGA III移動平台桌上TSQ質譜儀可移動軌道設計照片

圖七 TAGA移動實驗室使用柴油發電機

說明：美符合美國環保署Tier 4嚴格非道路用柴油引擎標準之20 kW柴油發電，置於車體內右測

圖八 TAGA移動實驗室發電機水冷式散熱裝置圖

說明：水冷設計以提供移動平台上設備穩定電力

圖九 TAGA 移動實驗室發電機用柴油儲存槽

說明：柴油儲量可供應連續發電7日以上

圖十 可拖移之發電機

說明：可供應TAGA移動實驗室定點監測時，遠距發電避免污染干擾監測。

二、APCI-MS/MS及LPCI-MS/MS學習

9月29日再次拜訪安大略省環境廳TAGA移動實驗室，由Karellas博士幫我介紹TAGA IIe 及TAGA III 移動平台之重心：常壓化學離子化-質譜/質譜（APCI-MS/MS）及低壓化學離子化-質譜/質譜（LPCI-MS/MS）質譜偵測原理、質譜定性與定量之方法。

- MS/MS偵測原理

TAGA IIe（如圖十一）和TAGA III平台使用的是一個三串級四級柱的質譜儀，主要部分包括：

- 化學離子化離子源-又分成APCI及LPCI二種

APCI〈常壓化學離子化〉原為液相層析-質譜/質譜儀（LC-MS/MS）分析時分析物離子化常用之技術，因為空氣污染物原本就是氣體型態，所以不需要噴霧槍〈spread needle〉、霧化氣〈nubulizer gas〉及加熱器加熱裝置，此即為TAGA移動平台質譜技術之創舉，氣體樣品分子直接通過離子化針〈ionization needle〉電暈放電〈corona discharge〉後帶電荷，離子化針材質為不鏽鋼棒，若加正電壓則污染物將與試劑離子〈一般為NO+、N2+和O2+〉進行正電荷轉移反應，若加負電壓則污染物將與試劑離子〈一般為OH-或O2-〉進行負電荷轉移反應，TAGA IIe 設計離子化針通電流為0.1 mA，由於空氣樣品以大流量90  L/min進樣可維持電荷轉移反應室為常壓並減低停留吸附問題。

LPCI〈低壓化學離子化〉為TAGA移動平台使用質譜儀另一款樣品化學游離化之設計，主要差別在在小流量進樣以維持電荷轉移反應室為低壓3 Torr。

- 三串級四極柱質量分析儀

三串級四極柱質量分析儀即所謂QqQ，係由一系列質量過濾器和聚焦元件、一個離子偵測器、二個超高分子篩-迴轉真空泵、一組連線電腦監控系統等組成。樣品離子化後，母離子〈parent ions〉被聚焦在Qo區域，被吸進入高真空〈10-5 torr〉之第一階段四極柱質量過濾區〈Q1〉，篩檢過的母離子進入第二階段四極柱區〈Q2〉被氮氣碰撞活化解離〈collision activation  dissociation , CAD〉成子離子〈daughter ions〉碎片，這些碎離子被真空吸引進入第三階段高真空之四極柱質量過濾器器〈Q3〉，篩檢過後子離子碎片最後來到電子倍增器被偵測，所以MS/MS是發生在Q1和Q3區，而整個過程大約只需1 秒鐘。

TAGA III移動平台使用MS/MS（如圖十二）主要在四極柱幾何形狀作改良，讓第二個四極柱（Q2）形成彎型，則整體空間將更為Compact。

〈二〉質譜定性與定量之方法學習

QqQ質譜儀可依污染物特性選擇合適離子化條件，再由MS/MS偵測出，可由化學離子化所加電流改變而定性出，Karellas博士以過去監測煤焦油清運場址周界空氣為例，使用正電荷電暈化學離子化法，TAGA移動實驗室在清運場址下風處監測，Q1質譜監測得包括質量數154、128等主要11個質量數之母離子碎片〈如圖十三〉可供CAD一一進行撞擊分析子離子碎片，例如128母離子在20 eV電壓下經氮氣碎離成質量數128、102、78及63等子離子，具有相同質量數之母離子碎片者，雖然污染物可能很多，但與 TAGA預先建好MS/MS標準圖譜比對子離子碎片數及比例，就可定性出化合物為奈，若實驗室已預先以四個子離子碎片為基礎，建好奈的四條檢量線，則可多重選擇干擾最少且感度最佳的檢量線作奈污染物監測。

Karellas博士研究團隊過去幾年已針對TAGA IIe及TAGA III等移動實驗室使用質譜個別建立數百種MS/MS定性標準圖譜，化合物標準品來源多為購置標準氣體鋼瓶，但是對於無法購得標準氣體，則可配製水相標準液並引用LC-MS/MS儀器之霧化系統〈nubulizer〉設計（如圖十四），毛細定流量進樣（如圖十五）加熱霧化後，再與氮氣混合完成標準氣體之配製。

〈三〉研習心得

- 安大略省TAGA移動實驗室可說第一個將LC-MS/MS分析原理應用到空氣污染物分析的實驗室，可達即時偵測濃度目的，目前感度較好的APCI-MS/MS偵測極限大致可達sub ppb或ppb。

- 各污染物之MS/MS定性圖譜與使用QqQ質譜儀設計有關，須個別建立，且對於大部分同分異構物汙染物並無法分辨。

- 對於複雜環境空氣樣品〈我國工業區多為此特性〉，經MS/MS偵測後不管是母離子或子離子碎片均可能會因重疊，無法由標準圖譜解析母/子離子其間比例關係，致無法定性與定量，另外四極柱質譜解析能力僅為1 amu，在母/子離子間配對關係更需專業與經驗判別。

- 安大略省TAGA移動實驗室使用Nubulizer配製標準氣體的做法值得本所引進與應用，未來可用於PTR-MS定量驗證或VOCs吸收液法採樣之標準氣體供應來源。

圖十一 TAGA IIe移動平台使用MS/MS質譜偵測原理解說圖

(Karellars博士提供)

說明：主結構包括氣體樣品進樣、化學離子化、串聯四極柱質譜儀及電腦數據蒐集系統

圖十二 TAGA III移動平台使用MS/MS質譜結構解說圖

(Karellars博士提供)

說明：此型為Thermo 公司商品化LC-MS/MS使用QqQ質譜，在Q2部分設計為彎管

圖十三 煤焦油清除場周界空氣TAGA IIe移動平台MS/MS質譜儀Q1四極柱區母離子碎片

圖十四  TAGA III移動平台APCI-MS/MS質譜儀標準品霧化模組照片

圖十五  TAGA III移動平台APCI-MS/MS之微體積定流量注射模組照片

- 參訪TAGA IIe移動質譜平台維護之mSPEC公司

9月30日與楊望日博士、Karellars博士、陳金鋒博士等一行人同去拜訪負責TAGA IIe移動平台設計與維護之質譜儀器公司，Murray Lackie總裁與資深科學家Willian Fisher博士親自迎接，隨即聽取簡報如附件二，內容包括公司簡介、TAGA移動平台設計演進及最新研發適合TAGA移動平台之使用MS/MS質譜儀SCIEX API 3200〈因為目前安大略省TAGA III移動平台使用的MS/MS質譜儀為Thermo TSQ，非mSPEC公司產品，故mSPEC公司稱新研發產品為TAGA III〉，就資深科學家Willian Fisher博士口述，相對於TAGA IIe移動平台，新一代移動平台使用MS/MS質譜儀SCIEX API 3200之設計將具有下列特色：

- 質譜儀平台升級-天生適合空氣移動監測應用，設計對低質量數離子最佳化，以window 7設計，用心專研更可信賴的軟體及硬體設計。

- 較小系統體積和重量之設計。

- 較少的耗電量之設計-適用於較小功率發電供應、較省空調用電、進而減少移動車重及所需空間。

- 減低車內工作室噪音之設計-使用更安靜質譜及真空泵。

- 強化感度和穩定度之設計-最佳化離子源和介面。

- 易維護之設計-使用更簡單更結實得零件組合。

- 易移動平台之設計-使用較小承載車具取代原來大型巴士。

- 較低成本之設計-包括質譜、維護、車體、燃料及平台操作等成本減少。

另外，包括安大略省TAGA移動實驗室及一些有意願使用者之意見回饋建議，未來亦將考慮納入企畫中，如:

- 提供可分析Canister樣品之介面。

- 可擴充與氣相層析儀連接。

- 可與熱脫附系統連接進樣。

- 移動實驗室所有具具整合。

- 從中控室即時空氣分析數據與GPS數據傳輸。

- 在載乘車具無法到達地點，透過電池供應平台可獨立分離使用。

Murray Lackie總裁會中則希望於2012年年中前完成TAGA III實驗室雛型系統，會後我們一行人參觀實驗室研發中供TAGA III移動平台使用的SCIEX AP 3200 MS/MS機台、舊型SCIEX AP 2000 MS/MS機台。

參訪心得：安大略省環境廳與技術廠商合作推動TAGA III移動平台，雖然仍在進行中，但其朝向愈輕巧、耐震、穩定、省電、高感度及友善操作等不斷創新研發之精神，不愧讓TAGA技術能領先全球。

圖十六 mSPEC公司研發中TAGA IV移動平台使用之MS/MS質譜儀照片

四、參訪質譜分析實驗室

10月1日參訪安大略省環境廳質譜分析實驗室為此次研習最後行程，由資深科學家楊望日博士帶領我進入此一以研究為導向之實驗室，由於本次研習多仰賴楊博士協助聯繫，除感謝外亦想交換有關一些高階質譜儀使用經驗。

不同於移動實驗室，實驗桌放置的是一部部的GC-MS/MS、LC-MS/MS及GC-TOF/MS（氣相層析-飛行式時間/質譜儀），楊博士指出他們的實驗室MS/MS分析系統建立於8年前，現有GC-MS/MS共4部、LC-MS/MS共4部、GC-TOF/MS則有2部，目前與美國國家衛生部門合作進行有關環境濫用藥物調查，值得注意的是該實驗室內倉庫丟置的是一些久未使用的GC/MS等低階質譜設備。另外，楊博士認為TOF-MS之操作、功能維護需較於MS/MS更高級，作業環境溫溼度要求亦須更嚴苛，否則很難維持儀器正常功能，建議本所PTR-TOF/MS需慎重考慮到相關維護及操作環境需求。

最後於離別之心得交換中，Karellas博士提到安大略省環境廳空氣保護所轄權責僅限於工廠以外周界部分，場內環境空氣及煙囪排氣管制非屬其權責，Karellas博士亦提供安大省419法規空氣污染區域空氣品質法規標準和指引總論〈Summary of standard and guidelines to support Ontario regulation 419- local air quality, 2008，如附件二〉，不同於我國環保法令，在安大略省419法規中規定空氣汙染半小時平均質標準，亦因此規定凸顯環境廳須努力發展空氣汙染物即時監測之需要，針對本所欲設計將on-line GC、GC/MS、PTR-MS、H2S、NH3及空品監測儀器放置於貨櫃監測，Karellas博士認為，以他的經驗覺得移動實驗室必須機動性強、耐震設計良好且儀器須能穩定便利，一些場所不適合貨櫃進出且外部電源供應不易，所以貨櫃屋設計其實對他們而言並不太實用。Karellas博士離別時贈送一份他們2006年發表有關TAGA IIe移動實驗室用於低濃度苯乙烯空氣污染物即時監測之研究論文（如附件三），以更了解TAGA IIe之用途。

參訪心得：

- 安大略省環境廳在環境化學分析技術與能量上顯然領先我國數年，本所在人力素質、設備支援等仍有可再提升之空間。

- 本所貨櫃屋設計之移動實驗室平台由於欲監測項目多，許多儀器原為實驗室固定桌上型設計，經載運後可能尚需一段時間調機測試方能運轉，以及場地運作考量，所以監測目的可能以潛在危害性區域作數周短期性多面向污染物調查，此將不同於TAGA移動實驗室設計目的。

圖十三 楊望日博士實驗室使用中GC-TOF-MS照片

結語與建議

安大略省環境廳為維護轄內空氣品質，30年來持續性致力於研發富機動性與即時性移動監測平台之質譜監測技術，以符合法規嚴厲30分鐘平均濃度標準之要求，剛開始即洞見觀瞻捨棄傳統GC-MS批次檢測方式，選擇世界上尚在開發階段之QqQ質譜或LC-MS/MS技術當移動實驗室平台主要架構，一路走來不斷求新求變之TAGA移動實驗室儼然，成為全世界緊急應變空氣監測之標竿實驗室。

行政院環保署環境檢驗所此次能有機會派員至加拿大TAGA移動實驗室研習，學習到包括TAGA移動實驗室分析系統設計與設置、APCI-MS/MS及LPCI-MS/MS應用原理等經驗，並參訪TAGA移動平台質譜技術支援公司，了解到TAGA移動實驗室未來發展性，經由此次研習之寶貴心得與建議，將可提供國內移動實驗室建置規劃之參考。

另礙於此次研習經費有限、課程多元及研習日數僅有4日，一些TAGA移動實驗室極重要之野外實際執行空氣監測課程，並無法納入研習行程內，實為本次國外研習遺珠之憾，故建議未來對於類似新技術之研習日程與其相關預算編列能更為完整充裕。

附件一 研習活動照片

與安大略省環境廳空氣監測小組人員合影照片

說明：右圖中自左而右分別為Karellars博士，王振興科長及陳金鋒博士，背景為TAGA III移動實驗室中型貨車

拜訪mSPEC公司於該公司門前合影

說明：照片中人物從左至右為楊望日博士、Karellars博士、Willian Fisher博士、Murray Lackie總裁、王振興科長及陳金鋒博士

mSPEC公司人員研發工作狀況之照片

與楊望日博士於安省環境廳環境質譜分析實驗室前合影

附件二  mSPEC公司參訪簡報

附件三 安大略省419空氣污染規定:區域空品標準及指引總論

(陳金鋒博士提供資料，亦可從http://www.ene.gov.on.ca/environment/en/industry/standards/industrial_air_emissions/air_pollution/STDPROD_078053獲取資訊)

Ontario Regulation 419: Air Pollution – Local Air Quality (O. Reg. 419) under the Environmental Protection Act is the primary regulatory tool for assessing industrial air emissions. O. Reg. 419 contains air standards for contaminants that are intended to protect local air quality and are legal requirements which emitters in Ontario must meet.

This document lists the air standards that are found in Schedule 1, 2 and 3 of O. Reg. 419. In addition, it lists the current Ministry of the Environment (MOE) guidelines for various contaminants. It also includes the Upper Risk Thresholds identified in Schedule 6 of O. Reg. 419.

Most of the standards and guidelines identified in this document are based on the Ambient Air Quality Criteria (AAQCs) developed via the MOE’s standard setting process. AAQCs are effect-based concentration levels in air with variable averaging times (e.g., 24 hour, 1 hour and 10 minutes) appropriate for the effect. The effects considered may be based on health, odour, vegetation, soiling, visibility, corrosion or other effects. If there are multiple AAQCs based on different effects, generally, the more stringent half-hour value, derived from the AAQCs of variable averaging times, is selected to develop the half-hour average standards (i.e., those in Schedule 1 and 2) and also the half-hour guidelines in this list.

One of the main differences between this current list, and previously released lists of air standards and guidelines, is the removal of the reference to AAQCs. Since the AAQCs are most commonly used in environmental assessments, general air quality assessments, and special studies using ambient air monitoring data, the MOE has decided to publish them in a separate list to distinguish the AAQCs from the O. Reg.

419 standards (see Ontario Ambient Air Quality Criteria (PIBS# 6570e)). Hence, this document would be used primarily by an emitter who is required to develop an Emission Summary Dispersion Modelling (ESDM) report under O. Reg. 419. The ESDM report may be developed when obtaining a Certificate of Approval (CofA) or in the context of various other requirements of O. Reg. 419. For more information on the ESDM reports, please refer to the most recent version of the MOE Guideline Procedure for Preparing an Emission Summary and Dispersion Modelling Report (PIBS# 3614e02).

O. Reg. 419 identifies the phase-in dates for Schedule 2 and 3 standards which are different depending on type of facility and its class identified by a North American Industrial Classification System (NAICS) code listed in Schedule 4 or 5 of O. Reg. 419.

• The standards listed in Schedule 1 of O. Reg. 419 apply to all emitters (unless the emitter has voluntarily ‘sped up’ to the Schedule 3 standard or has been issued an Alternative Standard under section 32 between November 30, 2005 and February 1, 2010.

• On February 1, 2010, Schedule 2 will apply to all sectors except for facilities

belonging to the sectors listed in Schedule 4.

• Schedule 4 emitters will be phased into the Schedule 3 standards as of February 1, 2010.

• Emitters in the sectors identified in Schedule 5 of O. Reg. 419, will be phased into the Schedule 3 standards on February 1, 2013.

• All emitters in all sectors will be phased into the Schedule 3 standards as of

February 1, 2020.

• For new facilities that are in Schedule 4 or 5 only Schedule 3 standards should be applied.

It should be noted that Schedule 3 standards require the use of the newer air dispersion models to assess compliance. It is also important to note that after February 1, 2010, the Ministry may issue an Order under section 20(5) to require a facility to ‘speed up’ to the Schedule 3 standard before its phase-in date contained in the regulation. Please refer to O. Reg. 419 for a complete reference to the phase in timing and requirements.

This document also lists guidelines for some contaminants for which there are no standards in Schedules 1, 2 and/or 3 of O. Reg. 419. Exceedence of a guideline may cause adverse effects and as such could trigger the issuance of a Director’s Notice as well as a requirement to notify the MOE under section 28 of O. Reg. 419. Hence, applicants for Certificates of Approval under section 9 of the Environmental Protection Act are required to demonstrate conformance with the appropriate guidelines for the contaminants that are the subject of the application.

If there are multiple standards in Schedule 3 or multiple guidelines (when Section 20 applies) for a particular contaminant, all of them must be used for assessment purposes, since each represents a different type of effect linked to a particular averaging period.

If a contaminant is not listed in this document, there may still be concerns regarding its potential to cause adverse effects. For more information on how to consider contaminants with no MOE limits, emitters should refer to Procedure for Preparing an Emission Summary and Dispersion Modelling Report (PIBS# 3614e02) and the Jurisdictional Screening Level (JSL) List. A Screening Tool for Ontario Regulation 419:Air Pollution – Local Air Quality (PIBS # 6547e).

附件四  安大略省環境廳TAGA 移動實驗室最新發表論文

（Karelllars 博士提供）