經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

LNG 船船艙計量系統校驗

監測報告書

服務機關：台灣中油公司天然氣事業部台中液化天然氣廠

姓名職稱：鍾思晶產品管理監、黃雅玲輸氣技術員

派遣國家：新加坡

出國期間：100年10月28日至10月31日

報告日期：100年12月12日

摘要：

中油公司每年自國外進口大量液化天然氣（LNG），主要為穩定及供應國內市場所需，以因應政府近年來的環保、節能減碳等之重大政策目標，因液化天然氣（LNG）是具有低碳、環保、高效率的乾淨能源，在全球提倡環保的議題下，液化天然氣的進口量呈現逐年增加的趨勢，本（100）年度預計進口量為1,200萬噸。台中廠是國內第二座液化天然氣（LNG）卸收單位，LNG 的計價與卸收數量有著密不可分的關係，攸關盈虧與否至為重要，而LNG 卸收數量係以船上之計量設備為主要依據，故CTM計量設備之準確度、穩定度直接影響交易數量之正確性與公正性，交易雙方之權益影響甚巨，所以對船上計量設備進行測量及校驗是必要的工作，故檢測及校驗都必須由買賣雙方及公證公司代表會同見證下進行。

此次巴拿馬籍LNG 船台達一號（TAITAR NO.1）於新加坡Kepple船廠進行定期檢修，同時進行相關計量設備之校驗工作，包括：(1) 浮筒式液位計量系統(Float Level System) (2) 雷達式液面計(Radar Level System)(3) 溫度量測系統(Temperature system)(4) 壓力量測系統(Pressure system)(5)傾斜量測系統(Trim/List system)，由新日本海事檢定協會NKKK(NIPPON KAIJI KENTEI KYOKAI)擔任第三公證單位執行校驗之監證。

目次：

- 目的...........................................3

- 行程...........................................3

- 概述...........................................4

- 計量設備量測、校驗工作程序及測試結果...........4

- 心得與建議.....................................8

壹、 目的

本公司每年自國外進口大量液化天然氣（LNG），以供應國內市場所需，目前台中廠是國內第二座液化天然氣（LNG）卸收單位。LNG 的計價與卸收數量有著密不可分的關係，而LNG 卸收數量係以船上之計量設備為主要依據，故設備之準確度、穩定度直接影響交易數量之正確性與公正性，亦對交易雙方之權益影響甚巨，所以對船上計量設備進行測量及校驗是船舶定期檢修重要的工作之一，故檢測及校驗都必須要在買賣雙方及公證公司代表共同見證下測試。此次參與巴拿馬籍台達一號（TAITAR NO.1）計量設備量測及校驗工作之監證者包括：船方代表NIMIC公司、卡達RasGas、台灣中油公司等代表。並由新日本海事檢定協會（NKKK）以第三者的公證單位在場執行校驗監證。

此次台達一號進行相關計量設備之校驗工作項目，包括：(1) 浮筒式液位計量系統(2) 雷達式液面計(3) 溫度量測系統(4) 壓力量測系統(5) 傾斜量測系統等項目，上述各項量測工具如下圖一所示。

圖一

貳、 行程

十月二十八日：啟程前往新加坡吉寶船廠。

十月二十九日：參與相關計量設備之校驗工作。

十月三十日  ：參與相關計量設備之校驗工作及彙整各項測試資料，檢討測試結果。

十月三十一日：返程回國。

參、 概述

一、 參與此次測試人員

(1) 台灣中油股份有限公司(買方代表)：

Mr. Jong Sy Jing

Ms. Huang Ya Lin

(2) NIMIC Shipmanagement Co., Ltd (船方代表)：

Mr. Lin Ding Guang

(3) RasGas Company Limited(賣方代表)：

Mr. Ali-Maqeef

(4) NIPPON KAIJI KENTEI KYOKRI(NKKK 新日本海事檢定協會代表)：

Mr. Melvin Chng

Mr. Foo Jia Rong

Mr. Lo Tuck Liong

二、貨艙計量原理

由於LNG 船承載之貨物是超低溫可燃性液化天然氣，其貨艙必須密閉；計量時無法以類似原油船自貨艙口直接測量液位，以計算交運體積及重量之方式進行，須採取Custody Transfer System 方式計量，在貨艙內適當位置安裝液位、溫度、壓力等感測器，將感測到的物理量，以及船身俯仰、傾斜的物理量，同時傳送至貨艙計量系統中的CT-IV 電腦工作站，再進行計量運算，並將結果同時以圖形及數字方式顯示於監視器螢幕，另外並以印表機印出數據，以便做為買賣雙方計算貨物數量之依據。

台達一號上共計有四個貨艙，當貨艙裝載LNG 後，其液位變化會造成電容式液位感測器之電容量產生變化，經由電腦運算即可轉換為相對之液位值，並參考船身俯仰、傾斜的物理量後，計算出儲槽內LNG 之體積。

肆、計量設備量測、校驗工作程序及測試結果

一、浮筒式液位計系統

1.零點校正

將浮筒降至COLUMN 最底部，以標準鋼尺測量浮筒導線從槽頂至槽底最大長度(圖二)，校正其零點位置。

圖二、槽底，人員量測長度

2.準確度測試

做完零點校正後，選定滿刻度範圍之20%(8280mm)及80%(33120mm)兩個位置測試液位計之準確度，以標準鋼尺量測其實際高度並與顯示器之讀值比較，確認其誤差是否合乎規格要求。

3.經實地檢視並量測四個貨艙內浮筒式液位計零點校正及準確度，量測結果均符合規格之要求。一百年十月二十九日現場重新驗證，量測結果均符合規格之要求。

4.經校正後，槽上的液位錶由NKKK 人員鉛封，如圖三所示。

圖三

二、雷達式液面計

電容式液位計系統的量測原理是貨艙內液位的變動，經電容感應器感測電容的變化，傳送電流變動信號至液位轉換器模組，液位轉換器模組經數位化後送至控制處理器，控制處理器將數位信號轉換成不同刻度範圍及不同工程單位的物理量。但因貨艙內尚未進料，無法實際檢測液位，因此採用原製造商提供之乾式校正（DRY CAL）方式進行各組電容感應器之測試，其測試方法如下。

1.首先貨艙計量系統電腦工作站執行DRY CAL 工作。

2.再進行貨艙計量系統電腦工作站內的DRY TEST 功能進行測試。

3.檢驗並記錄空槽狀態下之數據，啟動DRY TEST，分別以每一節電容器之實際值及DRY CAL 預設之組態規劃值計算每一節之液位數據。

4.檢驗並記錄滿槽狀態下之數據，啟動DRY TEST，分別以模擬之滿刻度數值計算每一節電容器之液位數據。

5.經實地測試船上四個貨艙內電容式液位計的DRY TEST 功能，量測結果均符合規格之要求。

三、 溫度量測系統

貨艙內的溫度指示器是測量艙內LNG 之實際溫度，以便在以液位 算成體積時加入溫度補償，確保體積準確度，其測試方法如下：

1.以標準電阻箱模擬溫度變化，測試溫度量測迴路之準確度，並比較工作站監視器螢幕之顯示值與印表機輸出之數據是否相符。

2.測試時以電阻箱接於迴路上，並分別送出100ohm、60.26ohm及35.54ohm之電阻值，其對應之溫度分別是0℃、-100℃及-160℃三點，逐 一進行量測並檢視其誤差是否合乎規格要求(圖四)。

3.經實地檢視並測試四個貨艙溫度量測系統的準確度，量測結果均符合規格之要求。

四、壓力量測系統

壓力量測之目的是為掌握貨艙內液化天然氣的蒸氣壓，其測試方式如下：

1.以壓力信號產生器及數位式標準壓力表，測試壓力傳送器及其迴路之準確度，並比較工作站監視器螢幕之顯示值與印表機輸出之數據是否相符。

2.測試前須先做數位式標準壓力表歸零校正。

3.測試時以壓力信號產生器接於迴路上，並依序分別送出800、1100、1400 mbar絕對壓力之壓力信號，逐一進行量測並檢視其誤差是否合乎規格要求(圖四)。

4.經實地檢視並測試四個貨艙壓力量測系統的準確度，量測結果均符合規格之要求。

五、傾斜量測系統

俯仰暨傾斜量測之目的是為提供貨艙容量計算時之修正係數，其測試方式如下：

1.以4,/12,/20 mA 標準電流信號產生器分別模擬船身俯仰及傾斜程度的信號，測試貨艙計量系統內I/A 模組之準確度，並比較工作站監視器螢幕之顯示值與印表機輸出之數據是否相符。

2.測試時以標準電流信號產生器接於I/A 模組迴路上。

3.以標準電流信號產生器依序分別送出4 mA、12 mA 及20 mA 之電流信號，其對應之側傾程度分別是5.00 P(to port side)、0.00 (even)及5.00S(to starboard side)三點，逐一進行量測並檢視其誤差是否合乎規格要求，如圖四所示。

4.以標準電流信號產生器依序分別送出4 mA、12 mA 及20 mA 之電流信號，其對應之俯仰程度分別是 9.67m（by stern）、0.00 m(even)及9.67m（by head）三點，逐一進行量測並檢視其誤差是否合乎規格要求，如圖四所示。

5.經實地檢視並測試貨艙船身俯仰暨傾斜指示器的準確度，量測結果均符合規格之要求。

圖四

伍、心得與建議

一、Nippon Kaiji Kentel Kyokai出具其於一百年十月二十九日至十月三十日對船上四個membrane tank 之量測儀器之校驗報告，並證明量測儀器有效性，而其量測及校驗結果均在容許誤差範圍內。

二、此次參與校驗工作之監證，了解到LNG 船計量系統的運作及確認其準確性，以確保未來本廠權益。

三、LNG 船計量設備進行校驗工作期間，一併研究了LNG 船進廠塢修之情況，以及新加坡當地塢修動線規劃及其對於工安品質的要求。儘管廠商及工作人員人數眾多，各個施工廠商也都能依規遵循，確實具有相當良好的工作紀律，深深值得我們學習。