經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

2013年中卡化驗比對測試報告

服務機關：台灣中油公司天然氣事業部台中液化天然氣廠

姓名職稱：汪夢燕化學師/黃靜修輸氣員

派遣國家：卡達

出國期間：102年09月10日至09月13日

報告日期：102年12月9日

摘要：

台灣中油股份有限公司與卡達Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited訂定之天然氣採購合約係為25年期長期合約，由於買賣雙方每年天然氣的交易金額龐大，再加上是以天然氣熱值作為計價依據，為取得彼此互信，避免交易上的紛爭，雙方在合約實行細則中，便明確協定當天然氣交易開始進行後，每年實施雙方實驗室間比對及技術交流。本年度除了與卡達Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company進行買賣合約細則協定中訂定之每年化驗比對業務外，雙方亦針對硫份、氧氣及二氧化碳等成分及碼頭取樣系統等議題進行溝通討論，並進一步探討分析技術及意見交流，促進買賣雙方之互信，以利後續LNG交易順利進行。

目次

- 目的...........................................3

- 行程...........................................3

- 過程及報告內容.................................3

- 心得與建議事項.................................7

壹、 目的

職與輸氣員黃靜修依中油與RASGAS雙方天然氣買賣合約實行細則協定，並為加強買賣雙方之相互信賴與了解，確保雙方實驗室間儀器及操作分析技術維持一定水準，奉派至卡達Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company進行每年雙方實驗室間之化驗分析比對業務及技術交流，藉由雙方實驗室取樣分析化驗比對測試，以查核雙方實驗室儀器及人員操作之精準度，了解實驗室間各方面之差異性，並進一步探討分析技術及意見交流，促進買賣雙方之互信，達到執行天然氣合約交易時之公信力依據，使LNG交易更順利進行。

貳、 行程

9月10日抵達卡達杜哈

9月11至12日至RASGAS實驗室進行化驗比對、參觀實驗室儀器設備、分析技術交流。

9月13日 抵達台灣

參、過程及報告內容

本次化驗流程比照往年，RASGAS、永安廠與台中廠實驗室間執行三方化驗比對測試，為降低LNG在卸收時，天然氣品質與熱值上分析差異之爭議，增加買賣雙方在交易上的公平性。此行奉派台中液化天然氣廠輸氣員黃靜修與職至Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company進行買賣合約實行細則所協定之化驗比對及技術交流業務。

化驗比對樣品依據買賣合約實施細則內容協定，至天然氣交易開始後由買方提供化驗比對樣品供檢測，101年修訂之買賣合約實施細則已改為可由買方(或賣方)負責提供化驗比對樣品，本次化驗比對由台中廠準備樣品、鋼瓶，並進行三方溝通協調事宜，三方執行本年度化驗比對之儀器(如表一)。本次比對樣品取自於102年7月23日台中廠第39船次(cargo number：RL2-CPC01-2013-027)台達1號卸收船樣，共取得8支樣品(鋼瓶體積4L，壓力7kg/cm2)。為確保所取得之化驗比對樣品是否具有代表性，分送前預先檢測第1支及第8支樣品進行確認，確認樣品結果具代表性後(分析結果如表二)，續將其他6支樣品鋼瓶，各分送2支至RASGAS、永安廠與台中廠三間實驗室待測，此次化驗比對時程，由RASGAS代表人員Mr. Mohammad、Mr.Nawaf於102年9月1日至5日先至台中廠與永安廠進行化驗比對，兩廠分析結果皆符合買賣實行細則協定之GPA2261標準，今年度除了化驗比對外，RASGAS也在永安廠針對去年提出的交流議題進行研討(重要議題節錄如表三)，討論內容包含硫份、氧氣及二氧化碳等成分及碼頭取樣系統等相關議題。之後由黃靜修與職於102年9月10日至13日代表本公司至卡達RASGAS進行化驗比對，完成本年度中卡實驗室間化驗比對。

表一 RASGAS、永安廠與台中廠執行本年度化驗比對之儀器

|  | 廠牌 | 型號 | 編號 |
| --- | --- | --- | --- |
| RASGAS | VARIAN | CP-3800 | system 10 |
|  | VARIAN | CP-3800 | system 12 |
|  | VARIAN | CP-3800 | system 13 |
| 永安廠 | Agilent | 7890A | GC-I* |
|  | Agilent | 6890N | GC-H |
| 台中廠 | Agilent | 7890A | GC-C |
|  | Agilent | 7890A | GC-D |

*:永安廠原GC-C(HP 5890)機台因設備老舊已汰換為新購置之GC-I(Agilent 7890A)。

| Component Mole % | The 1st cylinder CPC-T-12(A) | The last cylinder CPC-T-23(B) | Difference (A)-(B) | Verification Test Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 92.90 | 92.89 | 0.01 | 0.30 |
| C2H6 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.10 |
| C3H8 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.05 |
| i-C4H10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| n-C4H10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| i-C5H12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| n-C5H12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| C6H14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| N2 | 0.36 | 0.37 | 0.01 | 0.03 |
| O2 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| CO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 0.00 |  |

表二 第1支及第8支樣品之分析結果

表三 2013年中卡化驗比對技術交流議題

| 編號 | 議題 | 建議 | 行動方案 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫份的存在 | 1.台中廠執行硫份分析示範時，使用載氣N2沖洗6次皆有殘留微量硫份。 2.標準氣體使用H2S濃度為3.1ppmv，COS標準氣體濃度建議5-7ppmv較穩定。 3.進樣體積為0.25ML，體積太小，對於低濃度量測錯誤率太高，建議進樣體積增加至1.0ML。 4.RG建議可使用不同的硫份分析技術儀器(例如:FPD)來比較分析結果。 | 雙方同意由永安廠取樣分送給台中廠及RG，進行硫份化驗比對。 | 102/11/1 |
| 2 | 氧的存在 | -討論並說明LNG從氣源端即無氧氣存在。 -如分析出氧氣，出報告前，應調查確認清楚。 -氧氣來源僅有取樣系統及GC injection system(進樣系統)之汙染。 | 1.於加熱器後(gas holder前)取樣以分析氧氣。2.分析FOB隨船樣品。 3.使用不同的儀器進行交叉比對。 | 2013/9/4 |
| 3 | CO2 | 1.於加熱器後gas holder前取樣。 2.分析隨船樣品。 | 使用不同的儀器進行交叉比對。 | 2013/9/4 |
| 4 | 碼頭取樣系統 | 評估及符合性測試顯示取樣系統不符合ISO 8943規定，加熱器前sampling line發生fractionation(分餾)，應確認修改系統及操作程序。 | 評估並研究ISO 8943規定及修改之必要性。 | 2014年化驗比對 |

第一天抵達Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company時，由RASGAS化驗室主管Mr. Khalid為我們介紹此行相關參與人員包括Mr. Nawaf、Mr. Hamad、Mr. Saad、Mr. Rajagopal，化驗比對作業程序及這次的行程安排，首先是進行化驗比對測試，此次比對機台與往年相同共計三台，經由雙方確認買賣合約實行細則之化驗比對程序後，由我方與SGS公證一起確認化驗比對的樣品壓力，確認合於規定後，開始進行分析作業，在樣品分析等待的時間中，Mr. Saad帶我們參觀了化驗室環境及儀器設備，並簡單的說明如何操作儀器及注入樣品的方法，另外，我們也請Mr. Rajagopal帶我們參觀RASGAS的硫份分析儀，RASGAS用來分析裝貨船樣之硫份分析儀共有兩台，主要為Shimadzu FPD，其後增購之Varian PFPD為備用機台，FPD樣品注入系統係採針筒注入，RASGAS也現場示範並說明樣品如何從鋼瓶取出注入分析儀。

第二天主要是進行化驗比對報告之核對，核對的重點主要有標準氣體濃度、Peak Area、Response Factor、樣品mole %及各小數點是否與我方之計算表相同，並確認各儀器之數值差異是否符合NGPA 2261規範，若無誤則由買方、賣方及公證三方簽名，完成於卡達之化驗比對報告，表四為RASGAS化驗比對分析結果。表五為三方實驗室間報告結果差異，均符合NGPA 2261允收範圍。

簽核完化驗比對的報告後，Mr. Nawaf為我們介紹了他的主管Mr. Mahadzir以及Mr. Edward，雙方簡單的對談了一下後，為今年度的比對工作畫下了一個完美句點。

表四 RASGAS化驗比對分析結果

| Component | VAR. No.10 (A) | VAR. No.12 (B) | VAR. No.13 (C) | DIFFERENCE | Correlation Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (A)-(B) | (A)-(C) | (B)-(C) |  |
| CH4 | 92.78 | 92.81 | 92.79 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.30 |
| C2H6 | 6.79 | 6.76 | 6.78 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| C3H8 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| i-C4H10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| n-C4H10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| i-C5H12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| n-C5H12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| C6H14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| N2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| O2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| CO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |

表五 Correlation Test-Comparison Of Results

| Component | Unit | RG Gas Chromatograph Nos. | CPC Gas Chromatographs | Diff. | Correlation Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VAR. NO.10 (A) | VAR. NO.12 (B) | VAR. NO.13 (C) | Yung-An | Taichung |  |  |
|  |  |  |  |  | GC I | GC H | GC C | GC D |  |  |
| CH4 | % MOL | 92.91 | 92.94 | 92.90 | 92.92 | 92.91 | 92.90 | 92.89 | 0.05 | 0.30 |
| C2H6 | % MOL | 6.62 | 6.60 | 6.62 | 6.62 | 6.63 | 6.63 | 6.64 | 0.04 | 0.10 |
| C3H8 | % MOL | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.05 |
| i-C4H10 | % MOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| n-C4H10 | % MOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| i-C5H12 | % MOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| n-C5H12 | % MOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| C6H14 | % MOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| N2 | % MOL | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 0.03 |
| O2 | % MOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| CO2 | % MOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |

肆、心得與建議

在這次的化驗比對行程中，非常感謝Mr. Mohammad對我們的幫助，不論是在行前、他們來台灣，抑或是我們到卡達參加化驗比對時，他們都非常竭盡所能地幫我們解決疑惑及問題，讓我們可在很短的時間內獲得許多的知識與資訊，經過這次的交流，除了RASGAS提出的建議外，另外，我們也自行發現實驗室有很多需要自我改善之處：

1.GC-C及GC-D偵測極限評估之調整：

天然氣分析報告顯示最低濃度為0.01mole%，計算時因四捨五入0.005mole%即顯示0.01mole%，故分析設備之偵測極限應確保0.005 mole%為必可偵測之值(目前為0.01mole%)。

2.總硫分析儀偵測極限測定方式之建立：

目前台中廠僅針對天然氣分析認證之機台進行偵測極限測試，總硫分析並無申請認證，故除原廠商提供之機台偵測極限數據外，並未額外定期執行偵測極限測試確保機台偵測極限，導致當分析出微量硫份時，較無法確保是否為其他干擾或誤差所導致。