經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：洽公）

赴新加坡訪視台達一號塢修作業及貨艙
液位計(CTMS)校正比對技術研討報告書

服務機關：台灣中油公司天然氣事業部台中液化天然氣廠

姓名職稱：黃智盈/管理師

派赴國家：新加坡

出國期間：102年11月07日至11月10日

報告日期：103年2月06日

摘要

LNG為安全且乾淨的能源，於2011年日本發生311地震後，世界各國開始檢討與爭論核能政策，但不論如何爭論，目前情勢對於核能政策已趨於保守，隨著節能減碳與綠色環保議題，取而代之替代能源LNG應為首選，因此LNG於未來幾年使用比重應會有明顯增加。

天然氣（NG）的生產及運輸技術不斷進步以及其乾淨能源的效益日益被重視，天然氣已儼然成為全世界需求的重要能源之一，就如目前日本也因2011年311大地震災害引發福島核電廠意外傾向建立無核國家並積極尋找替代能源轉向天然氣。日本能源政策大逆轉，轉向以天然氣彌補電力短缺，能源環境已經大幅改變，也牽動全球天然氣市場版圖重劃。2011年最後3季，日本共進口約75億美元的天然氣。然而日本對天然氣需求有增無減，2012年單1月份就進口約519萬噸天然氣，較1年前激增35％以上。不只日本，歐、亞洲部分國家也計畫擴大天然氣進口，其部分原因也與日本核災發生，動搖他們對核電的信心有關。德國宣布將在2022年前除役所有核電廠，至於原本計畫擴建核電廠的英國也已放緩步伐。

台灣中油(股)公司投資四艘新建液化天然氣船（LNG Carrier）並為之租船人，藉參與
投資船東控股公司同時具有船東人角色，順利執行與RasGas II 之LNG 購運契約以供應台電公司大潭電廠所需之天然氣。本公司每年自國外進口大量液化天然氣（LNG），主要為穩定及供應國內市場所需並響應政府提倡環保、節能減碳等重大國家政策目標，天然氣的價格與卸收數量等有著密不可分的關係，攸關盈虧與否至為重要，而卸收數量係以船上之計量設備為主要依據，故貨艙液位計(CTMS)設備之準確度及穩定度將直接影響交易數量之正確性與公正性，對交易雙方之權益影響甚巨，所以針對船上計量設備進行測量及校驗是屬必要性工作，故檢測及校驗都必須由買賣雙方及公證公司代表會同見證下進行。

目次

- 目的..............................................................................................1

- 行程..............................................................................................2

- 貨艙液位計(CTMS)校比對.......................................................2

- 貨艙液位計(CTMS)校正比對結果..........................................9

- 心得與建議...............................................................................11

壹、 目的

台灣中油(股)公司每年自國外進口大量液化天然氣，以供應國內市場所需，而台中液化
天然氣廠目前是國內第二座液化天然氣卸收站。本公司轉投資公司尼米克船舶管理顧問公司
所管理之台達一號輪（TAITAR NO.1）交船，迄今已營運滿五年，依據船級協會船舶檢驗規定，每五年需進塢進行檢驗兩次，每次進塢之間隔最長不得超過36個月，且二次間隔時間不超過五年，台達一號輪本次於新加坡三巴旺 (Sembawang) 船廠進行該船第二次塢修檢驗。

台達一號（TAITAR NO.1）在新加坡塢修工作除了基本維修保養及開槽檢修外，並同時進行計量設備之校驗，校驗內容包括：1.Float Level Gauge, 2. Radar Level System, 3.Temperature system, 4.Pressure system, 5.Trim & List Indication。因LNG卸收數量設備之準確度、穩定度直接影響交易數量之正確性與公正性，亦對交易雙方之權益影響甚巨，所以對船上計量設備進行測量及校驗都必須要在買賣雙方及公證公司代表共同見證下測試。此次參與巴拿馬籍台達一號輪計量設備量測及校驗工作之監證者包括：船方代表-NiMiC管理公司、賣方代表-卡達RasGas公司、買方代表-台灣中油(股)公司，並由新日本海事檢定協會NKKK(NIPPON KAIJI KENTEI KYOKAI)擔任第三公證單位在場執行校驗之監證。本次CTS校正比對結果由 NKKK 新日本海事檢定協會於102年11月08日所出示對台達一號四座cargo tank之量測儀器之校驗報告，並證明量測儀器有效性，而其船上計量設備的量測及校驗結果均在容許誤差範圍內，所有與會人員確認無虞之後做最後的文件簽屬。

貳、 行程

十一月七日：啟程前往新加坡。

十一月八日：參與貨艙液位計(CTMS)等計量設備之校正比對。

十一月九日：參與貨艙液位計(CTMS)等計量設備之校正比對與報告簽核。

十一月十日：返程回國。

参、貨艙液位計(CTMS)校正比對

一、 參與 TAITAR NO.1 校正比對及測試人員

(1) 台灣中油股份有限公司 (買方代表)：

Mr. Huang Chih Ying

(2) NiMiC Shipmanagement Co., Ltd (船方代表)：

Mr. Ian Stewart

(3) RasGas Company Limited (賣方代表)：

Mr.  Muzakkir Sulaiman

(4) NIPPON KAIJI KENTEI KYOKRI (NKKK新日本海事檢定協會代表)：

Mr. Nicholas Low

Mr. Lo Tuck Liong

二、貨艙計量方式及校正比對程序

CTMS之前，四方人員在船上會議室先召開會議，主要是先將CTMS檢驗項目規範與步驟做初步溝通並逐項討論。由於LNG船承載之貨物是超低溫可燃性液化天然氣，約為零下160度，其貨艙必須密閉，計量時無法在艙口直接測量液位，須採取Custody Transfer System 方式計量，在貨艙內適當位置安裝液位、溫度、壓力等感測器所量測數值以及船身俯仰、傾斜的數值，同時傳送至貨艙計量系統中的電腦工作站，再進行計量運算，計算出貨艙內之LNG體積並將結果同時以圖形及數字方式顯示於監視器螢幕，另外並以印表機印出數據，以便做為買賣雙方計算貨物數量之依據。

本次貨艙液位校正比對，包括：(1) 浮筒式液位計量系統、 (2) 雷達式液面計、(3) 溫度量測系統、(4) 壓力量測系統、(5)傾斜量測系統等項目，上述各項量測工具如下圖所示，且各量測工具皆附上其校正報告。

| 浮筒式液位計量 | 雷達式液面計 |
| --- | --- |
| 溫度量測校正 | 壓力量測校正 |

(1) 浮筒式液位計量系統量測

台達一號上有二液位計，分別為雷達液位計與浮筒式液位計，系統正常運作時主要以雷達液位計位主，當雷達液位計故障時，改以浮筒式液位計做為備用之計量依據。

浮筒式液位校正步驟：

1.進入儲槽底部。

2.將捲尺貼合至浮筒下方。

3.由槽頂外部手動搖桿控制，將浮筒液位計上升至8280mm高度處。

4.槽底人員紀錄捲尺長度，作為歸零點。

5.手動操作液位計先往上移動，在往下移動回到8280mm高度處，紀錄捲尺數值，量測3次。

6.再調整浮筒至32730mm紀錄3次。

7.比對誤差後於合理誤差內再進行鉛封。

8.再續作Tank NO.2~NO.4液位校正。每個液位計可允許誤差值正負7.5mm

| 1.至槽底浮筒式液位計 | 2.浮筒式液位計貼合捲尺 |
| --- | --- |
| 3.槽頂手動液位操作 | 4.紀錄槽頂液位顯示與槽底捲尺長度 |

（2）雷達液位計校正-乾式校正（DRY CAL）

雷達液位計內有8片Teflon片，且每片距離為溫度20℃下量測已知高度。1.藉由雷達液位計量測到每區間Teflon高度顯示於電腦(如下圖示意圖)。2.與已知Teflon高度進行校正比對，可允許誤差值為正負5mm。

| 示意圖 | Teflon片 |
| --- | --- |
| 電腦模擬輸入訊號 | 控制室紀錄顯示數據 |

（3）儲槽溫度量測校正

每個儲槽各有2個溫度計，一者主要，一者為備用。溫度量測系統以標準電阻箱模擬溫度變化，測試溫度量測迴路之準確度，測試時以電阻箱接於迴路上，並分別送出100ohm、60.26ohm及35.54ohm之電阻值，其對應之溫度分別是 0℃、-100℃及-160℃三點，逐一進行量測並與螢幕數值比對誤差。-160℃可允許誤差正負0.2℃。-100℃與0℃可允許誤差值正負1.5℃。

| 示意圖 | 現場電阻模擬溫度 | 控制室紀錄顯示溫度 |
| --- | --- | --- |

（4）儲槽壓力量測系統校正

主要示以校正好的手壓式壓力計供給已知壓力80kpa、110kpa、140kpa，現場有參考壓力錶，且由控制室紀錄螢幕顯示，並紀錄其誤差值。可允許誤差值為正負1%。

| 示意圖 | 手壓式壓力計,連接壓力計軟管測試現場壓力 |
| --- | --- |

（5）傾斜量測系統

台達3號傾斜量測系統於上架時(因於陸地上為水平)已先調校過傾斜量測元件，人員以標準電流信號產生器送出4mA、12mA、20mA分別模擬船身俯仰(Trim)9.67m B/S、0m、9.67m B/H，左右傾斜5°(P)、0°、5°(S)。可允許誤差值為1%。

| 示意圖 | 台達1號上架時已調整過水平儀(藍色處) | 人員送模擬訊號比對結果 |
| --- | --- | --- |

肆、貨艙液位計(CTMS)等計量設備報告簽核

本次CTS校正比對結果由 NKKK 新日本海事檢定協會於102年11月9日所出示對台達一號四座cargo tank之量測儀器之校驗報告，並證明量測儀器有效性，而其量測及校驗結果(如下表)均在容許誤差範圍內，所有與會人員確認無虞之後簽屬校驗報告文件，CTMS校驗工作正式完成，並準備返程回國。

伍、心得與建議

一、在船艙全部清空並吹驅乾淨後，參與校驗人員依序沿著爬梯爬至Cargo Tank槽底，進去前鞋子需套防塵套並簽名管制，且進去後若有聽到缺氧警報器聲響時，則須趕緊爬上去，因此船廠對於缺氧作業場所有一定的嚴謹態度，然而藉此校驗工作，才能有機會見到船艙內部的情形，艙壁整體由不銹鋼焊接而成，因裝載物質為LNG，能提供一個非常好的無鏽蝕環境，因此艙壁非常的乾淨，也不必擔心內部腐蝕劣化的問題。在攀爬了許多層階梯來到槽底後，直接看到艙內泵浦的管路配置及形狀大小，了解卸收時泵浦吸入口的位置、高度的分布情形，有利於卸收作業的執行。

| 由左而右1.溫度計2.雷達液位計3.浮筒液位計 | Spray pump |
| --- | --- |
| Cargo pump | Pump 回流管線 |

二、本次參訪進到三巴旺修船廠，同時間有許多船舶在此進行定期塢修，因此工作人員非常多，船廠也非常重視工作安全，到處都可以看到工安宣導的告示牌，個人安全護具以及安全防護設施與制度也相當齊全，而人員管制也分得很細,進入船塢大門前，保全就進行人員進出的比對，若不在名單中則須確認確實有此人，並了解其目的才能放行 ，而上船還有進入缺氧作業環境時都要配戴不同顏色的ID來管制及區別，這些做法值得我們效仿。

三、由於計量設備的校驗項目多，而校正內容分五大類並且由兩位公證同行進行校正，我方礙於經費這次只派遣一員無法全部校正都兼顧，若未來經費許可時希望能多派一員參與校正過程，以維護我方權益。