出國報告（出國類別：洽公）

赴美國FCI公司(Fluid Components International LLC)執行NUPIC聯合稽

服務機關：台灣電力公司
姓名職稱：林佳瑩 核能工程師
派赴國家：美國
出國期間：104年09月11日至09月21日
報告日期：104年11月16日

出國報告審核表
出國報告名稱：赴美國FCI公司(Fluid Components International LLC)執行NUPIC聯合稽查
出國人姓名 / ( 2人以上，以1人為代表)					職稱				服務單位
林佳瑩					核能工程師				核能安全處
出國類別					考察 □進修 □研究 □實習 / ■其他 洽公 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽）
出國期間：104年9月11日至 104年9月21日					報告繳交日期：104年11月16日
出國人員自我審核		計畫主辦機關審核		審 核 項 目
■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □		□ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □		1.依限繳交出國報告 / 2.格式完整（本文必須具備「目的」、「過程」、「心得及建議事項」） / 3.無抄襲相關資料 / 4.內容充實完備. / 5..建議具參考價值 / 6..送本機關參考或研辦 / 7..送上級機關參考 / 8..退回補正，原因： / （1）不符原核定出國計畫 / （2）以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 / （3）內容空洞簡略或未涵蓋規定要項 / （4）抄襲相關資料之全部或部分內容 / （5）引用相關資料未註明資料來源 / （6）電子檔案未依格式辦理 / （7）未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 / 9..本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： / （1）辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同人進行知識分享。 / （2）於本機關業務會報提出報告 / （3）.其他 / 10.其他處理意見及方式：
報告人	：		單位 / 主管		：		主管處 / 主 管	：			總 經 理 / 副總經理	：

說明：一、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。
審核作業應於報告提出後二個月內完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「公務報告資訊網為原則」。

行政院及所屬各機關出國報告提要
出國報告名稱：				赴美國FCI公司(Fluid Components International LLC)執行NUPIC聯合稽查
頁數 5 含附件： □是 否
出國計畫主辦機關／聯絡人／電話					：台灣電力公司／人資處
出國人員姓名／服務機關／單位／職稱／電話：
林佳瑩／台灣電力公司／核能安全處/駐核一廠安全小組核能工程師／2638-3501#3657
出國類別：□1.考察 □2.進修 □3.研究 □4.實習 5.其他（洽公）
出國期間：		104年9月11日至9月21日				出國地區：	美國
報告日期：		104年11月16日
分類號／目：
關鍵詞：	NUPIC、聯合稽查
內容摘要：（二百至三百字） / 一、本公司各核能電廠依據10CFR50 Appendix B之品質保證要求第七條「廠商的評估和選擇，以及對廠商管制品質的成效做相應的定期評估」之要求，於94年加入NUPIC(核能採購事務委員會)。依據會員義務及NUPIC年度稽查規劃核派報告人參與本次NUPIC執行供應商FCI公司(Fluid Components International LLC)(Audit No.23940)聯合稽查作業，稽查結果將提供所有使用會員評估，做為採購之參考，以保障會員所採購產品之品質。 / 二、本次稽查結果開立4件 Findings，包含設計文件的瑕疵、商業級檢證計畫的不完善、材料儲存未符合規範及改正行動缺少10CFR21評估的缺失等項目。整體而言，稽查團隊認為FCI公司能有效地執行該公司之品保方案，並符合10CFR50 Appendix B及10CFR 21之規範要求，未有影響品質之重大缺失。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://open.nat.gov.tw/reportwork）

目　　　錄

壹、出國目的	1
貳、出國行程	1
参、NUPIC聯合稽查作業及結果	1
肆、結論與建議	4

壹、出國目的
一、本公司各核能電廠相關設施及營運作業係參照美國聯邦法規10CFR50 Appendix B之品質保證要求執行，包括對於提供安全器材供應商之設計、製造、檢測、交貨及文件管制等作業，定期執行核能品保稽查，以確保各核能電廠所採購安全器材之品質。為能經濟且有效的落實供應商品保查核，本公司於94年加入NUPIC (核能採購事務委員會)，透過NUPIC取得聯合稽查結果以及供應商品保紀錄，據以評估供應商之品保績效，並適時取得供應商稽查重要缺失及改善情形，作為各核電廠已採購或待採購設備/服務之評估參考。NUPIC每年主要活動包括：(1) 2、6、10月份在美國由美國各電力業主會員輪流主辦定期會議，並且另於2月份舉行稽查員會議，以及6月份舉行供應商會議。(2)組成聯合稽查團隊執行供應商品保稽查，由各會員依據義務派員參與。
二、本公司依據會員義務及NUPIC年度稽查規劃核派報告人參與本次NUPIC執行供應商FCI公司(Fluid Components International LLC) (Audit No. 23940)聯合稽查，稽查結果將提供所有使用會員評估，做為採購之參考，以保障會員所採購產品之品質。

貳、出國行程
104.9.11~104.9.12 往程 (台北－舊金山－聖地牙哥)
104.9.13~104.9.18 執行NUPIC聯合稽查 - FCI公司(Fluid Components International LLC)
(稽查前準備工作及參加稽查前、後會議、稽查後討論及撰寫聯合稽查報告)
104.9.19~104.9.21 返程 (聖地牙哥－舊金山－台北)

參、NUPIC聯合稽查作業及結果
一、本次聯合稽查的對象為總部位於美國加州聖馬可斯(San Marcos, CA)的FCI公司(Fluid Components International LLC)。自1978年開始，FCI公司開始為核能工業提供液位、流量及溫度量測元件將近四十年，在這些項目中擁有相當多的設計及技術專利，該公司的產品亦符合國際間之認證及規範標準。FCI在荷蘭及中國設立子公司，以致力於各國之銷售及服務，服務範圍高達105個國家，而在美國、歐洲、亞洲及中東皆有工廠及服務中心。

二、本次稽查係依據10CFR50 Appendix B、ASME NQA-1及10CFR21要求擬訂Audit Checklist，以及依據EPRI NP-6630指引挑選出擬查核之產品類別、所關切之技術特性(含Equipment Qualification、Equipment Accuracy及Functional Testing等項目)及其接受標準/驗證方式，由技術專家參與查證，確保產品能符合安全功能要求，稽查過程中亦追蹤查核前一次稽查(2014 NUPIC 23806 First Energy,FENNSQ-14-0035)後，該公司之改善行情，以確認FCI公司能依據10CFR Appendix B/ ASME NQA-1品保方案，提供符合安全功能需求之產品給各會員。稽查結果如發現有不符合事項之品質缺失，則會開立稽查改正通知(CAR)要求供應商提出改正措施，並追蹤及複查至完成改善。

三、本次NUPIC稽查團隊成員包括1位稽查領隊(Energy Northwest電力公司/Cooper Nuclear Station)、4位稽查員及1位技術專家；稽查任務期間另包含召開內部會議、稽查前會議、稽查後會議，各成員須完成領隊交付之查核項目及任務；各成員按Audit Checklist Sections分派任務，如下表。稽查後由領隊根據各成員稽查結果，彙整/撰寫報告，完成之稽查報告送FCI公司，並刊載於NUPIC網頁供各會員自行評估審查此稽查結果是否符合品保方案之要求。

Section Description	NAME/NUPIC MEMBER DESIGNATOR	AUDIT TEAM
1. Contract Review	Randall McGaughy, Luminant	Team Member
2. Design	Dennis Goolsby, Duke Energy	Team Member
3. Commercial Grade Dedication	Dennis Goolsby, Duke Energy	Team Member
4. Software Quality Assurance	Randall McGaughy, Luminant	Team Member
5. Procurement	Randall McGaughy, Luminant	Team Member
6. Fabrication/Assembly Activities, Material Control and Handling, Storage and Shipping	Kevin Buckley, Exelon	Team Member
7. Special Processes	Kevin Buckley, Exelon	Team Member
8. Tests, Inspections, and Calibration	Kevin Buckley, Exelon	Team Member
9. Document Control/Adequacy	Chia-Ying (Joey) Lin, Taiwan Power	Team Member
10.Organization/Program	Brian Hendel, Energy Northwest	Team Leader
11.Nonconforming Items/Part 21	Dennis Goolsby, Duke Energy	Team Member
12.Internal Audits	Brian Hendel, Energy Northwest	Team Leader
13.Corrective Actions	Brian Hendel, Energy Northwest	Team Leader
14.Training/Certification	Chia-Ying (Joey) Lin, Taiwan Power	Team Member
15.Field Services (CRDM)	N/A
16.Records	Chia-Ying (Joey) Lin, Taiwan Power	Team Member
Technical Specialist Report	Greg Holbron, Energy Northwest	Technical Specialist
Audit Report	Brian Hendel, Energy Northwest	Team Leader

四、稽查結果：
本次稽查期間，藉由審閱抽查品質文件的紀錄、程序書的執行、採購文件與合約，以及相關人員的訪談，稽查團隊評估FCI公司之品保制度包含相關之程序的執行，認為其品保制度符合10CFR 50 Appendix B的規範要求。
而本次稽查中，分別在設計、商業級檢證、不符合項目/Part 21及改正行動等四個領域開立了4件 Findings：(1)設計文件遺漏合約審查程序導致產品設計文件的安全等級規範有誤、(2)發現有技術評估文件中之商業級檢證計畫的不完善，未明確納入組件之規範要求、(3)材料儲存未符合規範要求，將未檢測過之材料與已檢測過且有缺陷之材料存放在同個地方及(4)FCI公司允許有缺陷之材料設備可透過改正行動方案來評估使用，唯改正行動程序中缺少10CFR21評估之要求。
檢視追蹤前次稽查(2014 NUPIC 23806 First Energy,FENNSQ-14-0035)所開立的三項缺失情形，FCI公司已改善完成，而本次稽查發現FCI公司未再發生類似的情事。
針對FCI公司之稽察結果，透過現場或與相關作業人員的觀察及訪談作業，觀察該公司之人員能夠熟悉自己工作領域及職掌，有效執行且符合該公司品保規範工作程序，並就整體而言，認為FCI公司能有效地執行該公司之品保方案，並符合10CFR50 Appendix B及10CFR 21之規範要求，未有影響品質之重大缺失。FCI公司仍繼續列入領隊所屬公司(Energy Northwest)之供應商名單中，其他NUPIC會員亦可評估參考。
稽查後，領隊根據各成員稽查結果，彙整/撰寫報告，完成之稽查報告已依規定於稽查結束後一個月內送 FCI公司，並將刊載於 NUPIC 網頁供各會員自行評估審查此稽查結果是否符合品保方案之要求。

肆、結論與建議
一、NUPIC係一有制度、規模及歷史之國際組織，對於核能安全器材供應商規劃經濟而有效之聯合稽查，該稽查係依據嚴謹的程序書及查對表來執行，並透過稽查制度不斷檢討作業程序，以期不同，另根據 EPRI NP-6630 指引挑選出 NUPIC 會員擬查核之產品類別及所關切之技術特性/接受標準/驗證方式(含設計作業、檢證作業、特殊製程、測試驗證等)，請技術專家參與查證，以確保會員所採購產品能符合安全功能。
二、NUPIC聯合稽查係執行NUPIC Checklist既定項目之稽查作業，此次FCI公司(Fluid Components International LLC)(Audit No. 23940)稽查人員分別由美國多家電力公司及本公司組成，計有領隊1人、稽查員4人及技術專家1人，共6人。本公司履行NUPIC 會員義務，參與聯合稽查，分享NUPIC 執行廠家聯合稽查之所有結果，以及NUPIC 所建立之資料庫內之核能設備供應廠家資訊，從而建立本公司的合格廠家名單，確保購得的核電廠安全相關設備之品質無虞。
三、報告人參與辦理公司內部分NUPIC業務，本次為第二次指派參加國外聯合稽查作業，前次稽查作業為人數較多之大型聯合稽查，故擔任協助的角色，從中學習及瞭解NUPIC聯合稽查運作的成分較多，有了該次的經驗後，對於今年度所派執行之聯合稽查的出國任務較易熟悉，任何事項的準備也較有方向。而本次參與聯合稽查獨立負責了部分稽查項目，與各稽查員的相互配合，及與供應商溝通訪談，以順利完成本次任務。在出國任務無論是業務或者行動的獨立作業各方面，均較為熟練及成長。
四、本項出國任務-NUPIC聯合稽查，其作業性質不同於開會、參訪或訓練，相較之下，是需要較多的準備工作，透過出國前所聯繫的任務分配，先了解該次出國工作內容，同時蒐集相關資料並預先規劃，大部份NUPIC聯合稽查時程約是一個禮拜，要在短時間內執行稽查作業，審閱該公司文件，訪談相關作業人員，並撰寫稽查報告，是需要相對應之專業能力及外語溝通能力的。尤其是其他NUPIC會員公司所派之成員大部份都是經驗豐富且無語言溝通問題，若是未有相當的準備，實在難以完成其出國任務，為了能夠順利完成出國任務，強化所需的知識及語言能力是很重要的。
五、報告人認為，本項出國任務與其他比較起來，較為吃力，以至於有些執行過本項出國任務之合格稽查員未有意願再執行，而目前本公司符合本項出國任務之既有人員數量亦不多，本公司若將持續參加NUPIC組織(Nuclear Procurement Issues Committee)，因其會員義務之要求，每年需參與多次聯合稽查作業，故所需之人力相當，本公司應多方培養相關人員，以因應出國作業之所需。

六、在NUPIC組織之規範內有說明，針對聯合稽查員資格的部分，需要有一次以訓練名義的身份參與聯合稽查，才可以符合稽查員的資格要求。建議本公司能適時增加出國員額，在指派執行NUPIC聯合稽查作業時，能夠帶領有意願執行本項任務之人員實際作業一次，以培養了解相關執行任務及工作內容，而不是透過有經驗者之口述來想像，此兩方式所能獲得之經驗差別相當大。就好比在電廠第一線的工作人員(或者是有過經驗的人員)，對於設備及工作程序內容的了解，一定比從上課紙本或是工作人員口述所得知的訊息或知識，要來的多。而有了相關認知及了解，在下次指派任務時，在心理及工作事前的準備，能夠有事半功倍的效果。而不是每次都是參與過一次出國任務後就未有意願再參與執行，白費了先前培養時所付出的相關成本。